T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği

TEKLİF İSTEME FORMU
13.04.2026
GÖZ HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim
100852
 : 26/330
Alım No
:
:
Son Teslim Tarih & Saat
15.04.2026 16:00
:
Konu
:
GÖZ HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI

İHTİYAÇ LİSTESİ
Sıra
No
Ürün Bilgisi
Miktarı
Birim
Fiyatı
Toplam
Tutarı
Resmi Kodu
HİDROFOBİK MONOBLOK EDOF LENS
GZ1016 -   592.90
100,00 ADET
1
₺
₺

 

İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) FİRMALARIN TEKLİF VERDİKTEN SONRAKİ 3 (ÜÇ) İŞ GÜNÜ İÇİNDE NUMUNELERİNİ TESLİM ETMELERİ RİCA OLUNUR.
4) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık  bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini https://hastane.selcuk.edu.tr/ihaleler Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
11) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
12) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
13) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
14) Teklif gönderen firmalar idari ve (varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
15) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
16) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme  farkı talebinde bulunmayacaktır.
17) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
18) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj yükleniciye aittir. Bu hususta idareden  hiçbir talepte bulunmayacaktır.
19) Mal alımlarında ödemeler fatura tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür.
20) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; dogrudantemin@selcuk.edu.tr   (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN  EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; https://www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; https://hastane.selcuk.edu.tr

MONOBLOK HİDROFOBİK LENS TEKNİK ŞARTNAMESİ
 1. Lens %100 Hidrofobik akrilik yapıda MONOBLOK  ASFERİK yapıda olmalıdır. 
2. Modifiye edilmiş optik tasarıma sahip olmalıdır. Sürekli yüksek sıralı asferik yüzey tasarımına sahip olmalıdır. Bu tasarımı sayesinde uzak tam görüş bozulmadan ara mesafe görüşü sağlamalıdır.
3. Lensin yüzeyinde multifokal, trifocal vb lenslerde olduğu gibi herhangi bir çıkıntı, halka veya zone olmamalıdır.
4.Lensin su içeriği %5 den fazla olmamalıdır. Lens su dolu flakonlar içerisinde olmamalıdır. 
5. Lens bikonveks optik yapısında olmalıdır. Lens UV bloke eden ozellikte olmalıdır. Refraktif indeksi 1,47  olmalıdır. Posterior kapsül opasifikasyonunun minimal olması için lensin etrafı 360 derece  keskin kenar (square edge) özelliğine sahip olmalı ve bu özellik optik haptik birleşiminde de devam etmelidir.  Lens optiği clear renkte olmalıdır. 
6. UV koruyucu olup, Yag lazere dayanıklı olmalıdır. 
7. Lensin optik çapı 6.00 mm ve üzeri, haptik çapı ise 13.00 mm olmalıdır. 
8. +6,00 - +30,00 Dioptri aralığında üretimi olmalıdır.
9. Lensin implantasyon açısı (optik haptik düzlemleri arasındaki açı )0 derece olmalıdır.
10. Lensin haptikleri yuvarlak modifiye C loop şeklinde olmalıdır. 
11. Sıkışıklık olmaması, lens göz için yerleştirilirken dengeli şekilde açılmalı, kolay maniple edilebilmeli, bag içinde uyumlu şekilde oturmalı, keskin kenar özelliği olmalı, katlanırken enstrüman izi minimal olmalıdır.
12. Lensin teorik A sabitesi 118.8 olmalıdır.
13.Lensin diyoptri üretim aralığı +5.0D ile +34.0D diyoptri arasında olmalıdır.Lensin paketi orijinal olup, dış paketin üzerinde lens özelliklerinin yanı sıra üretici firma adresi, üretim lot numarası ve son kullanma tarihi olmalı, steril poşeti üzerinde ise sterilizasyon yöntemi, seri numarası, lensin modeli yazılı olmalıdır.
13.İstenildiğinde farklı diyoptriler ile 48 saat içerisinde değiştirilmelidir.
14. Reasuable enjektör sistemine sahip lensler için lenslerin tamamı kullanılıncaya kadar 2 adet reusable enjektör  kullanıma bırakılacaktır.
15. Ürünün UTS kaydı olmalıdır. Teklif veren firmanın bayilik kaydı mutlaka olmalıdır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : dogrudantemin@selcuk.edu.tr
Web Adresi  : https://hastane.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü
Sayfa 1 / 1