T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
İstem No:
29704 : 17/14335
25.10.2017
KONU    : Yaklaşık Maliyet Fiyat Araştırması

Son Teslim Tarih & Saat :

İHTİYAÇ LİSTESİ
Sıra No
Malzeme Cinsi
Miktarı
Birimi
Tahmini Fiyatı
Toplam Tutarı
Açıklama
Kodu
NİTRİK OKSİT MONİTÖRÜ
1
ADET
1
25303052901006
27.10.2017

NİTRİK OKSİT (NOXBOXO2) MONİTÖRÜ ŞARTNAMESİ

1.	Cihaz, nitrik oksit tedavisi için dizayn edilmiş olmalıdır.
2.	Cihaz, nitrik oksiti (NO) 0-99 ppm, nitrojen dioksiti (NO2) 0-50 ppm aralığında ölçmelidir.
3.	Cihaz, hastaya giden oksijen miktarını ölçme özelliğine sahip olmalıdır.
4.	Oksijen ölçüm aralığı 0-100% O2 olmalıdır.
5.	Cihaz, dijital ekrana sahip olmalıdır. Ekranda NO, NO2 ve O2 değerleri alt ve üst limit olarak görünmelidir. 
6.	Cihaz, gösterdiği parametrelerle ilgili alarm sistemine sahip olmalıdır.
7.	Ortalama 2 dakika kalibrasyon süresi hariç; Cihaz, 30 saniye içerisinde kullanıma hazır hale gelmelidir.
8.	Cihaz, 10-40 0C aralığında çalışabilmelidir. 
9.	Cihaz, sensör ömrü en az 1 (bir) yıl olmalıdır.
10.	Cihazın pil ömrü en az 4 saat olmalıdır.
11.	NO ve NO2 sensör hassasiyeti 0.1 olmalıdır.
12.	Cihaz, bütün ventilatör cihazları ile uyumlu olmalıdır.
13.	Cihaz, portatif olmalı, ağırlığı 4,5 Kg olmalıdır.
14.	Cihazın bilgisayar bağlantısı olmalı.
15.	Cihaz, CE sertifikasına sahip olmalıdır.
16.	Cihaz, UBB kaydına sahip olmalıdır.
17.	Cihaz, her türlü fabrikasyon ve montaj hatalarına karşın 2 (iki) yıl ücretsiz garantili olmalı, 10 (on) yıl süre ile de ücreti mukabilinde yedek parça ve teknik servis hizmet garantisi bulunmalıdır.
18.	Teklif veren firma cihazla birlikte 20 adet pediatrik nitrik oksit solun devresini ücretsiz olarak verecektir.
19.	Teklif veren firma teklif etmiş olduğu cihaza uyumlu bir adet nitrik oksit tüpü ile birlikte solunum devresini numune için hastaneye bırakacaktır. Cihaz klinikte 5 gün kullanıldıktan  sonra karar verilecektir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
Page 1 of 1