TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBI CİHAZ BİRİMİ İÇİN 1 KALEM HİZMET ALIMI
TIBBI CİHAZ BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
33782
: 17/13319
Alım No
:
:
:
:
31.01.2017

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
PNÖMATİK KAN TAŞIMA SİSTEMİ BAKIMI
1,00
ADET
1

  

İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Gıda alım ödemeleri 120 gün, Teknik Hizmetler alım ödemeleri 120 gün, diğer Mal ve Hizmet alımları döner sermaye saymanlığımızdaki nakit durumuna göre ödenecektir.
18) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

33782 PNÖMATİK KAN TAŞIMA SİSTEMİ BAKIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Hastanemizde genelinde bulunan Aerocom marka AC3000 model V2.15 versiyon numaralı 48 adet istasyonlu pnömatik tüp taşıma sisteminin ayarlarının, tek seferlik genel bakımlarının yapılması, tüm işlerlik testlerinin ve fonksiyonlarının kontrolü ile arızalarının tespiti ve giderilmesi için gerekli yedek parça, yazılım ve mühendislik hizmetlerinin verilmesi işidir.
2.	Servis verecek olan firma fiyat teklifi ile birlikte kurumumuza “Hizmet Yeterlilik Belgesi” ni ibraz edecektir.
3.	Sisteme müdahale edilmeden önce, hastanemiz biyomedikal birimine bilgi verilecek ve biyomedikal birimi personeli nezaretinde sisteme müdahale edilecektir. Aksi durumda hizmet bedeli için kesilen faturanın onayı yapılmayacaktır.
4.	Pnömatik tüp taşıma sisteminde mevcut olan genel arıza; sistemin bazı zamanlarda kodlanan adres dışında başka istasyonlara tüp gönderdiği, fakat kayıtlarda doğru yere tüpün ulaştığı şeklinde kayıtlar gözlenmiştir. Sistemin onarımına başlamadan önce, tüm Windows sürücüsüne muhtemel virüs ve diğer zararlı yazılımlara karşı format atılacak ve işletim sistemi yeniden kurulacaktır.
5.	Muhtemel kurulacak olan güncel versiyon yazılımı için değişimi muhtemel elektronik devre komponentleri (ccu eprom) ile kartların temini ve montajı yüklenici firmaya aittir. Ayrıca kurulacak olan program tamamen orijinal ve tam sürüm olmalıdır. Geçen süre içerisinde herhangi bir lisans uyarısı vermemelidir. Sisteme kurulan bu programın ve programa ait lisans bilgilerini de içeren orijinal 1 adet cd tarafımıza teslim edilmelidir.
6.	Sistem kurulumu esnasında gerekli adresleme, harita çizimleri, blower, pressure ve suction ayarlarının yapımı yüklenici firmaya aittir. İşlem bitimi sonrasında muhtemel karşılaşılabilecek çizim hataları, sistem ayar aksaklıkları vb. sorunların çözümü için yüklenici firma en az 6 aylık süreyi kapsayan bir taahhütname tarafımıza teslim etmelidir.
7.	Yazılım güncelleme, elektronik kart veya parça değişimi, harita ve adresleme çizimleri sonucunda sistemde fonksiyon kaybı olmayacak, onarım öncesinde var olan olumlu işlevler iptal edilmemiş olacaktır. Ayrıca kurumumuz tarafından belirtilen istasyonlarla ilgili olarak da öncelik gönderim ayarlarının yapılması işi de yüklenici firmaya aittir.
8.	Tek seferlik genel bakım; sistem imalatçı firmasının belirlediği her türlü kontrol (boru tesisatı, hava kaçak kontrolleri, tespit edilen kaçaklar ile çatlakların giderilmesi, bağlantılar, motor hava basınç testleri, mekanik ve optik switchler, sensörler, diverter noktaları vb), ayar, update, cihaz temizliğinin, mekanik kısımlarında ve gerekli yağlamaların ve normal çalışma şartları altındaki testlerin muntazam şekilde yapılmasıdır.
9.	Değişebilecek yedek parçalar (elektronik devre komponentleri, ccu eprom) gibi bütün malzemeler cihaz üreticisinin onayladığı, cihazın bütünlüğünü, orijinal şekil ve görüntüsünü bozmayacak ya da yapısını değiştirmeyecek, kullanılmamış, yeni ve orijinal olmalıdır. Yüklenici firma bu malzemeler için en az 1 yıl garanti vermelidir.
10.	Sistemin sağlıklı çalışabilmesi için gerekli olabilecek motor, istasyon donanımları, optik ve mekanik switchler, sensörler, hareketli kol mekanizmaları, kasa gibi donanımların ihtiyaç olması durumunda yüklenici bu donanımların arızalarını ve değişimleri gerektiğine dair teknik servis raporu düzenleyerek kurumumuza teslim edecektir. Hastanemiz idaresinin onayı takibinde bu donanımlar için ayrıca istem çıkılacaktır.
11.	Servis hizmeti esnasında, firma veya firma hizmetlerinin ihmali sonucu olduğu firma yetkililerince kabul edilen,  sistemin hatalı çalışması, çalışmaması veya arızalanması nedeniyle doğabilecek kayıp, hasar, faaliyetin durması, kaza veya yaralanmalardan firma sorumlu olacaktır. Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.
12.	Sistem tarafımızca en az 2 ay boyunca teste tabii tutulacak ve karşılaşılan aksaklıklar ve sorunlar yazılı veya sözlü olarak yüklenici firmaya iletilecektir. Bu tür durumlarda yüklenici en fazla 1 saat içerisinde uzaktan bağlantı yaparak sorunun kaynağını tespit etmeyi ve arızayı gidermeyi kabul eder. Sorunun uzaktan bağlantı ile tespiti veya çözülemeyeceği durumlarda ise yüklenici en fazla 2 gün içerisinde sisteme elden müdahaleyi kabul eder.
13.	Sistemin bakım ve onarımı bu kriterlerde değerlendirmeye alınacak olup, aksi bir durumda hizmet bedeli olarak kesilen faturanın onayı yapılmayacaktır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa