TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
KAN BANKASI İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI
KAN BANKASI
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
34429
: 17/13470
Alım No
:
:
:
:
09.03.2017
13.03.2017
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
AFEREZ SETİ, TROMBOSİT İÇİN
120,00
ADET
1
OR1040

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Gıda alım ödemeleri 120 gün, Teknik Hizmetler alım ödemeleri 120 gün, diğer Mal ve Hizmet alımları döner sermaye saymanlığımızdaki nakit durumuna göre ödenecektir.
18) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

TROMBOSİT AFEREZ SETLERİ VE CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Trombosit aferez setleri ile birlikte Transfüzyon Merkezine 2 (iki) adet aferez cihazı kurulacaktır.
2.	Cihazlarla birlikte yeterli kapasitede güç kaynağı firma tarafından sağlanacaktır.
3.	Kurulacak cihazla elde edilen trombosit süspansiyonundaki lökosit sayısı 1x106’dan az olmalıdır. Aferez ünitesinde kit kullanım süresince firma tarafından kurulacak olan cihazla elde edilen trombosit süspansiyonunda en az 3.0x1011 trombosit hücresi toplayabilmelidir. Teklif edilen cihazlar işlemleri en fazla 80 dakikada tamamlayabilen, kolay taşınmaya uygun cihazlar olmalıdır.
4.	Cihaz çift kol setleri ile sürekli akım prensibi ile çalışmalı, aynı cihazla tek kol ve çift kol set kullanılması tercih sebebi olacaktır.
5.	Cihaz, 1:11 ACD-A oranını aşmadan ve daha az kan işleyerek (maksimum 5,000ml ± %10) istenilen trombosit miktarını toplayabilmeli ve dolayısıyla işlem sonunda kullanılan toplam ACD-A miktarı en fazla 500 ml’i aşmamalıdır. 
6.	Cihazın ekstra korporal volümü  200 ml’den(+,- 10ml) fazla olmamalıdır. 
7.	Cihaz tek doz trombosit, çift doz trombosit, üç doz trombosit, trombosit+plasma toplayabilmelidir ve tek kol seti ile trombosit+plasma+eritrosit toplayabilmesi tercih sebebi olacaktır.
8.	Cihaz, çift kol seti ile 6.6x1011 çift doz trombositi ≥220,000 PLT ön sayımı ve ≥75kg ağırlığındaki standart donörlerden süreyi uzatmadan ve ortalama 75 dakikayı aşmadan ve üniteye gelen tüm donörlerin en az %50’den çift doz trombosit toplayabilmelidir.
9.	Teklif edilen cihazın üzerinde bulunan dijital göstergeler yardımıyla, ürün miktarı, konsantrasyonu ve saflığı için hekimin amacına uygun düzenlemeleri yapmasına imkan sağlamalıdır
10.	Teklif edilen cihaz halen üretimde olan bir cihaz olup yaşı 5 (beş) takvim yılını geçmeyecektir.
11.	Cihaz 24 saat çalışmaya uygun olmalıdır.
12.	Cihaz çalışması sırasında oluşabilecek problemler için kullanıcıyı hem sesli hem görsel uyarabilmelidir.
13.	Cihaz arızalarında 12 saat içerisinde teknik servis cihazın arızasına müdahale edecek ve en geç 24 saat içerisinde arızayı giderecektir. Arıza giderilemediği durumlarda ilgili firma ilgili işlemleri yapabilecek başka bir cihaz ya da set temin edilecektir. Aksayan işlerin masrafları teklif veren firma tarafından karşılanacaktır. 
14.	Cihaz, depolama ve set arızasından kaynaklanan set kayıpları teklif veren firma tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır. 
15.	Teklif veren firma her bir aferez seti ile birlikte bir adet ACD-A solüsyonu ve bir adet %0.09 NaCl teslim edecektir.
16.	Teklif veren firma ünitenin ihtiyacına göre 17G fistül iğne ve Ca ampulü ücretsiz olarak temin edecektir.
17.	Cihaza ait setler steril ve orijinal ambalajları içerisinde olmalıdırlar. Ambalajı bozuk olan setler firma tarafından sağlam setle ücretsiz olarak değiştirilecektir.
18.	Cihazda kullanılacak setler en az 2 yıl miyadlı olmalıdır. Son kullanım tarihine 6 ay kalan setler firma tarafından yenisi ile değiştirilmelidir.
19.	Ürün saklama torbaları trombositlerin 5 gün optimum PH’da yaşamasına uygun yapıda olmalıdır.
20.	İhaleyi alan firma sarf malzemesi teslimatında cihaza uygun en son kullanıma giren setlerden temin etmelidir, eski teslim setlerde problem olduğu takdirde ücretsiz olarak değiştireceğini taahhüt etmelidir
21.	İhaleyi alan firma Aferez Ünitesi çalışanlarına teslim edilen cihazların kullanımıyla ilgili gerekli eğitimleri hastane içinde verecektir. 

Doç.Dr.Uğur ARSLAN        Prof.Dr.Duygu FINDIK         Yrd.Doç.Dr Hatice TÜRK DAĞI 	

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa