TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
RADYOLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 12 KALEM MALZEME ALIMI
RADYOLOJİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
37496
: 17/13936
Alım No
:
:
:
:
21.07.2017
24.07.2017
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
SET, İNTRODUSER, NÖROVASKÜLER, 65CM  VE ÜSTÜ, ÖRGÜLÜ, HİDROFİLİK, Y  KONNEKTÖRLÜ
10,00
ADET
1
GR1067
RADYOLOJİ KATETER, ANJİYOGRAFİ,  ÖRGÜLÜ, YUMUŞAK UÇLU SİM2 80-95CM 5F
15,00
ADET
2
GR1001
RADYOLOJİ KATETER, ANJİYOGRAFİ,  ÖRGÜLÜ, YUMUŞAK UÇLU VERTEBRAL  80-95CM 5F
50,00
ADET
3
GR1001
RADYOLOJİ KATETER, ANJİYOGRAFİ,  ÖRGÜLÜ, YUMUŞAK UÇLU PİGTAİL 5F
10,00
ADET
4
GR1001
RADYOLOJİ KATETER, MİKRO, PERİFERİK,  ÖRGÜLÜ (MİKRO KILAVUZ TELİ İLE BİRLİKTE)  2,7FR 150CM
20,00
ADET
5
GR1026
RADYOLOJİ SET, İLK GİRİM, MİKRO,  VASKÜLER, STANDART
50,00
ADET
6
GR1049
RADYOLOJİ KATETER, HEMODİYALİZ,  TÜNELLİ, ERİŞKİN / HEPARİN KAPLI 23CM
15,00
ADET
7
GR1285
RADYOLOJİ KATETER, HEMODİYALİZ,  TÜNELLİ, ERİŞKİN / HEPARİN KAPLI 27CM
5,00
ADET
8
GR1285
RADYOLOJİ DİLATÖR 6FR
50,00
ADET
9
GR1240
RADYOLOJİ DİLATÖR 8FR
50,00
ADET
10
GR1240
RADYOLOJİ DİLATÖR 10FR
50,00
ADET
11
GR1240
RADYOLOJİ DİLATÖR 12FR
20,00
ADET
12
GR1240

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
1
Sayfa

16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Gıda alım ödemeleri 120 gün, Teknik Hizmetler alım ödemeleri 120 gün, diğer Mal ve Hizmet alımları döner sermaye saymanlığımızdaki nakit durumuna göre ödenecektir.
18) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27
İçindekiler
1.	SET, İNTRODUSER, NÖROVASKÜLER, 65CM VE ÜSTÜ, ÖRGÜLÜ, HİDROFİLİK, Y KONNEKTÖRLÜ,  (GR1067) teknik şartnamesi
2.	KATETER, ANJİYOGRAFİ, ÖRGÜLÜ, YUMUŞAK UÇLU (GR1001) 5F SIM2 TEKNİK ŞARTNAMESİ
3.	KATETER, ANJİYOGRAFİ, ÖRGÜLÜ, YUMUŞAK UÇLU (GR1001) 5F VERTEBRAL 80-95CM TEKNİK ŞARTNAMESİ
4.	KATETER, ANJİYOGRAFİ, ÖRGÜLÜ, YUMUŞAK UÇLU (GR1001) 5F PİGTAİL TEKNİK ŞARTNAMESİ
5.	KATETER MİKRO PERİFERİK ÖRGÜLÜ 2.7 F DİSTAL DIŞ KATETER ÇAPI KILAVUZ TELİ İLE BİRLİKTE (GR1026) TEKNİK ŞARTNAMESİ
6.	SET, İLK GİRİM, MİKRO, VASKÜLER, STANDART (GR1049) TEKNİK ŞARTNAMESİ
7.	RADYOLOJİ KATETER, HEMODİYALİZ,TÜNELLİ, AYRIK/SİMETRİK UÇLU, ERİŞKİN 24CM (GR1287) TEKNİK ŞARTNAMESİ
8.	RADYOLOJİ KATETER, HEMODİYALİZ,TÜNELLİ, AYRIK/SİMETRİK UÇLU, ERİŞKİN 28CM (GR1287) TEKNİK ŞARTNAMESİ
9.	RADYOLOJİ DİLATÖR 6FR (GR1240) teknik şartnamesi
10.	RADYOLOJİ DİLATÖR 8FR (GR1240) teknik şartnamesi
11.	RADYOLOJİ DİLATÖR 10FR (GR1240) teknik şartnamesi
12.	RADYOLOJİ DİLATÖR 12FR (GR1240) teknik şartnamesi

1.	SET, İNTRODUSER, NÖROVASKÜLER, 65CM VE ÜSTÜ, ÖRGÜLÜ, HİDROFİLİK, Y KONNEKTÖRLÜ,  (GR1067) teknik şartnamesi

1.	Her bir set, 1 adet hemostazis valfli kanül (sheath), buna bağlı 3’lü musluklu yan uzatma ve damar dilatörü içermelidir.
2.	İntroduserin kanülü (sheath), hastaya yerleştirilebilecek uzunluğu boyunca sarmal bir metal tel vasıtasıyla desteklenmiş olup, tortuoz damarlarda ve dışarıdan gelebilecek basınçlar altında ezilmemeli, kırılmamalı ve çok esnek olmalıdır.
3.	İntroduser setin hemostaz valfi mükemmel kateter kullanımı sağlarken, kan sızıntısını da ortadan kaldırmalıdır.
4.	İntroduser setin hemostazis valfli kesiminin gereği halinde Y-konnektör ile değiştirilebilme seçeneği de olmalıdır.
5.	İntroduser set, damar travmasına yol açmaması için kanülden dilatöre düz geçişli olmalıdır.
6.	Kanül (sheath) içerisindeki dilatörün, dilatör kilidi bulunmalı, kilit sayesinde yerleştirme sırasında dilatörün geriye kaçması önlenmelidir.
7.	Kanül ucu yerleştirme işlemi sırasında dokuyu travmatize etmeyecek şekilde yumuşatılmış ve yuvarlatılmış olmalıdır. 
8.	Kanül iç ve dış yüzeyi vasküler giriş/çıkış işlemlerinde kateterin rahat hareketi için özel kayganlaştırıcı bir madde ile kaplanmış olmalıdır.
9.	İntroduser set radioopak olmalıdır.
10.	İntroduser setin dilatörü içinden 0,038inç kılavuz tel geçmelidir.
11.	İntroduser set içerisindeki kanülün (sheath) uzunluğu 80cm olmalı ve dilatör uzunluğu kanülden fazla olmalıdır.
12.	Setin 6-7F arasında çap seçenekleri olmalıdır. 
13.	Son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 2 yıl, teslim tarihinden itibaren 1 yıl olmalıdır. 

2.	KATETER, ANJİYOGRAFİ, ÖRGÜLÜ, YUMUŞAK UÇLU (GR1001) 5F SIM2 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Kateterler esnek ve yumuşak bir materyalden yapılmış olmalıdır.
2.	Değişik işlemlerde kullanılmak üzere SIM2  uç biçimine sahip  olmalıdır.
3.	Önceden şekillendirilmiş uçlarının damara girişte yönlendirilirken kılavuz tel ile düzeltildiğinde tekrar eski haline gelebilecek kuvvetli plastik hafızası olmalıdır.
4.	Kateter ucu, damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat pozisyonlandırma için radyoopak, atravmatik ve soft tip özellikte olmalıdır.
5.	Kateterin çapı 5F  olmalıdır. Uzunluğu 80-95cm olmalıdır.
6.	Kateterler esnek ve yumuşak bir materyalden üretilmiş ve paslanmaz çelik ağ ile örülmüş olmalıdır. Bu özelliği sayesinde uzun süreli kullanım esnasında bile kolayca deforme olmamalıdır.
7.	Kateter içinden 0,038inç kılavuz tel rahatça geçmelidir.
8.	Kateter fluoroskopi altında kullanıma uygun olmalıdır.
9.	Kateter en az 750PSİ basınca dayanıklı olmalıdır.
10.	Kateterin bağlantı ucu (hub) universal “luer lock” sistemine uygun plastikten mamul ve üzerinde French numarası, iç lümen çapı ve uç tipi uluslararası renk kodlarına uygun olarak belirtilmiş olmalı veya yazılı olmalıdır. Bu bilgiler ayrıca ambalaj üzerinde de bulunmalıdır.
11.	Kateterin bağlantı noktası (hub) kullanılan kılavuz telin kateterin içine ucunun rahatça yönlendirilmesini sağlayacak konfigürasyonda olmalıdır.
12.	Kateter ambalajının içerisinde iken dışarıdan rahatça görülmeli ve ambalajın ön tarafı saydam olmalıdır.
13.	Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az iki yıl miadlı olmalıdır. 
14.	Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
15.	Firma, miadı dolmuş ürünü yeni ürünle değiştirmeyi kabul eder.
16.	İstekliler teklif verildikten sonraki en geç üç(3) gün içinde numune getirmelidir

3.	KATETER, ANJİYOGRAFİ, ÖRGÜLÜ, YUMUŞAK UÇLU (GR1001) 5F VERTEBRAL 80-95CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Kateterler esnek ve yumuşak bir materyalden yapılmış olmalıdır.
2.	Değişik işlemlerde kullanılmak üzere VERTEBRAL  uç biçimine sahip  olmalıdır.
3.	Önceden şekillendirilmiş uçlarının damara girişte yönlendirilirken kılavuz tel ile düzeltildiğinde tekrar eski haline gelebilecek kuvvetli plastik hafızası olmalıdır.
4.	Kateter ucu, damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat pozisyonlandırma için radyoopak, atravmatik ve soft tip özellikte olmalıdır.
5.	Kateterin çapı 5F  olmalıdır. Uzunluğu 80-95cm olmalıdır.
6.	Kateterler esnek ve yumuşak bir materyalden üretilmiş ve paslanmaz çelik ağ ile örülmüş olmalıdır. Bu özelliği sayesinde uzun süreli kullanım esnasında bile kolayca deforme olmamalıdır.
7.	Kateter içinden 0,038inç kılavuz tel rahatça geçmelidir.
8.	Kateter fluoroskopi altında kullanıma uygun olmalıdır.
9.	Kateter en az 750PSİ basınca dayanıklı olmalıdır.
10.	Kateterin bağlantı ucu (hub) universal “luer lock” sistemine uygun plastikten mamul ve üzerinde French numarası, iç lümen çapı ve uç tipi uluslararası renk kodlarına uygun olarak belirtilmiş olmalı veya yazılı olmalıdır. Bu bilgiler ayrıca ambalaj üzerinde de bulunmalıdır.
11.	Kateterin bağlantı noktası (hub) kullanılan kılavuz telin kateterin içine ucunun rahatça yönlendirilmesini sağlayacak konfigürasyonda olmalıdır.
12.	Kateter ambalajının içerisinde iken dışarıdan rahatça görülmeli ve ambalajın ön tarafı saydam olmalıdır.
13.	Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az iki yıl miadlı olmalıdır. 
14.	Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
15.	Firma, miadı dolmuş ürünü yeni ürünle değiştirmeyi kabul eder.
16.	İstekliler teklif verildikten sonraki en geç üç(3) gün içinde numune getirmelidir

4.	KATETER, ANJİYOGRAFİ, ÖRGÜLÜ, YUMUŞAK UÇLU (GR1001) 5F PİGTAİL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Kateterler esnek ve yumuşak bir materyalden yapılmış olmalıdır.
2.	Değişik işlemlerde kullanılmak üzere PİGTAİL  uç biçimine sahip  olmalıdır.
3.	Önceden şekillendirilmiş uçlarının damara girişte yönlendirilirken kılavuz tel ile düzeltildiğinde tekrar eski haline gelebilecek kuvvetli plastik hafızası olmalıdır.
4.	Kateter ucu, damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat pozisyonlandırma için radyoopak, atravmatik ve soft tip özellikte olmalıdır.
5.	Kateterin çapı 5F  olmalıdır. Uzunluğu 80-95cm olmalıdır.
6.	Kateterler esnek ve yumuşak bir materyalden üretilmiş ve paslanmaz çelik ağ ile örülmüş olmalıdır. Bu özelliği sayesinde uzun süreli kullanım esnasında bile kolayca deforme olmamalıdır.
7.	Kateter içinden 0,038inç kılavuz tel rahatça geçmelidir.
8.	Kateter fluoroskopi altında kullanıma uygun olmalıdır.
9.	Kateter en az 750PSİ basınca dayanıklı olmalıdır.
10.	Kateterin bağlantı ucu (hub) universal “luer lock” sistemine uygun plastikten mamul ve üzerinde French numarası, iç lümen çapı ve uç tipi uluslararası renk kodlarına uygun olarak belirtilmiş olmalı veya yazılı olmalıdır. Bu bilgiler ayrıca ambalaj üzerinde de bulunmalıdır.
11.	Kateterin bağlantı noktası (hub) kullanılan kılavuz telin kateterin içine ucunun rahatça yönlendirilmesini sağlayacak konfigürasyonda olmalıdır.
12.	Kateter ambalajının içerisinde iken dışarıdan rahatça görülmeli ve ambalajın ön tarafı saydam olmalıdır.
13.	Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az iki yıl miadlı olmalıdır. 
14.	Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
15.	Firma, miadı dolmuş ürünü yeni ürünle değiştirmeyi kabul eder.
16.	İstekliler teklif verildikten sonraki en geç üç(3) gün içinde numune getirmelidir

5.	KATETER MİKRO PERİFERİK ÖRGÜLÜ 2.7 F DİSTAL DIŞ KATETER ÇAPI KILAVUZ TELİ İLE BİRLİKTE (GR1026) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Set mikrokateter, mikrokılavuz tel ve tork (döndürme) cihazını içermelidir.
2.	Kateterin uzunluğu en az 150 cm olmalıdır.
3.	Kateterin dış çapı proxımalde 3.0F'den, distalde 2.7F'den kalın olmamalıdır. İç lümeni en az 0.018 inch genişlikte olmalıdır.
4.	Mikrokateter, flexible, poliüretan materyalden yapılmış olup, hidrofilik polimer ile kaplanmış olmalıdır.
5.	Mikrokateter, üstün radyopasite, atravmatik ucu, üstün tork kontrolü, üstün akış oranı özelliklerine sahip olmalıdır.
6.	mikrokateter sıvı embolizan ajanlar ile uyumlu olmalıdır.
7.	Kateterin bağlantı ucu (Hub'ı) universal  (luer lock ) sistemine uygun plastikten mamul olmalıdır. Bu kesim şeffaf olup içinden gönderilen malzemelerin durumunu vizüel  olarak kontrol edilebilmesine izin verebilmelidir.
8.	Kateterin bağlantı ucu (Hub'ı) kullanılan kılavuz telin katater içine ucunun rahatça yönlendirilmesini ve/veya partikül embolizan ajan kullanılması gerektiğinde bu kısımda birikmemesini sağlayacak konfigürasyonda olmalıdır.
9.	Kılavuz tel şaftı yeterince stiff (sert), ucu yumuşak-atravmatik olmalıdır. Distal yumuşak uç maksimum 15cm uzunluğunda olmalıdır.
10.	Kılavuz tel uzunluğu (kateter ile uyumlu olacak şekilde ve kataterden en az 25 cm uzun olacak şekilde) en az 175 cm olmalıdır.
11.	Kılavuz tel çapı setteki balon kateter ile kullanıma uygun olmalıdır.
12.	Kılvuz tel hidrofilik kaplamalı olmalıdır.
13.	Kılvuz tel radyoopak uçlu olmalıdır.
14.	malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 
15.	ambalajlar üzerinde sterilizasyon yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
16.	Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. 
17.	istekliler teklif edilen malzemenin ihale dökümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla teklif verdikleri her bir kalemin numunesini ve varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları ve benzeri tanıtım materyallerini ihale tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde teslim edeceklerdir
6.	SET, İLK GİRİM, MİKRO, VASKÜLER, STANDART (GR1049) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Zayıf arterial nabız alındığı durumlarda veya küçük çaptaki arteriyal sistemlere giriş için dizayn edilmiş olmalıdır
2.	Set 1 adet girişim iğnesi, 1 adet kılavuz tel ve koaksiyal sistemde 2 adet dilatör içermelidir
3.	Girişim iğnesi 21G kalınlıkta ve en az 7cm uzunlukta olmalıdır. Mandrelsiz ve keskin uçlu olmalıdır. İğne içinden 0,018inç kılavuz tel geçebilmelidir.
4.	İğne bağlantı ucu (hub) iç yapısı kullanılan kılavuz telin iğnenin içine ucunun rahatça yönlendirilmesini sağlayacak konfigürasyonda olmalıdır.
5.	Kılavuz tel 0,018inç kalınlıkta olmalıdır. Uzunluğu sistem ile uyumlu olmak üzere en az 25 cm uzunlukta olmalıdır.
6.	Kılavuz tel şaft kısmı sert, uç kısmı yumuşak (flexible) ve radyoopak olmalıdır (şaft kısmının paslanmaz çelikten, uç kısmının platinden yapılmış olması bu şartları sağlayacaktır). Yumuşak (flexible) uç uzunluğu 5 cm’den kısa 10 cm’den uzun olmamalıdır.
7.	Koaksiyal dilatör sistemi 4F çapta ve 9-12cm uzunlukta olmalıdır. 
8.	Dıştaki dilatörün içerisinden 0,035inç kılavuz tel geçebilmelidir. 
9.	İçteki dilatörün içerisinden 0,018inç kılavuz tel geçebilmelidir.
10.	İstekliler teklif edilen malzemenin ihale dökümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla teklif verdikleri her bir kalemin numunesini ve varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları ve benzeri tanıtım materyallerinien geç 3 (üç) işgünü içinde teslim edeceklerdir.
11.	Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az iki yıl miadlı olmalıdır. 
12.	Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
13.	Kazanan firma, miadı dolmuş ürünü yeni ürünle değiştirmeyi kabul etmiş sayılır.

7.	RADYOLOJİ KATETER, HEMODİYALİZ,TÜNELLİ, AYRIK/SİMETRİK UÇLU, ERİŞKİN 24CM (GR1287) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Set içinde dilatör, venöz iğne, kılavuz tel, peelaway sheath, scalpel bulunmalıdır.
2.	dilatörün radyoopak olması gerekir. Floroskopik görünürlüğü yüksek olan sistemler olmalıdır.
3.	Kateterin her iki ayrık ucunda ve yan  duvarlarında delikleri olmalıdır. Delikler kan alış-verişini diyaliz sırasında sorunsuz olarak yapma kapasitesine sahip olmalıdır.
4.	Kateterler 14F-15F olmalı, uçtan cuffa kadar 23±2 cm uzunluğunda olmalıdır.
5.	Kateterin ucu yeterince yumuşak ve atravmatik olmalıdır. 
6.	Kateter gövdeden kıvrımlı olmalıdır. Bu özelliği ile resirkülasyon ve tıkanma oranı en aza imdirilmiş olmalıdır. 
7.	Kateter kapakları, kapağı açmadan enjeksiyonu sağlayacak şekilde silikonlu olmalıdır.
8.	Kateterin ucu ayrık olmalıdır. 
9.	Kateterin oluştuğu kit şeffaf ambalajla kaplı olmalıdır.
10.	Kateter yapıldığı malzeme karbotan olmalıdır.
11.	Kateter üzerinde bir adet cuff bulunmalıdır. Bu cuff hastayı en az travmatize edecek boyutlarda olmalıdır 
12.	Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslar arası standartlara uygun kılavuz telin ölçüleri, kod numarası, lot numarası, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir. 
13.	Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az iki yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
14.	Firma eldeki kateterleri istenilen ölçülerdeki kateterlerle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
15.	İstekliler teklif edilen malzemenin dökümanda belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla teklif verdikleri her bir kalemin numusenini ve varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları ve benzeri tanıtım materyallerini teslim edeceklerdir.
16.	İstekliler teklif verildikten sonraki en geç üç(3) gün içinde numune ve şartname şartlarının hepsine uyduğunu gösterir belge getirmelidir.

8.	RADYOLOJİ KATETER, HEMODİYALİZ,TÜNELLİ, AYRIK/SİMETRİK UÇLU, ERİŞKİN 28CM (GR1287) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Set içinde dilatör, venöz iğne, kılavuz tel, peelaway sheath, scalpel bulunmalıdır.
2.	dilatörün radyoopak olması gerekir. Floroskopik görünürlüğü yüksek olan sistemler olmalıdır.
3.	Kateterin her iki ayrık ucunda ve yan  duvarlarında delikleri olmalıdır. Delikler kan alış-verişini diyaliz sırasında sorunsuz olarak yapma kapasitesine sahip olmalıdır.
4.	Kateterler 14F-15F olmalı, uçtan cuffa kadar 27±2 cm uzunluğunda olmalıdır.
5.	Kateterin ucu yeterince yumuşak ve atravmatik olmalıdır. 
6.	Kateter gövdeden kıvrımlı olmalıdır. Bu özelliği ile resirkülasyon ve tıkanma oranı en aza imdirilmiş olmalıdır. 
7.	Kateter kapakları, kapağı açmadan enjeksiyonu sağlayacak şekilde silikonlu olmalıdır.
8.	Kateterin ucu ayrık olmalıdır. 
9.	Kateterin oluştuğu kit şeffaf ambalajla kaplı olmalıdır.
10.	Kateter yapıldığı malzeme karbotan olmalıdır.
11.	Kateter üzerinde bir adet cuff bulunmalıdır. Bu cuff hastayı en az travmatize edecek boyutlarda olmalıdır 
12.	Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslar arası standartlara uygun kılavuz telin ölçüleri, kod numarası, lot numarası, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir. 
13.	Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az iki yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
14.	Firma eldeki kateterleri istenilen ölçülerdeki kateterlerle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
15.	İstekliler teklif edilen malzemenin dökümanda belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla teklif verdikleri her bir kalemin numusenini ve varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları ve benzeri tanıtım materyallerini teslim edeceklerdir.
16.	İstekliler teklif verildikten sonraki en geç üç(3) gün içinde numune ve şartname şartlarının hepsine uyduğunu gösterir belge getirmelidir.

9.	RADYOLOJİ DİLATÖR 6FR (GR1240) teknik şartnamesi

1.	Dilatörün içinden 0.038inç kılavuz tel geçmelidir.
2.	Dilatörün uzunluğu 17cm ile 22cm arası olmalıdır.
3.	Yüksek radyoopasiteye sahip olmalıdır.
4.	Giriş sırasında atravmatik olması için uç kısmı uca doğru inceltilmiş olmalıdır.
5.	Dilatatörün bağlantı ucu (Hub’ı) kullanılan kılavuz telin dilatatörün içine ucunun rahatça yönlendirilmesini sağlayacak konfigürasyonda olmalıdır.
6.	Kink yapmayan özellikte materyalden imal edilmiş olmalıdır 
7.	Dilatörün materyali hidrofilik özellik göstermelidir 
8.	Dilatörlerin 6F  kalınlıkta olmalıdır.

10.	RADYOLOJİ DİLATÖR 8FR (GR1240) teknik şartnamesi

1.	Dilatörün içinden 0.038inç kılavuz tel geçmelidir.
2.	Dilatörün uzunluğu 17cm ile 22cm arası olmalıdır.
3.	Yüksek radyoopasiteye sahip olmalıdır.
4.	Giriş sırasında atravmatik olması için uç kısmı uca doğru inceltilmiş olmalıdır.
5.	Dilatatörün bağlantı ucu (Hub’ı) kullanılan kılavuz telin dilatatörün içine ucunun rahatça yönlendirilmesini sağlayacak konfigürasyonda olmalıdır.
6.	Kink yapmayan özellikte materyalden imal edilmiş olmalıdır 
7.	Dilatörün materyali hidrofilik özellik göstermelidir 
8.	Dilatörlerin 8F  kalınlıkta olmalıdır.

11.	RADYOLOJİ DİLATÖR 10FR (GR1240) teknik şartnamesi

1.	Dilatörün içinden 0.038inç kılavuz tel geçmelidir.
2.	Dilatörün uzunluğu 17cm ile 22cm arası olmalıdır.
3.	Yüksek radyoopasiteye sahip olmalıdır.
4.	Giriş sırasında atravmatik olması için uç kısmı uca doğru inceltilmiş olmalıdır.
5.	Dilatatörün bağlantı ucu (Hub’ı) kullanılan kılavuz telin dilatatörün içine ucunun rahatça yönlendirilmesini sağlayacak konfigürasyonda olmalıdır.
6.	Kink yapmayan özellikte materyalden imal edilmiş olmalıdır 
7.	Dilatörün materyali hidrofilik özellik göstermelidir 
8.	Dilatörlerin 10F  kalınlıkta olmalıdır.

12.	RADYOLOJİ DİLATÖR 12FR (GR1240) teknik şartnamesi

1.	Dilatörün içinden 0.038inç kılavuz tel geçmelidir.
2.	Dilatörün uzunluğu 17cm ile 22cm arası olmalıdır.
3.	Yüksek radyoopasiteye sahip olmalıdır.
4.	Giriş sırasında atravmatik olması için uç kısmı uca doğru inceltilmiş olmalıdır.
5.	Dilatatörün bağlantı ucu (Hub’ı) kullanılan kılavuz telin dilatatörün içine ucunun rahatça yönlendirilmesini sağlayacak konfigürasyonda olmalıdır.
6.	Kink yapmayan özellikte materyalden imal edilmiş olmalıdır 
7.	Dilatörün materyali hidrofilik özellik göstermelidir 
8.	Dilatörlerin 12F  kalınlıkta olmalıdır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa