TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
GÖZ HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ İÇİN 18 KALEM MALZEME ALIMI
GÖZ HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
38118
: 17/14305
Alım No
:
:
:
:
12.10.2017
16.10.2017

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
GÖZ ZAR FİLTRESİ
2,00
ADET
1
SKLERAL FİKSASYON SÜTÜRÜ BİRİ DÜZ  İĞNELİ
20,00
ADET
2
GZ1215
CERRAHİ İPLİK, POLİGLİKOLİK ASİT (PGA),  NO: 6/0 SPATÜL
35,00
ADET
3
MULTİFOKAL LENSLER A TİPİ 20
1,00
ADET
4
GZ1025
MULTİFOKAL LENSLER A TİPİ 20.5
2,00
ADET
5
GZ1025
MULTİFOKAL LENSLER A TİPİ 21
1,00
ADET
6
GZ1025
MULTİFOKAL LENSLER A TİPİ 21,5
2,00
ADET
7
GZ1025
MULTİFOKAL LENSLER A TİPİ 22
1,00
ADET
8
GZ1025
MULTİFOKAL LENSLER A TİPİ 22,5
1,00
ADET
9
GZ1025
MULTİFOKAL LENSLER A TİPİ 23,5
1,00
ADET
10
GZ1025
MULTİFOKAL LENSLER B TİPİ 19,5
1,00
ADET
11
GZ1025
MULTİFOKAL LENSLER B TİPİ 20,5
2,00
ADET
12
GZ1025
MULTİFOKAL LENSLER B TİPİ 21
1,00
ADET
13
GZ1025
MULTİFOKAL LENSLER B TİPİ 21,5
2,00
ADET
14
GZ1025
MULTİFOKAL LENSLER B TİPİ 22
2,00
ADET
15
GZ1025
MULTİFOKAL LENSLER B TİPİ 22,5
1,00
ADET
16
GZ1025
MULTİFOKAL LENSLER B TİPİ 23
1,00
ADET
17
GZ1025
GÖZ LENS KAPSÜL BOYALARI
70,00
ADET
18
GZ1064

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
1
Sayfa

LENS ÖN KAPSÜL BOYASI (TRİPAN MAVİSİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ  
1. Oftalmik uygulama için özel hazırlanmış olmalıdır. 
2. Boya maddesi Tripan Mavisi olmalı ve Konsantrasyonu % 0.06 olmalıdır. 
3 .1 cc lik flakon cam şişelerde ,steril poşet içerisinde olmalıdır. 
4. Arka / Ön Kapsülotomi ve Fakoemülsifikasyon’da rahatlıkla kullanılmalı ve risk taşımamalıdır. 
5. Ön kapsülü iyi boyamalı, endotel, retina ve diğer göziçi dokulara toksik olmamalıdır. 
6 .Hazır halde olmalı seyreltilme gerektirmemelidir. 
7 .Teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl raf ömrü olmalıdır. 
8. Ürün 5 li kutularda olmalıdır. 
9. Test ve değerlendirme amaçlı 1 adet numune verilmesi kesinlikle şarttır,numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. 
10. Teklif edilen ürünün kutusunda ambar teslim kolaylığı olması nedeni ile barkot numarası olmalıdır. Barkot numarası olmayan ürün teslim alınmayacaktır. 
11. İstekli TiTUBB da kayıtlı olmalıdır. 
12 .Ürün TİTUBB da Sağlık Bakanlığınca onaylı olmalıdır.

6/0 SENTETİK EMİLEBİLİR POLYGLYCOLİC ACİD (PGA) SÜTÜR TEKNİK ZELLİKLERİ 
1.	Sütür göz mikrocerrahisi için tasarlanmış olmalıdır. 
2.	Malzeme Polyglycolıc Acid (PGA) C2H2O2 Formülünde olmalıdır. 
3.	Micro Point conventional spatül Çift iğneli olmalıdır. 
4.	İgne uzunluğu 8 mm olmalıdır. Sütür uzunluğu 45 cm olmalıdır.
5.	İğne yarıçapı 1/4 olmalıdır.
6.	Her kutuda 12 adet olmalıdır.
7.	Sütür rengi mor olmalıdır. 
8.	Yara yeri yeteri seviyede stabil duruma gelene kadar çekme kuvvetini aşağıdaki şekilde muhafaza etmelidir. 
7 gün içinde 94%
14 gün içinde 84%
21 gün içinde 51%
28 gün içinde 23%
9.	Toksik madde içermeyen Biyo-Uyumlu Polikaprolakton ve Kalsiyum Stearat ile kaplanmış olmalıdır. 
10.	PGA hammaddesi ve sütür FDA – USA onaylı olmalıdır 
11.	Sütür yüzeyi pürüzsüz olmalı tüylenmeye karşı dayanaklı olmalı ve dikiş süresince deforme olmamalıdır 
12.	İğne dokudan geçtikten sonra sütür kısmı dokuya takılıp geriye doğru büzüşmemeli ve tiftiklenme yapmamalıdır 
13.	İğneler dikiş süresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemeli,Dokulardan kolaylıkla ve minumun travmayla deforme olmadan geçmelidir. İğnelerin dokudan geçerken kolay eğilip , bükülüp kırılmaması için çelik olmalıdır. 
14.	Sütür ile iğne birleşme noktası dokulardan geçerken dokuları travma etmemeli , bu nedenle iğne ile sütür birleşme noktası çapı uyumlu olmalıdır. 
15.	Malzeme ile ilgili tüm bilgiler , okunaklı ve bozulmayacak şekilde ambalaj üzerinde olmalıdır. 
16.	Malzeme kullanım anına kadar sterilesini koruyacak şekilde aliminyum folyo ile ambalajlanmış olmalı ve folyo üzerinde ürün bilgileri orijinal baskılı olmalıdır.
17.	Ürün için katalog verilmelidir.

TRİFOKAL GÖZ İÇİ LENS  A TİPİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ (4-10 ARASI)

1-	Difraktif asferik optiğe sahip olmalıdır.
2-	Refraktif indeksi 1,55 olmalıdır.
3-	Modifiye L haptik konfigürasyosyonuna sahip olmalıdır.
4-	Lens materyali morötesi ve mavi ışık filtreleyen Akrilat/Metakrilat kopolimerden oluşmalıdır.
5-	Lensin rengi sarı olmalıdır.
6-	Optik çapı 6mm , toplam uzunluk 13mm olmalıdır.
7-	Haptik açısı 0 derece olmalıdır.
8-	A sabiti 119.1 olmalıdır.
9-	Optik Güçler: +13,0 ile +30,0 dioptriye kadar 0,5 dioptrilik artışlar;
     +31,0 ile 34,0 dioptriye kadar 1,0 dioptrilik artışlar ile
    +2,17 dioptri orta ve 3,25 dioptri ek kırma gücüne sahip olmalıdır.

10-	 İmplantasyon öncesinde hasar görmesi veya sterilizasyonunun bozulması; implantasyon sırasında veya sonrasında gelişebilecek problemler vb. nedeniyle lens değişiminin gerektiği durumlarda yeni bir lens ücretsiz sağlanmalıdır.
11-	Hekimin gerekli gördüğü durumlarda firma lenste değişiklik yapmayı kabul edecektir.

TRİFOKAL HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (11-17 ARASI)

1-	LENS MONOBLOK YAPIDA OLMALIDIR.
2-	LENS UZAK, ORTA ve YAKIN MESAFE GÖRÜŞ İMKANI SUNAN TRİFOKAL OPTİK DİZAYNA SAHİP OLMALIDIR. 
3-	LENS SARI KROMOFORLU OLMALIDIR. 
4-	LENSİN OPTİK GENİŞLİĞİ 6.00 mm  VE HAPTİK UZUNLUĞU  11.00mm  HAPTİK  AÇISI 0 OLMALIDIR.
5-	DİOPTRİ ARALIĞI 0 – 32 D ARALIĞINDA 0.5 DİOPTRİ BASAMAKLARLA ÜRETİLİYOR OLMALIDIR.
6-	LENSİN YAKIN EKLEMESİ 3.0 D VE ORTA MESAFE EKLEMESİ 1.5 D OLMALIDIR
7-	LENS ABERASYON KONTROLLÜ (KORNEANIN SFERİK ABERASYONUNU DA DÜZELTEN) ASFERİK OPTİK DİZAYNA SAHİP OLMALIDIR. 
8-	LENSİN ABBE DEĞERİ EN AZ 58 OLMALIDIR VE BU SAYEDE KROMATİK ABERASYON DÜZELTMESİ DE YAPABİLMELİDİR.
9-	LENS EN FAZLA %25 SU İÇERİKLİ  HİDROFOBİK ÖZELLİKLİ MATERYALDEN YAPILMIŞ OLMALIDIR.. 
10-	ARKA KAPSÜL OPASİFİKASYONUNU ENGELLEYEN KESKİN KENAR (SQUARE EDGE) DİZAYNA VE UV KORUMA ÖZELLİĞİNE SAHİP OLMALIDIR.
11-	HAPTİK YAPISI “ PLATE HAPTİK” ŞEKLİNDE OLMALIDIR. 
12-	LENS ENJEKTÖR SİSTEMİNE UYUMLU OLMALIDIR. HER LENS BAŞINA 1 ADET DİSPOSABLE ENJEKTÖR VE KARTUŞ YADA 2 ADET REUSABLE ENJEKTÖR VE LENS BAŞINA KARTUŞ VERİLMELİDİR.  2.2 MM VE ALTINDAN İPMLANTE EDİLEBİLMELİDİR.
13-	LENS YAG LAZERE DAYANIKLI OLMALIDIR.
14-	LENSE AİT  CE BELGESİ OLMALIDIR.
15-	NUMUNELER DENENECEK VE KARAR HEKİM RAPORUNA GÖRE VERİLECEKTİR

Skleral Fiksasyon Sütürü Biri Düz Biri Eğri İğneli Şartnamesi  

Teknik Özellikleri  
1-Malzeme MonofilamentPolyamide 6/6 olmalıdır. 
2-Micro Point curvedspatüloftalmik Çift iğneli olmalıdır. 
3- İgne uzunluğu 6.5 mm olmalıdır. Sütür uzunluğu 30 cm olmalıdır. 
4-İğne yarıçapı 3/8 olmalıdır. Her kutuda 12 adet olmalıdır. 
5-Sütür rengi siyah olmalıdır. 
6-Absorbe olmayacak kolay düğüm tutacak ve vücutta reaksiyon göstermeyecektir.  
7- Cerrahi sütürün iğnesi Portegüden kaymayı engelleyecek yapıda olmalıdır. 
8-Sütür yüzeyi pürüzsüz olmalı tüylenmeye karşı dayanaklı olmalı ve dikiş süresince deforme olmamalıdır.
9- İğne dokudan geçtikten sonra sütür kısmı dokuya takılıp geriye doğru büzüşmemeli ve tiftiklenme yapmamalıdır.
10-İğneler dikiş süresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemeli,Dokulardan   kolaylıkla ve minumun travmayla deforme olmadan geçmelidir. Cerrahi sütürün iğnesinin gövdesi Portegüden kaymayı engelleyecek yapıda olmalıdır. İğnelerin dokudan geçerken kolay eğilip , bükülüp kırılmaması için çelik olmalıdır. Sütür ile iğne birleşme noktası dokulardan geçerken dokuları travma etmemeli , bu nedenle iğne ile sütür birleşme noktası çapı uyumlu olmalıdır. Malzeme ile ilgili tüm bilgiler , okunaklı ve bozulmayacak şekilde ambalaj üzerinde olmalıdır. Malzeme kullanım anına kadar sterilesini koruyacak şekilde ambalajlanmış olmalı ve ürün paket bilgileri orijinal baskılı olmalıdır.

GÖZ ZAR FİLTRESİ
1.	Ürün kimyası Hidrofilik Polyvinylidene Fluoride(PVDF) materyalinden yapılmış olmalıdır.
2.	Membranın por genişliği 0.22 um olmalıdır.
3.	Membran hidrofilik özellikte olmalıdır.
4.	Ürün yüksek akış özelliği sağlamalıdır.
5.	Ürün çok çeşitli kimyasallarla uyum sağlayabilmelidir.
6.	Ürün naylon, nitroselüloz ve PTFE membranlara göre daha az protein bağlamalıdır.
7.	Ürünün hava akış oranı 2L/min x cm2, su akıl oranı>1 mL/min x cm² olmalıdır.
8.	Ürünün  gözeneklilik oranı %70 olmalıdır.
9.	Filtrenin yüzeyi düz olmalıdır, kalınlığı 125um, çapı 47 mm olmalıdır.
10.	Ürünün filtre codeu GVWP ve filtre rengi beyaz olmalıdır.
11.	Ürün distribütör firma tarafından temin edilmelidir.
12.	Kullanıcı tarafından gerekli görüldüğü taktirde ürün ile ilgili teknik destek ve aplikasyon desteği verilebilmelidir.

14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Gıda alım ödemeleri 120 gün, Teknik Hizmetler alım ödemeleri 120 gün, diğer Mal ve Hizmet alımları döner sermaye saymanlığımızdaki nakit durumuna göre ödenecektir.
18) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa