TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
BİYOKİMYA İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI
BİYOKİMYA
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
39578
: 17/14423
Alım No
:
:
:
:
13.11.2017
15.11.2017

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
D-DİMER
2.000,00
TEST
1

  

İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Gıda alım ödemeleri 120 gün, Teknik Hizmetler alım ödemeleri 120 gün, diğer Mal ve Hizmet alımları döner sermaye saymanlığımızdaki nakit durumuna göre ödenecektir.
18) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

D-DİMER TESTİ KİT ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. D-Dimer testi için immunotürbidimetrik yöntemle çalışan tam otomatik iki adet cihaz veya kartuş sistemle çalışan iki adet cihaz önerilecektir.
2. İmmunotürbidimetrik yöntemle çalışan cihazlar, rak yüklemeli, numune tüplerinde kapak delme özelliği olan, istenildiğinde acil olarak giriş yapılabilen, kalibrasyon ve test tekrarlarında kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan otomatik dilüsyon ve test tekrarı yapabilen, reaktif yuvasında karıştırıcı özelliği bulunan ve reaktif ve numune probları ayrı olmalıdır. Laboratuarımızda bu testi çalışabilen cihazı bulunan firma, teknik şartnameye uygunsa bu cihazını da önerebilir.   
3. Kartuş sistemini teklif veren firma kartuşların çalışması için gerekli olan sistemi laboratuara iki adet kuracaktır. Bu durumda D-Dimer testi için her türlü sarf malzeme, kalibratör ve kontrol örnekleri toplam test sayısı bitene kadar laboratuarın istediği sıklıkta laboratuara ücretsiz olarak teslim edilecektir. Laboratuarımızda bu testi çalışabilen cihazı bulunan firma, teknik şartnameye uygunsa bu cihazını da önerebilir.   
4. İmmunoturbidimetrik metotla D-Dimer testi için önerilen yöntemin verimi en az %90 olmalıdır. Bunun için LIS sisteminde verilen hasta sonucu dikkate alınacaktır. Firmalar cihazların verimi bu değerin altında olduğunda kayıpları ücretsiz olarak karşılayacaklardır.
5. Cihazla birlikte cihazın her türlü sarf malzemesi, kalibratör ve internal kontrol örnekleri toplam test sayısı bitene kadar laboratuarın istediği sıklıkta laboratuara ücretsiz olarak teslim edilecektir. İnternal kalite kontrol örnekleri en az iki seviyeli olarak normal şartlarda günde bir kez; ihtiyaç duyulduğunda ise birden fazla kez çalışılacak şekilde firma tarafından bedelsiz olarak verilecektir. 
6. Cihaz için kesintisiz güç kaynağı bulundurulacaktır. 
7. Cihazlarda oluşacak arızalar teknik servise bildirildikten sonra en geç 12 saat içerisinde giderilecek, bu mümkün olmazsa arızalı cihaz yenisi ile 72 saat içerisinde değiştirilecektir. Her iki cihazın da aynı anda arızalandığı durumda firma, laboratuar işleyişini aksatmamak için laboratuarın onay vereceği bir merkezde analizleri en geç 3 saat içinde yaptırmakla yükümlüdür.  
8. Kartuş sistemi dışında tam otomatik cihaz kuracak firmaların cihazı laboratuarda kullanılan LİS sistemine iki yönlü olarak bağlanacaktır. Bu bağlanma ile ilgili her türlü teknik destek firma tarafından sağlanacaktır.
9. Laboratuar ihtiyacına göre gerektiğinde test reaktiflerinin en küçük ambalajı istenebilecektir.
10. Testlerin performans kriterlerinde (kalite kontrol, doğruluk, tekrarlanabilirlik, sensitivite ve linearite) başarısızlık tespit edildiğinde firma ya laboratuarın uygun göreceği başka kit veya kitler getirecektir ya da cihazını değiştirecektir.  
11. Teklif veren firma demonstrasyon için cihaz getirecektir. Firmalar, en uygun teklif verenden başlayarak laboratuarın çağıracağı sıra ile cihazlarını demonstrasyona getireceklerdir. Demonstrasyon sırasında her türlü kontrol, kalibratör ve diğer sarflar bulundurulacaktır. 

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa