TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
AİLE HEKİMLİĞİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 1 KALEM DEMİRBAŞ ALIMI
AİLE HEKİMLİĞİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
39622
: 18/14822
Alım No
:
:
:
:
29.01.2018
31.01.2018

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
SOLUNUM FONKSİYON TESTİ CİHAZI (SFT)
1,00
ADET
1

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Gıda alım ödemeleri 120 gün, Teknik Hizmetler alım ödemeleri 120 gün, diğer Mal ve Hizmet alımları döner sermaye saymanlığımızdaki nakit durumuna göre ödenecektir.
18) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

Spirometre Cihazı Teknik Şartnamesi
1. Cihaz portatif, hafif, elde taşınabilir şehir cereyanı 220V-50Hz / 1.4A veya şarj edilebilir pilleri ile çalışır özellikte olmalıdır.

2. Cihazın Bi-Directional Dijital Volüm Transdüseri olmalı, ortam ısısından, nemden ve atmosferik basınç değişimlerinden etkilenmeyecek nitelikte ve özellikle düşük akımları ölçebilir hassasiyette olmalıdır. Astım ve Koah hastalarında en hassas Hacim ve Akım ölçümlerini vermelidir.

3. Yapılan tüm spirometrik işlemlerin kalıcı kayıtlara geçirilebilmesi için cihaz kendinden printerli olmalıdır. İstenildiğinde direkt harici bir yazıcıya da bağlanabilmelidir.

4. Cihazın yazıcısı, thermal printer tipi olmalı, mekanizması çok hızlı ve sessiz çalışmalıdır.

5. Cihaz, en az 2000 kişinin test sonuçlarını grafikleriyle birlikte hafızasında saklayabilmelidir.

Testi yapılan kişinin tüm testleri bitmeden diğer bir kişinin testleri yapılabilmeli ve sonra istenilen kişiye tekrar dönülerek testleri tamamlanılabilir özellikte olmalıdır.

6. Cihazın yüksek çözünürlüğe sahip, geniş renkli dokunmatik ekranı olmalıdır. Ekran üzerindeki simgeler dokunmatik kalem veya MicroMouse (opsiyonel) ile kolayca seçilebilmelidir.

7. Spirometre üzerinde; istenildiğinde bir bilgisayar programı ile birlikte kullanabilmek için, RS232 seri port ve USB girişi bulunmalıdır.

8. Sistemin bilgisayar yazılımı (opsiyonel) Windows programları altında çalışmalı ve Network uyumlu
olmalıdır.

9. Sistemin spirometre programı; birçok özellikleri sayesinde, kullanıcısının tüm isteklerine cevap verebilir özellikte olmalıdır. Kullanıcının isteğine göre düzenlemeler, eklemeler yapılabilmelidir.

10. Cihazın fiks kalibrasyonu olmalı ve kalibrasyona gerek duyulmamalıdır.

11. Sistemin spirometre programında kullanılan ilaç listeleri, testi yapılan hastaya göre düzenlenip
değiştirilebilir özellikte olmalıdır. Bronkodilatör ve/veya Steroid değerlendirmesi yapılabilmesi için
POST 1 ve POST 2 seçenekleri olmalıdır.

12. Cihaz 41 adet İnspiratuar ve Ekspiratuar parametrelerini ölçebilmeli, Body Mass Index (BMI) belirleyebilmeli ve isteğe bağlı olarak parametreler seçilip, raporda görüntülenebilmelidir.

Ölçülemler (Zorlu): 

VC, FEV.75, FEV1, FEV3, FEV6, FVC, PEF, FEV.75/VC, FEV.75/FVC, FEV1/VC,
FEV1/FVC (FER), FEV3/VC, FEV3/FVC, FEV.75/FEV6, FEV1/FEV6, FEF25
(MEF75), FEF50 (MEF50), FEF75 (MEF25), FEF25-75 (MMEF), FEF50/VC,
FEF50/FVC, MMEF/FVC (FEF25-75/FVC), FIV1, FIVC, PIF, FIV1/FIVC (FIR),
FIF25 (MIF75), FIF50 (MIF50), FIF75 (MIF25), R50 (FEF50/FIF50), MET25-75,
FET, MVV (Ind), (LUNG AGE).

Ölçümler (Rahat): EVC, IVC, IC, VT (TV), Ti, Te, Ti/Ttot, VT/Ti (TV/Ti), IRV, ERV, FR.

13. Test öncesi cihaza Dyspnoea Score girilebilmelidir.

14. Cihaz ölçümlerini, vücut sıcaklığına (B.T.P.S.) göre yapmalıdır.

15. Cihaz test sonundaki raporlarında; normal değerleri, normal değerlerin alt ve üst sınırlarını,gerçek flow değerini ve bu gerçek flow değerinin normal değerlere olan yüzdelik oranını verebilmelidir.

16. Cihaz raporlarında olması gereken normal değer grafiğinin üzerine gerçek değer grafiğini getirebilmelidir.

17. Normal değerler veya normal değer eğrisi, istenildiğinde testten önce uzmanın isteğine göre iptal
      edilebilmeli, istenilirse test esnasında, test bitirilmeden önce açılıp-kapatılabilmelidir.
      Normal değerler ulusal isteğe göre seçenekli olmalıdır (NHANESIII dahil).

18. Cihaz raporlarında PRE ve POST grafiklerini üst üste getirebilmelidir.

19. PRE ve POST bronkhodilatör testlerindeki değişim, normal değerlere göre yüzdelik ayrıca
       " + "     veya " - " olarak da gösterebilmelidir.
20. Cihaz, yapılan testler arasındaki değişimi " % " olarak gösterebilmelidir.

21. Cihazın programında, çocuklara daha kolay test yaptırabilmek için çocukları teşvik edici grafiksel
      animasyon seçenekleri olmalıdır.

22. Test esnasında, ekrandaki grafikler test bitirilmeden önce tercihe göre değiştirilebilmelidir.

23. Test esnasında, ekranda grafikle birlikte gösterilen veriler tercihe göre açılıp-kapatılabilinmelidir.

24. Post-bronkhodilatör testi yapılmadan önce baseline test (önceki en iyi test veya tercih 
     edilen  test) açılıp-kapatılabilinmelidir.

25. Ölçülen tüm parametreler, Flow/Volume veya Volume/Time grafikleri ekranda kullanıcının   tercihine göre ayarlanıp izlenebilir ve ayrıntılı bir şekilde print yapılabilir özellikte olmalıdır.

26. Testi yapılan veya yapılacak kişiler için “ günün testi “ adıyla özel grup listesi hazırlanabilmelidir.

27. Cihaz test sonunda ekranda uluslararası öngörülen kaliteli test yorumları ile güvenilir test sonuçlarının belirlenmesini sağlamalıdır (örneğin: “Yavaş başlangıç”, “ kısa-ani bitiş” gibi).

28. Özel tek bir tuş ile girilerek, renkli ekranında açıklayıcı yardımcı yazılımları (dil seçenekli) olmalıdır.

29. Cihaz bilinen uluslararası spirometre standartlarını geçmiş olmalı ve raporları ;
ATS'nin (American Thoracic Society) Spirometre Standartları için tavsiye etmiş olduğu,
bütün sonuçlar ve grafiklere göre düzenlemelidir.

30. Cihaz, yapılan test sonuçlarına göre istenirse “Akciğer Yaşı-Lung Age” değerlendirmesinin ve sonuçların ATS9, BTS-NICE10 veya Enright11 tarafından (Interpretation) yorumunu yapabilmelidir.
31. Sistemin çalıştığı ortam sıcaklığı, +0°C ile +40°C arası, relatif nemlilik % 20 ile % 90 arası 20°C'de (yoğuşmasız) ve % 20 ile % 70 arası 40°C'de (yoğuşmasız) olmalıdır.

32. Spirometre cihazının transdüser ağırlığı 150 gramdan fazla olmamalıdır.

33. Cihazı ve tüm aksesuarlarını kolaylıkla taşıyabilecek bir el çantası olmalıdır.

34. Spirometre sistemi tüm raporlarını; ATS'nin (American Thoracic Society) spirometre standartları
için tavsiye etmiş olduğu, bütün sonuçlar ve grafiklere göre vermelidir, aynı zamanda tüm bilinen
uluslararası spirometre standartlarını geçmiş olmalıdır (istenildiğinde tüm standartlara uygunluk
belgeleri gösterilmelidir).
35. Cihaz garanti içi (2yıl) ve garanti dışı (en az 10 yıl) her 3 ayda bir 3litrelik kalibre edilmiş onaylanmış bir kalibrasyon pompası ile kalibrasyonu yapılacağı taahhüt edilmelidir. Kalibrasyon test raporu 3 ayda bir ilgili birim sorumlusuna verilmelidir.

36. Cihaz ilgili bölüme teslim edilirken bölüm çalışanlarına 1 gün eğitim verilmelidir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa