T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
İstem No:
40124 : 17/14515
30.11.2017
KONU    : Yaklaşık Maliyet Fiyat Araştırması

Son Teslim Tarih & Saat :

İHTİYAÇ LİSTESİ
Sıra No
Malzeme Cinsi
Miktarı
Birimi
Tahmini Fiyatı
Toplam Tutarı
Açıklama
Kodu
ALINDAN ATEŞ ÖLÇER,
30
ADET
1
25303059901104
30.11.2017

          TEMASSIZ ATEŞ ÖLÇER ŞARTNAMESİ
1.	Teklif verilen cihaz, vücuda temas etmeden %95 doğrulukta ölçüm yapabilmelidir.
2.	Cihaz geniş renkli ekranlı ve ekranın aydınlatma özelliğine sahip olması gerekmektedir.
3.	Cihazın ölçüm süresi 1-4 sn aralığında olmalıdır.
4.	Cihaz ölçüm anında çevre sıcaklık faktöründen etkilenmemelidir. Ölçüm yapılan ortamın aşırı sıcak veya soğuk olması cihazın ölçüm doğruluğunu etkilememelidir.
5.	Cihaz, Heimann sıcaklık sensörleri veya eşdeğer özellikte olan sıcaklık detektörlerine sahip olmalıdır.
6.	Cihazın ayarlanabilir alt ve üst sıcaklık limitleri olmalıdır ve kullanıcı bu limitleri kendisi belirleyebilmelidir.
7.	Cihaz, belirlenen bu değerlerin altında veya üzerinde bir sıcaklık ölçümü algıladığında sesli olarak uyarı vermelidir.
8.	Cihaz arka arkaya ölçüm yapılması durumunda doğruluk oranını (%95) değiştirmemelidir.
9.	Cihaz ölçüm aralığı, vücut sıcaklığı modunda; 32 °C – 42,9 °C ve ortam sıcaklığı modunda; 0 °C – 60 °C olmalıdır.
10.	Cihaz ölçüm mesafesi 3 cm ile 5 cm aralığında olmalıdır.
11.	Cihaz otomatik kapanma özelliğine sahip olmalıdır.
12.	Cihazın ortam sıcaklığı ve sıvı sıcaklıklarını da ölçme özelliği bulunmalıdır.
13.	Cihazın orijinal taşıma kılıfı/çantası olmalıdır.
14.	Cihaz ağırlığı 150 gr. (piller dâhil) aşmamalıdır.
15.	Teklif veren firma her cihaz için 3 (üç) yıl boyunca bakım, onarım ve kalibrasyon taahhüdünde bulunmalı ve bu işlemler periyodik olarak yapılmakla birlikte, hastanemiz tarafından talep edildiği zaman da yapılmalıdır. Her cihaz için yapılan işlemlerin yazılı olduğu Teknik Servis Formu cihazla birlikte tarafımıza gönderilmelidir.
16.	Hastanemiz tarafından bakım veya onarım amacı ile firmaya gönderilen ancak ölçüm doğruluk değerleri dışına çıkan cihazlar firma tarafından ücretsiz olarak yeni başka bir cihazla değişimi yapılacaktır.
17.	Cihazlar orijinal ambalajlarında, Türkçe kullanım kılavuzları ile birlikte tarafımıza teslim edilmelidir.
18.	Cihazların garanti sürelerinin dolmasından itibaren 10 (on) yıl daha firma cihazlarla ilgili yedek parça temini hususunda garanti vermelidir.
19.	Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 1 (Bir) adet numuneyi 3 (üç) gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar mal kabul birimine teslim edecektir.
20. Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
Page 1 of 1