TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
ÇOCUK CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 4 KALEM MALZEME ALIMI
ÇOCUK CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
41997
: 18/15051
Alım No
:
:
:
:
21.02.2018
23.02.2018

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
HOLMİUM LAZER CİHAZI PROBU 365  MİKRON
5,00
ADET
1
HOLMİUM LAZER CİHAZI PROBU 550  MİKRON
1,00
ADET
2
HOLMİUM LAZER CİHAZI PROBU 200  MİKRON
1,00
ADET
3
BİPOLAR KOTER UCU KABLOSU
10,00
ADET
4

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Gıda alım ödemeleri 120 gün, Teknik Hizmetler alım ödemeleri 120 gün, diğer Mal ve Hizmet alımları döner sermaye saymanlığımızdaki nakit durumuna göre ödenecektir.
18) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

1
Sayfa

HOLMİUM LAZER CİHAZI PROBU ŞARTNAMESİ
SIS 365 MİKRON HOLMİUM FİBEROPTİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Fiber, hastanede bulunan Ho:YAG lazer cihazıyla aynı üretici markalı olmalı ve ve sistem tarafından tanınıp uyum sağlayarak çalışmalıdır..
2.	Fiber, cerrahi prosedürlerde, açık ve laparoskopik uygulamalarda, endoskopik ablasyonda, vaporizasyonda, eksizyonda, insizyonda, yumuşak doku koagülasyonunda, kıkırdak ve taş kırma uygulamalarında kullanıma uygun olmalıdır. 
3.	Fiber lazer konsolundan çıkan enerjiyi uygulama alanına rahatlıkla taşıyacak teknik yeterlilikte olmalıdır. 
4.	Fiber, bir konnektör, konnektörün uzerinde bir koruyucu kılıf ve bir fiber optik kablodan oluşmalıdır. 
5.	Fiber, bağlandığı lazer cihazı tarafından tanınmalı ve kullanım sayısı cihaz tarafından kullanıcıya ekranda gösterilmelidir. 
6.	Fiber, kontak ve non-kontak uygulamaya uygun olmalıdır.
7.	Fiberin ucu end-firing tipte olmalıdır.
8.	Fiber flexible, yarı-rijit ve rijit endoskoplar ile uyumlu olmalıdır.
9.	Fiber, steril ambalajında multiuse (çok kullanımlık) olmalıdır.
10.	Fiber optik kablonun dışında mavi koruma kılıfı bulunmalıdır.
11.	Fiber EtO ile steril edilebilmelidir.
12.	Fiber gerektiğinde 132-1340 C de otoklavlanabilmelidir. 
13.	Fiberin kalınlığı 365 µm olmalıdır.
14.	Fiberin uzunluğu en az 3 metre (9.8 ft) olmalıdır. 
15.	Fiberin çekirdek çapı 365 µm olmalıdır.
16.	Fiberin CE uyumluluk belgesi olmalıdır.

SIS 365 MİKRON HOLMİUM FİBEROPTİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

17.	Fiber, hastanede bulunan Ho:YAG lazer cihazıyla aynı üretici markalı olmalı ve ve sistem tarafından tanınıp uyum sağlayarak çalışmalıdır..
18.	Fiber, cerrahi prosedürlerde, açık ve laparoskopik uygulamalarda, endoskopik ablasyonda, vaporizasyonda, eksizyonda, insizyonda, yumuşak doku koagülasyonunda, kıkırdak ve taş kırma uygulamalarında kullanıma uygun olmalıdır. 
19.	Fiber lazer konsolundan çıkan enerjiyi uygulama alanına rahatlıkla taşıyacak teknik yeterlilikte olmalıdır. 
20.	Fiber, bir konnektör, konnektörün uzerinde bir koruyucu kılıf ve bir fiber optik kablodan oluşmalıdır. 
21.	Fiber, bağlandığı lazer cihazı tarafından tanınmalı ve kullanım sayısı cihaz tarafından kullanıcıya ekranda gösterilmelidir. 
22.	Fiber, kontak ve non-kontak uygulamaya uygun olmalıdır.
23.	Fiberin ucu end-firing tipte olmalıdır.
24.	Fiber flexible, yarı-rijit ve rijit endoskoplar ile uyumlu olmalıdır.
25.	Fiber, steril ambalajında multiuse (çok kullanımlık) olmalıdır.
26.	Fiber optik kablonun dışında mavi koruma kılıfı bulunmalıdır.
27.	Fiber EtO ile steril edilebilmelidir.
28.	Fiber gerektiğinde 132-1340 C de otoklavlanabilmelidir. 
29.	Fiberin kalınlığı 365 µm olmalıdır.
30.	Fiberin uzunluğu en az 3 metre (9.8 ft) olmalıdır. 
31.	Fiberin çekirdek çapı 365 µm olmalıdır.
32.	Fiberin CE uyumluluk belgesi olmalıdır.

SIS 200 MİKRON HOLMİUM FİBEROPTİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Fiber, hastanede bulunan Ho:YAG lazer cihazıyla aynı üretici markalı olmalı ve sistem tarafından tanınıp uyum sağlayarak çalışmalıdır.
2.	Fiber, cerrahi prosedürlerde, açık ve laparoskopik uygulamalarda, endoskopik ablasyonda, vaporizasyonda, eksizyonda, insizyonda, yumuşak doku koagülasyonunda, kıkırdak ve taş kırma uygulamalarında kullanıma uygun olmalıdır. 
3.	Fiber lazer konsolundan çıkan enerjiyi uygulama alanına rahatlıkla taşıyacak teknik yeterlilikte olmalıdır. 
4.	Fiber, bir konnektör, konnektörün uzerinde bir koruyucu kılıf ve bir fiber optik kablodan oluşmalıdır. 
5.	Fiber, bağlandığı lazer cihazı tarafından tanınmalı ve kullanım sayısı cihaz tarafından kullanıcıya ekranda gösterilmelidir. 
6.	Fiber, kontak ve non-kontak uygulamaya uygun olmalıdır.
7.	Fiberin ucu end-firing tipte olmalıdır.
8.	Fiber flexible, yarı-rijit ve rijit endoskoplar ile uyumlu olmalıdır.
9.	Fiber, steril ambalajında multiuse(çok kullanımlık) olmalıdır.
10.	Fiber EtO ile steril edilebilmelidir.
11.	Fiber gerektiğinde 132-1340 C de otoklavlanabilmelidir. 
12.	Fiberin kalınlığı 200 µm olmalıdır.
13.	Fiberin uzunluğu en az 3 metre (9.8 ft) olmalıdır. 
14.	Fiberin çekirdek çapı 200 µm olmalıdır.
15.	Fiberin CE uyumluluk belgesi olmalıdır.

BİPOLAR ELEKTRO KOTER KABLOSU VE UCU TEKNİK ŞARTNAME(6-7)

1-Bayonet forseps şeklinde olmalıdır.
2-Ucu ve kablosunun yalıtımlı olmalıdır. Koterizasyon esnasında dokuya yapışmamalı.
3-0stenilen boylarda olmalıdır.
4-Uçları künt yada sivri olmalıdır.02 mm,04 mm,08 mm
5-134 derece sterilizasyon yapılabilmelidir.
6-Hastanede kullanılan koter cihazına uyumlu olmalıdır. 
7-Kablosu ile beraber verilmeli.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa