TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ SERVİSİ İÇİN 1 KALEM DEMİRBAŞ ALIMI
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ SERVİSİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
42644
: 18/15225
Alım No
:
:
:
:
30.03.2018
03.04.2018

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
VASKÜLER EL DOPPLERİ
2,00
ADET
1

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Gıda alım ödemeleri 120 gün, Teknik Hizmetler alım ödemeleri 120 gün, diğer Mal ve Hizmet alımları döner sermaye saymanlığımızdaki nakit durumuna göre ödenecektir.
18) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

sd2 vasküler el dopleri teknik şartnamesi

01	Cihaz cep tipi ve kolay taşınabilir olmalı, arkasında bulunan klips yardımıyla kemere sabitlenebilmelidir.
02	Cihaz hem obstetrik hem vasküler amaçlı kullanılabilmelidir.
03	cihaz abpı (ankle / brachıal pressure ındex) değerlemesinde kullanıma uygun olmalıdır .
04	Cihaz obstetrik kullanım amaçlı 2-3 mhz ve vasküler kullanım amaçlı 4-5-8-10 mhz prob ile çalışabilmelidir. ayrıca istenmesi durumunda daha derin ve çift yönlü akış için ez8 probu bulunmalıdır.
05	Cihaz ile birlikte bir adet prob verilmelidir.
06	opsiyonel ez8 probunda wide beam teknolojisi bulunmalı, böylece prob temas yüzey alanını daha geniş bir açı ile taramalı ve bu özellik sayesinde sinyal kaybı ihtimali minimize edilebilmelidir
07	cihazın dijital ekranında 3 dijit gösterge, sinyal kalitesi, batarya seviyesini belirten işaretlere sahip olmalıdır .
08	cihazın çks ölçüm aralığı  50 – 210 bpm olmalıdır. 
09	Cihazda daha net ses elde edebilmek için “actıve noıce reductıon” özelliği bulunmalıdır
10	Cihazın kullanımı kolay, açma / kapama butonu kullanıcıya kolaylık sağlaması açısından ön panelde bulunmalıdır.
11	Cihazın prob ve kablosu nemli ortamlarda ölçüm yapmaya uygun olmalı ve prob yüzeyi hastayı rahatsız etmeyecek şekilde düz tipte olmalıdır. 
12	Cihazın ana ünitesi nemli ortamlarda yapılan ölçümler sırasında meydana gelebilecek muhtemel su temasına karşı dayanıklı olmalıdır.
13	cihaz ile prob bağlantı kablosu açıldığında kullanıcı kolaylığı açısından en az 3.50 metreye  kadar uzayabilmelidir
14	Cihazda kullanılan prob ana ünite üzerinde bulunan prob yuvasına sabitlenerek prob ve kablonun zarar görmesi engellenmelidir.
15	cihaz sinyal almadığı zaman  3 dakika içinde kendi kendini kapatarak pil tasarrufu sağlamalıdır. 
16	Cihaz 9v pil ile çalışmalı, dolu batarya ile 250 teste kadar ölçüm yapabilmelidir. 
17	cihazda kullanılan hoparlör 350mv tipik kulaklık 10 mw ( 32 stereo kulaklık ) , ses frekansı 350 hz – 1 khz olmalıdır. 
18	Cihazın ağırlığı prob ve bataryalar dahil 295 gr’ı geçmemelidir. 
19	Cihaz cw ( continius wave ) yöntemi ile çalışmalıdır. ayrıca deri / prob sürtüşmesinden meydana gelen sesleri otomatik olarak filtre edebilmelidir. 
20	cihaz ebatları ana ünite için  140mm x 74mm x 27mm olmalıdır. 
21	cihazla birlikte taşıma çantası, jel, batarya, stereo kulaklık, kullanım cd’si, kullanım kılavuzu  verilmelidir. 
22	Cihaz sağlık bakanlığı ulusal bilgi bankasına kayıtlı olmalıdır.
23	Cihaz avrupa menşeili olmalıdır.
24	ithalatçı firma tarafından fabrikasyon hatalar için 5 yıl ücretsiz , müteakiben 10 yıl ücretli yedek parça ve servis garantisi verilmelidir. 

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa