TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
GÖĞÜS HASTALIKLARI SERVİSİ 1 İÇİN 5 KALEM MALZEME ALIMI
GÖĞÜS HASTALIKLARI SERVİSİ 1
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
43182
: 18/15236
Alım No
:
:
:
:
05.04.2018
09.04.2018

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
BRONKOALVEOLER LAVAJ SETİ.
1.200,00
ADET
1
GHC169
MASKE, ORA NAZAL BAĞLAMA SETLİ,    NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON  ESASLI(YOĞUN BAKIM VE GÖĞÜS  HASTALIKLARINDA) ORTA
240,00
ADET
2
OR4310
MASKE, ORA NAZAL BAĞLAMA SETLİ,    NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON  ESASLI(YOĞUN BAKIM VE GÖĞÜS  HASTALIKLARINDA) KÜÇÜK
30,00
ADET
3
OR4310
MASKE, ORA NAZAL BAĞLAMA SETLİ,    NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON  ESASLI(YOĞUN BAKIM VE GÖĞÜS  HASTALIKLARINDA) BÜYÜK
30,00
ADET
4
OR4310
BRONKOSKOPİK BİYOPSİ FORSEPSİ
500,00
ADET
5
GHC164

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Gıda alım ödemeleri 120 gün, Teknik Hizmetler alım ödemeleri 120 gün, diğer Mal ve Hizmet alımları döner sermaye saymanlığımızdaki nakit durumuna göre ödenecektir.
18) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA
1
Sayfa

1. KALEM DİSPOSABLE BRONKOSKOPİ LAVAJ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-	Steril olarak materyalın toplandığı bir kab olmalıdır
2-	40cc kapasiteli, çift girişli olmalı
3-	Kapaklı (Yivli) 5 parçalı olmalı
4-	Bağlantı kanalları bronkoskop cihazına ve aspiratöre uyumlu olmalı
5-	Bağlantı kanal çapı 8mm uzunluğu 2m olmalı
6-	Steril pakette teslim edilmeli
7-	Yedek kapağı olmalı.
2.3.4.  KALEM DİSPOSABL NIV ORONAZAL MASKE TEKNİK ŞARTNAMESİ
1)	Maske yüze takıldığında hava kaçağı yapmayacak ağız ve burunu içine alacak şekilde şekilde tasarlanmış olmalıdır. Yüze temas eden kısmı en kaliteli ve en yumuşak olan maskeler tercih edilecektir.
2)	Maske, yetişkin ve çocuklarda kullanılabilmelidir. Bunun için en az 3 farklı boyu olmalıdır.
3)	Maske üzerinde, açısı ayarlanabilir alın desteği bulunmalıdır. Alın desteği sünger ve slikon olmalıdır.
4)	Hastanın yüzüne tam olarak oturması için ağız ve burun arasındaki kısmı bombeli olmalıdır.
5)	Maske, oksijen girişi ve basınç ölçümü gibi amaçlarla kullanılabilecek en az 1 giriş portuna sahip olmalıdır.
6)	Maske üzerinde başlığın kolay takılıp çıkarılması için klipsleri olmalıdır. Başlığa 4 farklı noktadan bağlantı yapılabilmelidir.
7)	Maske tek hasta kullanımlık ve çok kullanımlık başlıklarla, ekshalasyon portu ve hasta devreleriyle kullanılabilmelidir. Değişik boylarda başlık seçenekleri bulunmalıdır.
8)	Maskeye takılan hortumun saat yönünde veya tersi yönde dönmesi sırasında maskeye kuvvet uygulanmaması için, maske üzerinde rotasyonu sağlayacak parçası olmalıdır.
9)	Hava hortumunda, CO2 atılımını sağlayacak özel ekshalasyon portu bulunmalıdır.
10)	Hava hortumuna tutturulmuş basınç hattı bulunmalıdır.
11)	Hava hortumu ve ekshalasyon portunun girişleri standart olup, her türlü maske ve ventilatör cihazına uygun olmalıdır. Hava hortumunun boyu en az 180cm uzunluğunda olmalıdır. Hava hortumu üzerinde oksijen girişi ve basınç ölçümü gibi amaçlarla kullanılabilecek en az bir giriş portuna sahip olmalıdır.
12)	Set içinde bulunan maske başlıkları her boy maske için kullanılabilir olmalıdır.
13)	Maskenin üzerinde bulunan bir valf sayesinde hasta devresinde basınç olmadığı zaman, hasta oda havasından solunum yapabilmelidir.
14)	Bakteri filtresi düşük rezistanslı olmalıdır. BiPAP basınç ventilatörlerinde kullanımı uygun olmalıdır.
15)	Teklif ekinde teknik şartnameye uygunluk belgesi verilmelidir. Teklifle birlikte verilecek orijinal dökümanlarda, şartnameye verilen cevaplar işaretlemelidir.
4. KALEM BRONKOSKOPİK BİYOPSİ FORSEPSİ (OVAL) TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	Steril pakette ve disposable olmalıdır.	
2.	Klinik istemine göre forceps oval cup ve elipsoid cup pencereli verilebilmelidir.
3.	Klinik istemine göre rotatable verilebilmeli
4.	Forceps çalışma uzunluğu 115 cm olmalıdır.
5.	Forceps çapı maximum1,9 mm kanaldan geçebilmelidir.
6.	Handle bölgesi dayanıklı maddeden yapılmış olmalıdır.
7.	Bronkoskop sisteminde cihaza zarar vermeden rahatça ilerleyebilmelidir.
8.	Forcepslerin dış yüzeyi plastik olmamalıdır.

 HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa