TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
BİYOKİMYA İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIMI
BİYOKİMYA
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
43309
: 18/15241
Alım No
:
:
:
:
05.04.2018
09.04.2018

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
APTT
12.000,00
TEST
1
FİBRİNOJEN
250,00
TEST
2
SEDİMANTASYON TESTİ
12.000,00
TEST
3

  

İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Gıda alım ödemeleri 120 gün, Teknik Hizmetler alım ödemeleri 120 gün, diğer Mal ve Hizmet alımları döner sermaye saymanlığımızdaki nakit durumuna göre ödenecektir.
18) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

aPTT ve FİBRİNOJEN KİT ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	   aPTT ve fibrinojen testlerinin çalışılabilmesi için Random Access ve Stat modlarda çalışabilen, saatte en az 120 test hızında ve rak yüklemeli olarak bir defada en az 40 numune yüklenebilen, numune tüplerinde kapak delme özelliği olan, istenildiğinde acil olarak giriş yapılabilen, kalibrasyon ve test tekrarlarında kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan otomatik dilüsyon ve test tekrarı yapabilen, reaktif yuvasında karıştırıcı özelliği bulunan ve reaktif ve numune probları ayrı olan, klot, kromojenik, immünolojik veya optik okuma yapabilen tam otomatik iki koagülasyon cihazı kurulacaktır. Tüm hasta tüplerinden barkod (barcode) okuma olanağı olmalı;  okuma, kullanıcı müdahalesi olmaksızın cihaza tüplerin yerleştirilmesi ile otomatik olarak yapılmalıdır.    
2.	 Cihazla birlikte cihazın her türlü sarf malzemesi, kalibratör ve internal kontrol örnekleri toplam test sayısı bitene kadar laboratuarın istediği sıklıkta laboratuara ücretsiz olarak teslim edilecektir. İnternal kalite kontrol örnekleri en az iki seviyeli olarak normal şartlarda günde bir kez; ihtiyaç duyulduğunda ise birden fazla kez çalışılacak şekilde firma tarafından bedelsiz olarak verilecektir. Önerilecek internal kalite kontrol örnekleri için cihaz üretici firma tarafından kabul edilmiş olduğuna dair belge sunulmalıdır.
3.	 Cihaz için kesintisiz güç kaynağı bulundurulacaktır. Cihazın reaktif ve numune barkod okuyucusu olmalıdır. 
4.	Cihazlarda oluşacak arızalar teknik servise bildirildikten sonra en geç 12 saat içerisinde giderilecek, bu mümkün olmazsa arızalı cihaz yenisi ile 72 saat içerisinde değiştirilecektir.
5.	Laboratuar sarf durumuna göre gerektiğinde test reaktiflerinin en küçük ambalajı istenebilecektir. 
6.	Cihaz laboratuarda kullanılan LİS sistemine iki yönlü olarak bağlanacaktır. Bu bağlanma ile ilgili her türlü teknik destek firma tarafından sağlanacaktır.
7.	aPTT testi için 12000 hasta sonucu, fibrinojen testi için 250 hasta sonucu alınıncaya kadar kit temini ücretsiz olarak firma tarafından sağlanacaktır. 
8.	Kit ve cihazla birlikte 12000 adet 13x75 mm’lik koagülasyon tüpü verilecektir. 
Teklif veren firma demonstrasyon için cihaz getirecektir. Firmalar, en uygun teklif verenden başlayarak laboratuarın çağıracağı sıra ile cihazlarını demonstrasyona getireceklerdir. Demonstrasyon sırasında her türlü kontrol, kalibratör ve diğer sarflar bulundurulacaktır. Laboratuarımızda bu testleri çalışan cihazı bulunan firmalar, teknik şartnameye uygunsa bu cihazlarını önerebilirler.  
SEDİMANTASYON TESTİ ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	Sedimantasyon hızı ölçümü için, EDTA’lı tüpten çalışabilen, Random Access özelliklere sahip, bir defada en az 15 numune yüklenebilen iki adet sedimantasyon ölçüm cihazı kurulacaktır. Laboratuarımızda bu testleri çalışan cihazı bulunan firmalar, teknik şartnameye uygunsa bu cihazlarını önerebilirler.  
2.	Cihazlara ait her türlü solüsyon orijinal olacaktır. Firma cihazlara ait tüm solüsyon ve sarf malzemeleri test miktarı bitene kadar laboratuarın istediği sıklıkta ve miktarda ücretsiz olarak getirecektir.
3- Günlük çalışılacak şekilde test miktarı tamamlanıncaya kadar iki seviyeli internal kalite kontrol numunesi ücretsiz olarak verilecektir. 
4- Firma, cihazlara uygun özellikte kesintisiz güç kaynaklarını getirecek, cihazların periyodik bakım, onarım ve kontrollerini zamanında yapacaktır. Bakım ve onarım masrafları firmaya ait olmalıdır. Cihazlarda oluşacak arızalar teknik servise bildirildikten sonra en geç 12 saat içerisinde giderilecek, bu mümkün olmazsa arızalı cihaz 72 saat içerisinde yenisi ile değiştirilecektir. Her iki ana cihazın da aynı anda arızalandığı durumda firma, laboratuar işleyişini aksatmamak için laboratuarın onay vereceği bir merkezde analizleri en geç 3 saat içinde yaptırmakla yükümlüdür.  
5- Cihazların kurulması, hastane otomasyon sistemine tanıtılması, uyarlanması ve bu cihazların kullanımı için gerekli olan eğitimin verilmesi firma tarafından sağlanacaktır. Bu eğitimler sırasında kullanılacak olan kit, kalibratör ve kontrol örneği ile her türlü sarf malzemesi firma tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır.
6-  Cihaz laboratuarda kullanılan LİS sistemine iki yönlü olarak bağlanacaktır. Bu bağlanma ile ilgili her türlü teknik destek firma tarafından sağlanacaktır.
7- Teklif veren firma demonstrasyon için cihaz getirecektir. Firmalar, en uygun teklif verenden başlayarak laboratuarın çağıracağı sıra ile cihazlarını demonstrasyona getireceklerdir. Demonstrasyon sırasında her türlü kontrol, kalibratör ve diğer sarflar bulundurulacaktır. 
8-  Kitlerle birlikte 12000 adet 13x75 mm’lik 2 ml’lik tam kan tüpü ücretsiz olarak verilecektir. 

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa