TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
NÖROLOJİ YOĞUN BAKIM İÇİN 7 KALEM MALZEME ALIMI
NÖROLOJİ YOĞUN BAKIM
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
43550
: 18/15336
Alım No
:
:
:
:
20.04.2018
24.04.2018

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
İNTRAKRANİYAL VASKÜLER  REVASKÜLARİZASYON CİHAZI,  KENDİLİĞİNDEN AÇILAN / PIHTI ÇIKARMA  AMAÇLI
5,00
ADET
1
GR2022
KARDİYOLOJİ, SET, İNTRODUSER,  NÖROVASKÜLER, 65CM VE ÜSTÜ, METAL  KAPLAMA 7F 65CM
2,00
ADET
2
GR1065
KARDİYOLOJİ, SET, İNTRODUSER,  NÖROVASKÜLER, 65CM VE ÜSTÜ, METAL  KAPLAMA 6F 90CM
8,00
ADET
3
GR1065
KATETER,6F  KILAVUZ, NÖROVASKÜLER,  ÖRGÜLÜ CBL 100CM
10,00
ADET
4
GR2010
KATETER,7F  KILAVUZ, NÖROVASKÜLER,  ÖRGÜLÜ CBL 100CM
15,00
ADET
5
GR2010
KATETER,7F  KILAVUZ, NÖROVASKÜLER,  ÖRGÜLÜ MPD 100CM
15,00
ADET
6
GR2010
KATETER,7F  KILAVUZ, NÖROVASKÜLER,  ÖRGÜLÜ MPC 100CM
5,00
ADET
7
GR2010

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Gıda alım ödemeleri 120 gün, Teknik Hizmetler alım ödemeleri 120 gün, diğer Mal ve Hizmet alımları döner sermaye saymanlığımızdaki nakit durumuna göre ödenecektir.
18) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.

1
Sayfa

          1.Kalem; INTRAKRANIAL TROMBEKTOMİ CİHAZI-GR2022-T12792
1.	Sistem inme tedavileri için özel olarak imal edilmiş olmalıdır.
2.	Sistem kendinden açılır özelliğe sahip olmalıdır.
3.	Sistem nitinol malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
4.	Sistem distalden proximale doğru genişleyen tipte kapalı hücre yapısına sahip olmalıdır.
5.	Sistem pıhtının distale kaçmasını önlemek amacı ile distal ucu kapalı dizayn edilmiş olmalıdır.
6.	Sistem kendi gönderim aygıtına sahip olmalıdır.
7.	Sistemin floroskopi altında görünürlüğünü arttırmak  amacıyla  pozisyonlandırılmasını sağlayan  distal tel ucu  ve  proximal pusher ucu radiopaktır.
8.	Sistem 0.021’’ ve 0.027’’ kendi mikro kateteri ile uyumlu olmalıdır.
9.	Sistemin yanlış alanda açılmasından oluşabilecek hataları önlemek amacıyla tekrar geri toplanabilme ve yeniden pozisyonlandırılabilme özelliği olmalıdır.
10.	Sistem hastada kalmayan, geri çıkartılan bir sistem olmalıdır.
11.	Sistem maksimum 4,5 mm  damar çapında çalışmalı ve çalışma uzunluğu 22mm-28mm arasında olmalıdır.

2-3.Kalemler;PERKUTAN METAL GUİDİNG SHEATH 65 CM ÜSTÜ-GR1065
1-  Carotis stentleme ve diğer girişimsel   işlemlerin uygulanmasına olanak tanımalıdır.
2-Distal uç radyopak markırlı ve yumuşak olmalıdır.
3-Distal 50cm lik kısım hidrofilik kaplı olmalıdır.
4-Metal Sarmal yapıda olmalı, yumuşaklığı ayarlanmış olmalıdır.
5-Bükülme ve kırılmalara dayanıklı ve sürtünmesiz yüzeye sahip olmalıdır
 6-Sistem -6-7-8-9-10 Frenh seçeneklerine sahip olmalıdır.
 8-6FR iç lümen çapı:0,087 inh v, 7 fr iç lümen çapı 0,100 inch ve 8 fr iç lümen çapı:0,113 inch olmalıdır.
9-Shuttle uzunluğu24cm-35 cm-45cm 65-cm- 90cm ve80cm olanaklarını sunmalıdır.

  4-7.Kalemler;  NÖROVASCULAR GUIDING KATETER-GR2010 
1)	Kateter , “poliüretan” malzemeden imal ve paslanmaz çelik ağ örgü sistemine sahip olmalıdır.
2)	Kateterin iç kısmı “PTFE” kaplı olmalıdır.
3)	Uç kısmı ise yüksek derecede Radyoopak  olmalıdır.
4)	Kateter , 5F çap için 0.056” inch 6F çap için 0.070”, 7F çap için 0.078” iç lümen ölçüsüne sahip olmalıdır.  
5)	Kateterler , tortüöz damarlara uygun olmalı ve mükemmel torque değerlerine sahip olabilmedir. 
6)	Kateterler , 1 / 1 manipulasyona sahip olabilmeli ve uç sekilleri hafızalı yapıya sahip olmalıdır.
7)	Kateterler , kullanılacak yerlerine göre 90 ve 100 cmlik uzunluk seçeneklerine sahip olmalıdır.
8)	Kateterler , Straight , Multipurpose (Tüm açı seçenekleri) SIM II, Headhunter, Burke uç sekilleri seçenekleri bulunmalıdır.
9)	Kateterlerin iç lümen ölçüleri ve kaç French oldukları kateterin başlığında yazmalıdır.
10)	Kateterler , tekli steril ambalajında olmalı ve üzerlerinde son kullanma tarihi yazmalıdır.  

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa