T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
İstem No:
43741 : 18/15512
31.05.2018
KONU    : Yaklaşık Maliyet Fiyat Araştırması

Son Teslim Tarih & Saat :

İHTİYAÇ LİSTESİ
Sıra No
Malzeme Cinsi
Miktarı
Birimi
Tahmini Fiyatı
Toplam Tutarı
Açıklama
Kodu
KURŞUN (ETEK-YELEK)
2
ADET
1
15099030204001
X IŞININDAN KORUYUCU GÖZLÜK  (KURŞUN CAM GÖZLÜK)
4
ADET
2
15006010115006
KURŞUN ÖNLÜK (TAM KORUMALI)
3
ADET
3
15099030201008
X IŞIN KALKAN STERİL ÖRTÜSÜ (DİSPOSABLE)
200
ADET
4
T16196
04.06.2018

	RADYASYONDAN KORUYUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ ETEK YELEK
1.	Teklif edilecek ürünler Radyasyon Korunma kıyafeti olarak muhakkak kurşun ihtiva etmelidir.
2.	Teklif edilecek ürünler 0,5mm kurşun eşleniğinde 80kV’de aktif radyasyondan %97, radyasyon yayılımından %99 korumalıdır.
3.	Teklif edilecek ürünler 0,25mm kurşun eşleniğinde 80kV’de aktif radyasyondan %89, radyasyon yayılımından %96 korumalıdır.
4.	Kurşun etek radyasyona karşı ön tarafta 0.50mm Pb kurşun eşdeğerlikte, doğrudan röntgen ışımasına (direct xray) karşı ve saçılım röntgen ışımasına (scattered xray) karşı  koruma sağlamalıdır.
5.	Kurşun etek radyasyona karşı arka tarafta en az 0.25mm Pb kurşun eşdeğerlikte, doğrudan röntgen ışımasına (direct xray) ve saçılım röntgen ışımasına (scattered xray) karşı koruma sağlamalıdır.
6.	Kurşun yelek radyasyona karşı ön tarafta 0.50mm Pb kurşun eşdeğerlikte, doğrudan röntgen ışımasına (direct xray) karşı ve saçılım röntgen ışımasına (scattered xray) karşı  koruma sağlamalıdır.
7.	Kurşun yelek radyasyona karşı arka tarafta en az 0.25mm Pb kurşun eşdeğerlikte, doğrudan röntgen ışımasına (direct xray) ve saçılım röntgen ışımasına (scattered xray) karşı koruma sağlamalıdır.
8.	Kolay kullanım ve uygun bel ayarlaması için gerekli olan yüksek kalite cırcırtlı (velkro) kemer eteğin yan tarafında ve yeleğin ön tarafında mevcut olmalıdır.
9.	Etek ve yelek’in ağırlığı gün boyu giyileceği düşünülerek 0,5 mm kurşun kalınlığı eşleniğinde en büyük beden (XL) etek yelek için toplam 9.0 kg’ı geniş (L) beden için 8.0 kg’ı, orta (M) beden için 7.2 kg’ı ve küçük (S) beden için 6.8kg’ı geçmemelidir. Giysinin etek uzunluğu 70-75 cm arası olmalı, istenen beden ölçüsüne göre farklı bedenler (S/M/L/XL  şeklinde) mevcut olmalıdır.
10.	Etek ve yelek en az 5 farklı  renk seçeneklerinde olmalıdır.
11.	Kurşun etek ve yelek doğal kauçuk ve kurşun karışımından üretilmiş esnek ve dayanıklı NovaLite Radyasyon koruyucu maddeden üretilmiş olmalıdır ve bu durum belgesiyle ispatlanmalıdır.
12.	Tüm etek ve yelek çift katlı NovaLite malzemeden üretilmiş olmalıdır. 
13.	Omuz altlarında kullanım konforu için kendinden destek pedleri olmalıdır.
14.	Kurşun etek ve yelek malzeme yırtılmalara ve lekelere karşı yüksek dayanıklılıkta hijyenik koşulları sağlayabilecek ComforTex malzeme ile kaplanmış olmalıdır.
15.	Kurşun etek ve yelek kullanıcının konforunu sağlayacak ergonomik şartları sağlarken, aynı zamanda korunmadan ödün vermeyecek şekilde alttaki istenmeyen açılmaları da engelleyecek tokalı etek bağlayıcısı da olmalıdır.
16.	Kurşun etek ve yelek, kullanıcı eğildiğinde beli korunmasız kalmaması için yeleğin arkası tasarım olarak uzun olmalıdır.
17.	Kurşun etek ve yelek kullanan sağlık çalışanı, sandalyesine rahatça oturabilmesi için  etek arkasında bacak boşluğu olmalıdır.
18.	Kurşun yelek üzerinde tiroid koruyucuyunun bağlanabileceği çıtçıtlar olmalıdır.
19.	Teklif edilen ürünler 93/42/EWG Sayılı Avrupa Yönetmeliğine VE Tıbbi Ürünlere ilişkin 89/686/EWG sayılı kanuna uygun olmalıdır ve bu durum AB Uygunluk Beyanı ile sertifikalandırılmalıdır.
20.	Aşağıda özellikleri bulunan troid koruyucu ve gonad koruyucu her önlükle birlikte 1’er adet verilecektir. Etek-yelek, troid koruyucu, gonad koruyucu aynı markanın ürünü olmak zorundadır.

         RADYASYONDAN KORUYUCU GÖZLÜK ŞARTNAMESİ

1.	Koruyucu gözlüğün camları özel olarak radyasyon engelleyici gözlük camı formunda yapılmış olmalıdır.
 
2.	Radyasyon koruyucu gözlükler ön korumalı olmalıdır. Gözlüğün özel tasarımı sayesinde yan taraftan gelecek zararlı ışınları engelleyen baryum içerikli çerçeveye sahip olmalıdır. Bu amaçla gözlüğün çerçevesinin de radyasyondan koruyucu özellikte olması gereklidir.

3.	Gözlüğün radyasyon koruyucu lensleri, ön taraftan gelen ışınlara karşı 0,75 mm Pb eşdeğerinde koruma sağlayacak şekilde olmalıdır.

4.	Gözlüğün çerçeveleri Radyasyon koruyucu özellikte Baryum özellikli olmalıdır. Gözlüğün çerçeve ve camları darbelere dayanıklılığı artırılmış olarak imal edilmiş olmalıdır.

5.	Gözlük modellerinin çeşitli yüz ergonomilerine uyumlu olması amacıyla değişik yüz tipleri için üretilmiş modelleri olmalıdır. 

6.	Radyasyon koruyucu Gözlüğün alın ve göz boşluklarına oturarak tam koruma sağlaması için silikon burun destek yastıkları olmalıdır.

7.	Gözlüğün ağırlığı uzun süre kullanıma uygun olması için 73 gr’ı geçmemelidir.

8.	Gözlüğün düşmemesi için boyundan askı ipi olmalıdır. 

9.	Koruyucu gözlüğün sentetik iplikle örülmüş çantası olmalı. Ayrıca taşıma ve saklama amaçlı, darbelere dayanıklı sert PVC’ den gözlük kabı olmalıdır.

10.	Koruyucu gözlük, onaylanmış kuruluş numaralı 89/686 EEC PPE Konsey yönergesi normları ile belgelendirmiş olmalıdır.
             
                 RADYASYONDAN KORUYUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ TİROİD KORUYUCU
1.	Teklif edilecek troid koruyucu radyasyon korunma kıyafeti olarak muhakkak kurşun ihtiva etmelidir.
2.	Troid koruyucu radyasyona karşı  0.50mm Pb kurşun eşdeğerlikte, doğrudan röntgen ışımasına (direct xray) karşı ve saçılım röntgen ışımasına (scattered xray) karşı  koruma sağlamalıdır.
3.	Kolay kullanım ve uygun boyun ayarlaması için gerekli olan yüksek kalite cırcırtlı (velkro) arka tarafında mevcut olmalıdır.
4.	Üzerinde buluna çıt çıt sayesinde istenirse birlikte kullanıldığı önlüğe bağlanabilmelidir.
5.	Önlüğün en az 6 farklı  düz  desensiz renk seçeneklerinde olmalıdır.
6.	Troid koruyucu önlük doğal kauçuk ve kurşun karışımından üretilmiş esnek ve dayanıklı NovaLite Radyasyon koruyucu maddeden üretilmiş olmalıdır ve bu durum belgesiyle ispatlanmalıdır.
7.	Troid koruyucu çok katlı NovaLite malzemeden üretilmiş olmalıdır. 
8.	Troid koruyucu malzeme yırtılmalara ve lekelere karşı yüksek dayanıklılıkta hijyenik koşulları sağlayabilecek ComforTex malzeme ile kaplanmış olmalıdır.
9.	Teklif edilen ürünler DIN EN 61331-1, DIN EN 61331-3,DIN 6857-1 yönetmelikleri ile Kişisel Koruma Ürünlerine  ilişkin 89/686/EU sayılı kanuna uygun olmalıdır ve bu durum AB Uygunluk Beyanı ile sertifikalandırılmalıdır.
10.	Koruyucu setin kullanım rahatlığı, radyolojik inceleme ve şartnameye uygunluk göz önüne alınarak klinikçe değerlendirilecek ve karar verilecektir.
11.	Model,renk,ve bedenler bölüm tarafından belirlenecektir.
12.	Koruyucu önlüklerle beraber önlük askılarıda verilecektir.
13.	Koruyucu önlüklere kullanıcı isimleride yazılacaktır.

             X-IŞIN KALKAN STERİL ÖRTÜSÜ
1-	Hastanemizde bulunan Maviq marka OT2505 model kalkan için üretilmiş olacaktır.
2-	Ölçüleri; 61x76 cm olacaktır.
3-	Kalkanı tam kavrayacak, kullanıcıya engel olmayacaktır.
4-	Steril olacaktır.
5-	1 pakette ayrı ayrı paketlenmiş, en az 50 adet olacaktır.
6-	Numune vaka esnasında değerlendirilerek karar verilecektir.
7-	Kalkan örtüsü takıldığı zaman x-ışını kalkanı iki tarafından görünecek şekilde şeffaf olmalıdır.İşlem sırasından hasta takibi yapılabilecek şekilde hassas görünüme sahip olmalıdır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
Page 1 of 1