TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBİ PATOLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 1 KALEM DEMİRBAŞ ALIMI
TIBBİ PATOLOJİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
44182
: 18/15462
Alım No
:
:
:
:
22.05.2018
25.05.2018

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
MİKROTOM CİHAZI.
1,00
ADET
1

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
18) Doğrudan teminle yapılan alımlarda ödeme vadesi muayene kabül işlemleri tamamlandıktan sonra 90 gündür.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

TAM MOTORİZE ROTARY MİKROTOM CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ
Tıbbi ve Teknik Özellikler
1-Patoloji laboratuvarında dokuların kesilmesinde kullanılacak olan cihaz sert ve büyük dokularda bile yüksek verimle kesit alabilecek kapasitede olmalıdır.
2-Tam otomatik motorize sisteme sahip olan ve mikroişlemci ile kontrol edilen cihazda manuel olarak da çalışılabilmelidir. 
3-220 V / 50-60 Hz ile çalışacak cihazda yer alan ekranda görülen fonksiyonlar (Tıraşlama kalınlığı, kesit kalınlığı, kesit sayısı, kilit, retraksiyon, acil durdurma vd) tuşlarla kontrol edilebilmelidir.
4- Cihazla birlikte toz örtüsü, cihazın arka aydınlatması ile ilgili bağlantı soketi ve numune aydınlatması ve  soğutucu tabla verilmelidir.
Soğutucu tablanın (plaka) özellikleri
-Patoloji laboratuarında parafin bloklarını ve gömme kalıplarını soğutmak için kullanılacaktır.
-+15/+40°C'lik ortam sıcaklığında çalışabilecek en az 60 parafin blok kapasiteli olmalıdır. 
- Dijital ısı göstergesine sahip olan cihazın soğutucu ısı ayarı -20°C'ye kadar ayarlanabilmelidir.
5-Kesit alma aralığı 0.5 ile 100 mikrometre arasında olmalı, 0.5, 1 ve 10 mikronluk artışlarla kesitler yapılabilmelidir. 
6- Tıraşlama kalınlığı 5-500 mikrometre arasında ayarlanabilen cihazda 5, 10 ve 50 mikrometrelik aşamalarla üç otomatik tıraşlama mekanizması bulunmalıdır.
7-Cihazın doku kesim hızı kesim işlemi esnasında ayarlanabilmeli ve dikey hareket mesafesi yaklaşık 70 mm olmalıdır.
8- Ergonomik nitelikte olan cihaz, uzun süreli kullanımlar sonrasında konforu bozmamalıdır. 
9-Kesit kalitesinin daha iyi görülmesi için cihazda ışık kaynağı olmalıdır.
10-Cihazın kullanıcı güvenliğini artırıcı iki bağımsız çevirme kolu kilit sistemi bulunmalıdır ve motorize kesim esnasında çevirme kolu tutacağı merkezlenebilmelidir.
11-Bıçağın bütün yüzeylerinin kullanılması için Cihazda click-stop özelliği olmalıdır.
12- Koruma aleti ile birlikte ayak pedalı bağlantı soketi verilmeli ve cihazın arka panelinde mıknatıs bulunmalıdır.
13-Bıçağın direkt olarak konulabildiği, kilitleme sistemine de sahip olan, low profil bıçaklarla uyumlu bıçak tutucusunun alt kısmının hareketleriyle, açı ayarı bozulmadan bıçak maksimum derecede kullanılabilmelidir. 
14- Cihazın motor sistemini idare eden kumanda modülündeki çalışma ve ayar tuşları, sembol işaretli olmalıdır. Cihaz çalışmaya başlama esnasında herhangi bir arıza durumunda ve doku kesiminin sona yaklaştığında optik ve akustik sinyaller vermelidir. Cihazı doku tutucu sistemi ayarlanan konumdan herhangi bir şekilde değişikliğe uğradığında kolay ve emniyetli olarak eski konumuna dönebilmelidir.
15-Plastik veya blok tutuculara uygun adaptörlere sahip olan cihazda mikrometre mekanizması ve kaba besleme sistemi kapalı bir sistem içinde olmalıdır.
16- Bıçak tutucu özel bir kilitleme sistemine sahip direkt yerleştirme yapabilmeli, cihazın bıçak tutucusu alt tablası öne arkaya, sağa ve sola hareket ederek bıçağın bütün boyutlarını tablanın açı ayarını bozmadan kullanma imkanı vermelidir.
17-Parafin ve doku atıklarının biriktiği, büyük, rahat kullanılan bir kap bulunmalıdır.
18- Cihaz kesit alma işlemi bittikten sonra numune tutucusu yukarı doğru dönerken otomatik geri çekme sistemine sahip olmalı ve bunu otomatik olarak kendisi yapabilmelidir. Manuel çalışmada cihazın retraksiyonu en az 5-100 mikron arasında beşer mikronluk adımlarla olmalı, motorize çalışmada kesim hızına bağlı olarak retraksiyon yapılabilmelidir. Acil durumlarda cihazı devre dışı bırakan düğme bulunmalıdır.
19- Cihazda iki öne ve iki arkaya kaba besleme hızı ve tek el ile kontrol edilebilen universal kaset kelepçeleme sistemi bulunmalıdır.
20- Cihazda numune kesit alma işlemi dört farklı modda olmalı; cihaz seri kesit almaya, tek tek kesit almaya, kullanıcının isteği doğrultusundaki hız ve hassasiyette ve manuel/otomatik çalışmalarda kesim işlemini isteğe bağlı açıda gerçekleştirmeye elverişli olmalıdır.
21- Kontrol panelinin yükseltilmiş özellikte kaba besleme düğmeleri kullanıcıya cihaza bakmadan, parmakları ile hissederek kullanma becerisi sağlayabilecek yapıda olmalıdır.
22-Cihazın motorize olarak azami numune ilerleme hızı 900 mikrometre/saniye ve hassas hız ayarı 300 mikrometre/saniye olmalıdır.
Teknik Servis ve Garanti
1-Cihaz en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti satıcı, temsilci ve üretici firma tarafından teklif dosyasında ayrı ayrı verilecektir. Garanti süresince bakım onarım ve yedek parçadan hiç bir ücret talep edilmeyecektir. Arıza bildiriminden sonra 24 saat içinde arızaya müdahale edilecek ve en çok 7 gün içinde bütün fonksiyonlarıyla çalıştırılacaktır
2-Arızalı geçen süre garanti süresinden sayılmayacak ve arızalı geçen her fazla gün için cezai  (sözleşme bedelinin % 1 i) müeyyide uygulanacaktır. 
3-Satıcı firma teknik servis imkânlarını ve alt yapısını belgeleyecektir  (Teknik personel sayısı, bakım onarım imkânları vb.). 
4-İthalatçı firma ve/veya ihaleye giren firma teklif edilen cihazlar için en az 10 (on) yıl süre ile ücret mukabili destek ve yedek parça garantisi verilmelidir. 
5-Teklif veren firma cihazda garanti sonu değişmesi muhtemel yedek parçaları (elektronik devre kartları, vb) katalog numaralarını ve isimlerini belirterek garanti sonu 5 yıl geçerli olmak kaydı ile fiyatlarını döviz cinsinden belirtecekler ve teklife ekleyeceklerdir. 
6-Teklif veren firma garanti sonu yıllık bakım bedeli taahhüdünü cihazın kontrol periyotlarını belirterek döviz cinsinden vereceklerdir.
7- Cihazın Türkiye ana bayisinin TSE hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır.
8-Cihazda herhangi bir arıza olması durumunda Biyomedikal Birimi durumu mesai saatleri içerisinde (Pazartesi-Cuma 08:30 – 16:30 arası, resmi tatiller ve Bayramlar hariç) Yükleniciye telefon, cep telefonu, faks veya e-mail ile bildirilecek, yüklenici sözleşme şartlarına uygun olarak 24 (yirmi dört) saat içerisinde arızaya müdahale edecektir.
9- Cihazla birlikte Türkçe yazılmış kullanım kılavuzu ve garanti belgesi verilecektir.
Kabul ve Muayene
1-Cihazın kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.  Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu araştırılacaktır. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin kontrol ve sayımı yapılacaktır. 
2-Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın testlerin yapılması istenebilir, bu durumda gerekli personel ve düzeneği firmalar sağlayacaktır. 
3-Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur. 
4-Satıcı firma fabrikada yapılan en son testlere ait raporları (kalite kontrol belgesi) muayene heyetine teslim edecektir.
5-Cihazın kabulü için istenebilecek tanıtımda, cihazın gösterdiği performansa göre cihaz kabul veya reddedilebilecektir.  
Montaj
1-Firma cihazı ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edecektir. 
2-Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır.
Eğitim
1-İstekliler, teklif ettiği cihazın teknik özelliklerini, çalışma ortam koşullarını, standart ve isteğe bağlı (opsiyonel) aksesuar listelerini ve tüm dış görünümünü açık ve net olarak gösteren tam boy resimleri de içeren tanıtım broşür veya kitap/kitapçığını teklif dosyasında vermelidir.  
2-Yüklenici, çalışır durumda teslim edeceği cihazın kullanımıyla ilgili olarak, belirlenen kişilere, yerinde (bölümde) ve ücretsiz olarak yeterli eğitimi verecektir. Açıklayıcı olarak belgelendirilecek olan bu eğitimin süresi ve eğitimi alacak elamanların sayısı Patoloji Bölüm Sorumlusu tarafından belirlenecektir. 
3-Yüklenici, Cihaz kurulduktan sonra ihtiyaç duyulduğu takdirde, yerinde ve ücretsiz olarak yeterli teknik desteği sağlayacaktır. Teknik destek ve eğitim esnasında yapılacak sarflar firma tarafından karşılanacaktır.
4-Yüklenici, kurumun belirleyeceği elemanları, cihazın tüm fonksiyonlarını kusursuz bir şekilde kullanabilir birer kullanıcı olarak ücretsiz eğitmekle yükümlüdür. Söz konusu bu eğitimler cihazın satın alma işlemleri başladıktan sonra başlar ve kullanıcılar cihazı hatasız bir şekilde kullanır hale gelip, cihaz teslim alındıktan sonra sona erer. 
5-Yüklenici, cihazın periyodik bakım ve kalibrasyon işlemlerinin hangi koşullarda, hangi sıklıkla tekrarlanması gerektiğini, bu işlemler için ne gibi teçhizata (cihaz, alet, kalibrasyon kiti, vb) gerek olduğunu liste halinde, cihazların teslimatı sırasında Biyomedikal Birimine teslim edecektir. Cihaz periyodik bakım ve kalibrasyon gerektirmiyorsa bunu yazılı olarak sunmalıdır. 
6-Yüklenici, teklif ettikleri cihaza ait, ömürlü ve istatistiksel olarak sık arıza veren yedek parçalarının cihazın satın alındığı tarihteki fiyat listesini (döviz cinsinden ) ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. 
7-Yüklenici Biyomedikal Birimi tarafından belirlenen personellere cihazın her türlü periyodik bakım, onarım ve kalibrasyonunu yapabilecek nitelikte, başlangıç seviyede teknik eğitim vermekle yükümlüdür. Bu eğitimle ilgili tüm giderler yüklenici tarafından karşılanacak olup, söz konusu bu teknik eğitim cihazın kesin kabulünden önce tamamlamış olacaktır. 
8-Yüklenici satacağı cihaza dair içeriğinde cihazın blok devre şemalarını, bileşen parça listelerini, bakım onarım ve kalibrasyonunda kullanılacak belgeleri, arıza tespit ve takip dokümanları ile bu dokümanların dijital kopyalarını (kullanıcı kılavuzları ve servis el kitapları) her cihaz için Türkçe ve İngilizce 2 (iki) nüshasını ve mevcut durumlarda ise cihazlara ait CD/DVD orijinal kopyalarını Biyomedikal Birimine ücretsiz olarak verecektir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa