TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
GENEL CERRAHİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 4 KALEM MALZEME ALIMI
GENEL CERRAHİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
44219
: 18/15456
Alım No
:
:
:
:
22.05.2018
24.05.2018

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
TROKAR 12 MM UZUN GÖRÜNTÜLÜ
120,00
ADET
1
OR2870
TROKAR BIÇAKLI 12 MM UZUN
120,00
ADET
2
OR2870
TROKAR, 10 MM
200,00
ADET
3
OR2865
ENDOSKOPİK KLİP ATICI, 10 MM VE L  (LARGE)
200,00
ADET
4
OR2980

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
18) Doğrudan teminle yapılan alımlarda ödeme vadesi muayene kabül işlemleri tamamlandıktan sonra 90  gündür.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

1
Sayfa

1.KALEM TROKAR  12 MM  GÖRÜNTÜLÜ (UZUN)  TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Disposable olmalıdır.
2.	Endoskopik ameliyatlarla kullanıma uygun olmalıdır.
3.	Trokar sistemi, obtüratör ve kanülden oluşmalıdır. Bu sistemde obtüratör kanüle her yönden oturarak kullanım imkanı sağlamalıdır. 
4.	Kanülün üzerinde batın içerisinde sabitlemeyi sağlayan ve kaymayı önleyen sarmal şeritler olmalıdır.
5.	Trokar,  10 mm çapına kadar olan el aletlerinin geçişine ekstra bir konvertor ihtiyaç duymaksızın kullanılabilmelidir.
6.	Trokarın uzunluğu 150 mm , iç  çapı en az 10 mm ve dış çapı en az 11 mm olmalıdır.
7.	Trokar kanülünün iç kısmında gaz kaçağını engelleyecek flap valf sistemi olmalıdır.  
8.	Trokarda bulunan üç yollu vana sistemi hızlı desüflasyon olanağı veren ve batın içindeki gazın cerraha direkt olarak gelmesini engelleyen mekanizmaya sahip olmalıdır.
9.	Obtüratörün üstünde uç kısmın en az şeklide kullanılmasına gerek bıraktıran hareketli emniyet kılıfı olmalıdır.
10.	Obtüratörün ucundaki bıçak doku ve organ yaralanmalarını önlemek için nokta şeklinde plastik  olmalıdır
11.	Trokar Batın içerisine girdiğinde otamatik olarak optiratör içine girerek organ yaralanmasına sebebiyet vermeyecek düzenek ve yapıda olmalıdır.
12.	Specimen çıkartabilmek  için alt kısımdaki geniş alandan tek yönlü esnek valflar sayesinde trokar üzerinden çap düşürücü rahatlıkla çıkartılabilmeli   
13.	Trokar kanülü radiografik çekimleri etkilemeyecek özellikte olmalıdır.   
14.	Optiratörün batın içerişine girdiğini gözlemlemek amaçlı , batın içerisine giren kısım renkli olmalıdır
2.KALEM TROKAR  BIÇAKLI 12 MM   (UZUN)  TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Disposable olmalıdır.
2.	Endoskopik ameliyatlarla kullanıma uygun olmalıdır.
3.	Trokar sistemi, obtüratör ve kanülden oluşmalıdır. Bu sistemde obtüratör kanüle her yönden oturarak kullanım imkanı sağlamalıdır. Kanülün uç kısmı yatay kesik olmalıdır.
4.	Kanülün üzerinde batın içerisinde sabitlemeyi sağlayan ve kaymayı önleyen sarmal şeritler olmalıdır.
5.	Trokar,  10 mm çapına kadar olan el aletlerinin geçişine ekstra bir konvertor ihtiyaç duymaksızın kullanılabilmelidir.
6.	Trokarın uzunluğu 150 mm , iç  çapı en az 10 mm ve dış çapı en az 11 mm olmalıdır.
7.	Trokar kanülünün iç kısmında gaz kaçağını engelleyecek flap valf sistemi olmalıdır.  
8.	Trokarda bulunan üç yollu vana sistemi hızlı desüflasyon olanağı veren ve batın içindeki gazın cerraha direkt olarak gelmesini engelleyen mekanizmaya sahip olmalıdır.
9.	Obtüratörün üstünde uç kısmın en az şeklide kullanılmasına gerek bıraktıran hareketli emniyet kılıfı olmalıdır.
10.	Obtüratörün Bıçak ucu V şeklinde olmalidır.
11.	Obtüratörün ucunda trokarın daha az doku deformasyonu sağlaması ve cerrahın daha rahat kullanımı için klavuz bulunmalıdır.
12.	Obtüratörün ucundaki bıçak doku ve organ yaralanmalarını önlemek için keskin paslanmaz çelik bıçak olmalıdır
13.	Bıçak Batın içerisine girdiğinde otamatik olarak bıçak optiratör içine girerek organ yaralanmasına sebebiyet vermeyecek düzenek ve yapıda olmalıdır.
14.	Specimen çıkartabilmek  için alt kısımdaki geniş alandan tek yönlü esnek valflar sayesinde trokar üzerinden çap düşürücü rahatlıkla çıkartılabilmeli   
15.	Trokar kanülü radiografik çekimleri etkilemeyecek özellikte olmalıdır.   
16.	Optiratörün batın içerişine girdiğini gözlemlemek amaçlı , batın içerisine giren kısım renkli olmalıdır
1.KALEM TROKAR BIÇAKLI 10 MM   TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	Disposable olmalıdır.
2.	Endoskopik ameliyatlarla kullanıma uygun olmalıdır.
3.	Trokar sistemi, obtüratör ve kanülden oluşmalıdır. Bu sistemde obtüratör kanüle her yönden oturarak kullanım imkanı sağlamalıdır. Kanülün uç kısmı yatay kesik olmalıdır.
4.	Kanülün üzerinde batın içerisinde sabitlemeyi sağlayan ve kaymayı önleyen sarmal şeritler olmalıdır.
5.	Trokar,  10 mm çapına kadar olan el aletlerinin geçişine ekstra bir konvertor ihtiyaç duymaksızın kullanılabilmelidir.
6.	Trokarın uzunluğu 100 mm , iç  çapı en az 10 mm ve dış çapı en az 11 mm olmalıdır.
7.	Trokar kanülünün iç kısmında gaz kaçağını engelleyecek flap valf sistemi olmalıdır.  
8.	Trokarda bulunan üç yollu vana sistemi hızlı desüflasyon olanağı veren ve batın içindeki gazın cerraha direkt olarak gelmesini engelleyen mekanizmaya sahip olmalıdır.
9.	Obtüratörün üstünde uç kısmın en az şeklide kullanılmasına gerek bıraktıran hareketli emniyet kılıfı olmalıdır.
10.	Obtüratörün Bıçak ucu V şeklinde olmalidır.
11.	Obtüratörün ucunda trokarın daha az doku deformasyonu sağlaması ve cerrahın daha rahat kullanımı için klavuz bulunmalıdır.
12.	Obtüratörün ucundaki bıçak doku ve organ yaralanmalarını önlemek için keskin paslanmaz çelik bıçak olmalıdır
13.	Bıçak Batın içerisine girdiğinde otamatik olarak bıçak optiratör içine girerek organ yaralanmasına sebebiyet vermeyecek düzenek ve yapıda olmalıdır.
14.	Specimen çıkartabilmek  için alt kısımdaki geniş alandan tek yönlü esnek valflar sayesinde trokar üzerinden çap düşürücü rahatlıkla çıkartılabilmeli   
15.	Trokar kanülü radiografik çekimleri etkilemeyecek özellikte olmalıdır.   
16.	Optiratörün batın içerişine girdiğini gözlemlemek amaçlı , batın içerisine giren kısım renkli olmalıdır
17.	1.KALEM: ENDOSKOPİK BÜYÜK BOY KLİP ATICI TEKNİK ŞARTNAMESİ
18.	
19.	1.Disposable olmalıdır.
20.	2.Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
21.	3.Endoskopik klip atıcının içinde en az 15 adet orta boy titanium klip ile ligasyon işlemi yapmalıdır.
22.	4.Endoskopik klip atıcının çene açısı klip koyulan bölgenin tam olarak görülebilmesi için en az 15 olmalıdır.
23.	5.Endoskopik klip atıcısındaki klibin kapandıktan sonraki klip uzunluğu 11 ± 0.2 mm olmalıdır.
24.	6.Endoskopik klip atıcısındaki klibin iç yüzeyinde, kapandığında ligasyon emniyeti sağlayan yatay ve dikey çentikler bulunmalıdır. 
25.	7.Endoskopik klip atıcısındaki klip dış yüzeyinde ve uygulayıcı çenelerin iç yüzeyinde, klibin -yarı kapanmış durumunda veya trokar giriş-çıkışında uygulayıcıdan düşmemesini sağlayan çentikler olmalıdır.
26.	8.Klipler, kapatma esnasında dokunun klip dışına kaymasını önleyen, distal ucun önce 	kapanması özelliğine sahip olmalıdır.
27.	9.Endoskopik klip atıcının şaft çapı 10 mm olmalıdır.
28.	10.Endoskopik klip atıcının şaft uzunluğu 35-40 cm olmalıdır.
29.	11.Endoskopik klip atıcının şaftı her iki tarafa 360 dönebilmelidir.
30.	12.Endoskopik klip atıcısı tercihen tek bir hamle ile ligasyonu tamamlayan otamatik klip yükleme/atm mekanizmasına sahip olmalı veya yarı otomatik olmalıdır.
31.	13.Kolanjiyogram kateteri yerleştirmek için ara kapanma ayarına sahip olmalıdır.
32.	14.Endoskopik klip atıcıda klip kalmadığında, boş ateşlemeyle doku travması yaratılmasını önleyecek, son klip kilitleme mekanizmasına sahip olmalıdır.
33.	15.Şaft trokardan geçiş esnasında esnemeyecek özellikte sert malzemeden yapılmış olmalıdır.
34.	16.Steril  paketli malzemenin  teslim tarihinden itibaren  2  yıl miyadlı olacaktır.
35.	17. Değerlendirme de  ürünü kullanacak cerrahlar  tarafından karar verilecektir; Ürünün kullanım  kolaylığı,teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasınde sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa