TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
RADYOLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIMI
RADYOLOJİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
44523
: 18/15581
Alım No
:
:
:
:
19.06.2018
21.06.2018

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
RADYOLOJİ KILAVUZ TEL, 035/150 CM,  STANDART J UÇLU(TEFLON KAPLI)
200,00
ADET
1
GR2029
RADYOLOJİ SET, İLK GİRİM, MİKRO, BİLİYER
50,00
ADET
2
GR1052

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
18) Doğrudan teminle yapılan alımlarda ödeme vadesi muayene kabül işlemleri tamamlandıktan sonra 90  gündür.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

RADYOLOJİ KILAVUZ TEL, 032-038, STANDART J UÇLU (GR2029) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Guide wirelar girişimsel radyolojik işlemlerde kullanıma uygun olmalıdır.
2.	Guide wirelar paslanmaz çelikten olup, üzeri tfe kalpı olmalıdır. 
3.	032-038 aralığında kalınlıkları mevcut olmalı, 3 mm J uçlu olmalıdır. 
4.	Ekstra sert özelliğe sahip olmalıdır. 
5.	Guide wirelar 180 cm uzunluk seçenekleri sunmalıdır. 032-038 aralığında olmalıdır.
6.	Steril tekli paketlerde ve özellikleri paket üzerinde yazılı olmalıdır. 
7.	İstekliler teklif edilen malzemenin ihale dökümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla teklif verdikleri her bir kalemin numunesini ve varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları ve benzeri tanıtım materyallerinien geç 3 (üç) işgünü içinde teslim edeceklerdir.
8.	Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az iki yıl miadlı olmalıdır. 
9.	Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
10.	Firma, miadı dolmuş ürünü yeni ürünle değiştirmeyi kabul eder.
11.	İstekliler teklif verildikten sonraki en geç üç(3) gün içinde numune getirmelidir

                 RADYOLOJİ SET, İLK GİRİM, MİKRO, BİLİYER (GR1052) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Nonvasküler prosedürlerde, bir kavite veya kanaliküler sisteme non-travmatik bir şekilde giriş için ponksiyon yapmaya uygun dizayn edilmiş olmalıdır.
2.	Set:
•	1’er adet koaksiyal 4F dilator, radyoopak işaretleyicili (marker) 6F dış kanül (sheath); ve bunlarla kilitlenerek kuvvetlendiren metal sertleştirici (stiffener),
•	1 adet 21G diagnostik iğne ve iç stilesi,
•	1 adet 0,018inç, platinum floppy tip, ekstra sert (stiff) kılavuz teli,
içermelidir.
3.	Sistemin 21G diagnostik iğnesi, 15-20cm uzunlukta ve doku travmasını azaltacak özellikte olmalıdır. İğne içinden 0,018inç kılavuz tel geçebilmelidir.
4.	Sistemin iğne bağlantı ucu (hub) iç yapısı kullanılan kılavuz telin iğnenin içine ucunun rahatça yönlendirilmesini sağlayacak konfigürasyonda olmalıdır.
5.	Sistemin 0,018inç platin uçlu ekstra sert kılavuz teli, ilerlemeyi kolaylaştırmalı ve görünebilirliği sağlamalıdır. Tel uzunluğu sistem ile uyumlu olmak üzere en az 35cm uzunlukta olmalıdır.
6.	Kılavuz tel şaft kısmı sert, uç kısmı yumuşak (flexible) ve radyoopak olmalıdır (şaft kısmının paslanmaz çelikten, uç kısmının platinden yapılmış olması bu şartları sağlayacaktır). Yumuşak uç uzunluğu 5cm’den kısa 10cm’den uzun olmamalıdır.
7.	Sistemin koaksiyal dilator/kanül seti ve kilitlenen metal sertleştiricisi, 20-25cm uzunlukta olmalı ve stabil telin üzerinden (over-the-wire) şekilde yerleştirmeyi sağlamalıdır.
8.	Sistemin dış kanülünün uç kısmında yer alan radyoopak işaretleyici, doğru yerleştirme için skopik görünebilirliği sağlamalıdır.
9.	Sistemin dış kanülünün iç çapı, 0,038inç kılavuz telin yerleştirilmesine izin vermelidir.
10.	Sistemin koaksiyal dilator ve dış kanülün bağlantı uçları (hub) kullanılan kılavuz telin katater içine ucunun rahatça yönlendirilmesini sağlayacak konfigürasyonda olmalıdır.
11.	Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az iki yıl miadlı olmalıdır. 
12.	Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
13.	Kazanan firma, miadı dolmuş ürünü yeni ürünle değiştirmeyi kabul etmiş sayılır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa