TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
KARDİYOLOJİ YOĞUN BAKIM İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIMI (42451680684 KEMAL KAYA)
KARDİYOLOJİ YOĞUN BAKIM
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
45108
: 18/15610
Alım No
:
:
:
:
26.06.2018
Talep Edilen Hasta
KEMAL KAYA
:
27.06.2018 10:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
KARDİYOLOJİ ENDOVASKÜLER AORTİK  STENTGREFT (EVAR) UYGULAMASI MALZEME  SETİ (TÜM PARÇALAR DAHİL)
1,00
ADET
1
KR3000
KARDİYOLOJİ AORTİK BALON, STENTGREFT  İÇİN, STANDART
1,00
ADET
2
KR1221
KARDİYOLOJİ İNTRODUSER SET, AORTİK  STENT GREFT İÇİN
1,00
ADET
3
KR1223

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
18) Doğrudan teminle yapılan alımlarda ödeme vadesi muayene kabül işlemleri tamamlandıktan sonra 90  gündür.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

1
Sayfa

KISA VE AÇILI BOYUNLU ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMASI İÇİN ENDOVASKÜLER STENT GREFT ANA GÖVDE: (KR1206 - KV1183 –
GR1165)
 Stent materyali nitinol, greft materyali polyester olmalıdır.
 10mm’lik infrarenal boyun uzunluguna uygun olmalıdır.
 75 derece’lik infrarenal boyun açısına uygulanabilir olmalıdır.
 Stent kendiliğinden genişleyebilir (self-expandable) cinsten olmalıdır.
 Sistem ana gövde ve kontralateral bacak olmak üzere iki parçadan oluşmalıdır.
 Abdominal greftlerde 23mm’den 36mm’e kadar değişen proximal çap ölçüleri bulunmalıdır.
 Taşıyıcı sistem kalınlığı en fazla 20F’ olmalıdır.
 Dar, açılı ve kalsifik lesyonlardan geçişi kolaylaştırmak için taşıyıcı sistem hidrofilik kaplı olmalıdır.
 Greftler supra-renal fiksasyona sahip olmalıdır.
 Supra-renal çıplak stentlerde migrasyonu engellemek amaçlı kancalar bulunmalıdır.
 Stent greftin pozisyonunu ayarlamak amaçlı supra-renal kısmı istenildiğinde açmak üzere ayri bir mekanizmasi mevcut olmalıdır.
 Yukaridaki özelliklerin tümü kullanım kitapçığında yer almalıdır.
KISA VE AÇILI ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMASI İÇİN ENDOVASKÜLER STENT GREFT, KONTRALATERAL BACAK(KR2023 – KV2029
–GR2040)
 Stent materyali nitinol, greft materyali polyester olmalıdır.
 Stent kendiliğinden genişleyebilir (self-expandable) cinsten olmalıdır.
 Sistem ana gövde ve kontralateral bacak olmak üzere iki parçadan oluşmalıdır.
 10mm’den 28mm’e kadar değişen distal çaplarda ve çeşitli uzunluklarda olmalıdır.
 Taşıyıcı sistem kalınlığı en fazla 16F’ olmalıdır.
 Dar, tortuöz, açili ve kalsifik lesyonlardan geçişi kolaylaştırmak için taşıyıcı sistem hidrofilik kaplı olmalıdır.
 Kullanılacak bacak ana gövdeyle uyumlu olmalıdır.
KISA VE AÇILI ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMASI İÇİN ENDOVASKÜLER STENT GREFT, İLİAK UZATMA:(KR2024 – KV2030 – GR2041)
 Stent materyali nitinol, greft materyali polyester olmalıdır.
 Stent kendiliğinden genişleyebilir (self-expandable) cinsten olmalıdır.
 Sistem ana gövde ve kontralateral bacak olmak üzere iki parçadan iki parçadan oluşmalıdır.
 10mm’den 28mm’e kadar değişen distal çaplara sahip olmalıdır.
 Taşıyıcı sistem kalınlığı en fazla 18F’ olmalıdır.
 Dar, tortuöz, açili ve kalsifik lesyonlardan geçişi kolaylaştırmak için taşıyıcı sistem hidrofilik kaplı olmalıdır.
 Kullanılacak ana gövdeye veya kontralateral bacağa uygunluk göstermelidir.
ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMASI İÇİN ENDOVASKÜLER STENT GREFT, AORTİK UZATMA(KR2025 –KV2031- GR2042)
 Stent materyali nitinol, greft materyali polyester olmalıdır.
 10mm’lik infrarenal boyun uzunluguna uygun olmalıdır.
 75 derece’lik infrarenal boyun açısına uygun olmalıdır.
 Stent kendiliğinden genişleyebilir (self-expandable) cinsten olmalıdır.
 23mm’den 36mm’e kadar değişen proxımal çaplara sahip olmalıdır.
 Kullanılacak ana gövdeye uygunluk göstermelidir.
 Taşıyıcı sistem kalınlığı en fazla 20F’ olmalıdır.
 Dar, tortuöz, açılı ve kalsifik lesyonlardan geçişi kolaylaştırmak için taşıyıcı sistem hidrofilik kaplı olmalıdır.
 Greftler supra-renal fiksasyona sahip olmalıdır.
 Supra-renal çıplak stentlerde migrasyonu engellemek amaçli kancalar bulunmalıdır.
 Stent greftin pozisyonunu ayarlamak amaçlı supra-renal kısmı istenildiğinde açmak üzere ayri bir mekanizmasi mevcut olmalıdır.
 Yukaridaki özelliklerin tümü kullanım kitapçığında yer almalıdır.
KISA VE AÇILI ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMASI İÇİN ENDOVASKÜLER STENT GREFT AORTA-UNİ-İLİYAK SİSTEM ANA GÖVDE
(KR1210 - KV1187 – GR1169):
 Stent materyali nitinol, greft materyali polyester olmalıdır.
 10mm’lik infrarenal boyun uzunluguna uygun olmalıdır.
 75 derece’lik infrarenal boyun açısına uygun olmalıdır.
 Stent kendiliğinden genişleyebilir (self-expandable) cinsten olmalıdır.
 Sistem ana gövde ve kontralateral bacak olmak üzere iki parçadan oluşmalıdır.
 Abdominal greftlerde 23mm’den 36mm’e kadar değişen proximal çap ölçüleri bulunmalıdır.
 Taşıyıcı sistem kalınlığı en fazla 20F’ olmalıdr.
 Dar, açılı ve kalsifik lesyonlardan geçişi kolaylaştırmak için taşıyıcı sistem hidrofilik kaplı olmalıdır.
 Greftler supra-renal fiksasyona sahip olmalıdır.
 Supra-renal çıplak stentlerde migrasyonu engellemek amaçlı kancalar bulunmalıdır.
 Stent greftin pozisyonunu ayarlamak amaçlı supra-renal kısmı istenildiğinde açmak üzere ayri bir mekanizmasi mevcut olmalıdır.
Yukaridaki özelliklerin tümü kullanım kitapçığında yer almalıdır.

ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMASI İÇİN ENDOVASKÜLER STENT – GREFT, OCCLUDER (KR1220 - KV1197 – GR1179):
 Stent materyali nitinol, greft materyali poliester olmalıdır.

2
 Stent kendiliğinden genişleyebilir (self-expandable) olmalıdır.
 Kan akışını engellemek amaçlı her iki tarafıda kapalı olmalıdır.
 8mm’den 24mm’e kadar değişen çaplarda olmalıdır.
 Paketinde, dış ortam ile istenmeyen irtibata neden olacak ve steriliteyi bozacak delik ve/veya yırtık bulunmamalıdır.
 Paket üzerinde sterilizasyon ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

AORTİK BALON: (KR1221-KV1198 – GR1180)
 Abdominal veya torakal aort anevrizmaları tamirinde kullanılan endovasküler stent greftler için özel olarak üretilmiş olmalıdır.
 Compliant bir balon türü olmalıdır.
 46mm’ye kadar genişleyebilmelidir.
 Balonun proksimal ve distal noktalarını gösteren radiopaque markerları bulunmalıdır.
 Paketinde, dış ortam ile istenmeyen irtibata neden olmasını engelleyecek ve steriliteyi koruyacak ambalaj bulunmalıdır.
NTRODUCER SET AORTIK STENT GREFT ICIN(KR1223,KV1200,GR1182,
 Abdominal veya torakal aort anevrizmaları tamirinde kullanılan endovasküler stent greftler için özel olarak üretilmiş olmalıdır.
 Kanama kontrollü olmalıdır.
 Esnek ve kırılmaya karşı engelli yapıya sahip olmalıdır.
 28cm ve 64cm iki boya sahip olmalıdır.
 Hirofilik kaplı olmalıdır.
 12F-26F arası ölçülere sahip olmalıdır.
 Patde, dış ortam ile istenmeyen irtibata neden olmasını engelleyecek ve steriliteyi koruyacak ambalaj bulunmalıdır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa