TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI (49810425788 NAİ
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
46200
: 18/15789
Alım No
:
:
:
:
09.08.2018
Talep Edilen Hasta
NAİM NADİ BARDAKCI
:
10.08.2018 10:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
PROGRAMLANABİLİR İNFÜZYON İNTRATEKAL  POMPASI TEK (RVZ. İÇİN)
1,00
ADET
1
KN1071

  

İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
18) Doğrudan teminle yapılan alımlarda ödeme vadesi muayene kabül işlemleri tamamlandıktan sonra 90  gündür.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

PROGRAMLANABİLİR İNFÜZYON POMPASI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Programlanabilir infüzyon pompası tamamen implante edilebilir, dışarıdan
programlanabilir, intratekal aralığına bir kateter aracılığı ile ilaç gönderen bir sistem
olmalıdır.
2) Programlanabilir infüzyon pompası titanyumdan yapılmış olmalıdır.
3) Programlanabilir infüzyon pompasına ayrı bir giriş portu vasıtası ile Radiopaque
madde uygulanabilir ve kateterde herhangi sorun olup olmadığı anlaşılabilir
olmalıdır.
4) Programlanabilir infüzyon pompası, etrafında bulunan dikiş loopları sayesinde
implante yapılan bölgeye sabitlenebilmelidir.
5) Pompa ilaç bittiği zaman dolum yapılabilmesi için silikon materyalden oluşan refill
septuma sahip olmalı ortalama olarak 500 defa giriş yapılabilmelidir.
6) Pompanın akış hızı 0,050 ml/gün-20ml/gün arasında ayarlanabilmelidir .
7) Pompa RF sistemi ile çalışan programlayıcısı aracılığı ile programlanabilmeli, batarya
ömrü, kalan ilaç miktarı ve alarm bilgilerini göstermelidir. Programlanabilen özellikleri
arasında ilaç konsantrasyonu, infüzyon modları, infüzyon hızı, hastayı alarmla uyarma
gibi nitelikleri bulunmalıdır.
8) Programlanabilir infüzyon pompası 1,5 ve 3 Tesla MR uyumlu olmalıdır.
9) Pompa hastanın endikasyonuna bağlı olarak aşağıda belirtilen dört ayrı infüzyon
moduna programlanabilmelidir.
 Programlanan dozda sürekli çalışma
 Gün içinde maksimum on farklı infüzyon modunda doz verebilmelidir.
 Tek seferlik doz verebilmelidir.
 Sürekli çalışmasına ilave olarak farklı zaman aralıklarında istenilen dozun verilmesi
10) Pompa alarm sistemine sahip olup aşağıda belirtilen durumlarda hastaya uyarılar
verebilmelidir.
 Rezervuardaki ilaç ayarlanan alarm hacmi altına düştüğü zaman
 Pompanın bataryası bittiği zaman
 Herhangi bir elektronik arıza olduğu zaman
11) Malzeme steril orijinal ambalajında teslim edilmelidir.Ambalajlar üzerinde
sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası, CE işaretli ve teknik
özellikleri belirtilmelidir. Programlanabilir infüzyon pompası için saklama koşulu 57˚
üzeri ve -34˚ altı olmamalıdır.
12) Programlanabilir infüzyon pompasının uluslararası CE ve FDA onayı olmalıdır.
13) Programlanabilir infüzyon pompası 24 ay ( 2 yıl ) garantili olmalıdır.
14) Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için İsteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi cihaz Ulusal Bilgi
Bankası’na(TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB’da Sağlık
Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir.
15) Ürünün ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı ürünü yüklenici firma
yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
16) Malzeme steril orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
17) Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 ay olmalıdır.
18) Teklif edilen malzeme TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası
koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda da sahip olmalıdır.

19) Ürünler Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan barkod (UBB kodu) ve Türkçe etiket
hükümlerine uygun olmalıdır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa