TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBI CİHAZ BİRİMİ İÇİN 1 KALEM HİZMET ALIMI
TIBBI CİHAZ BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
47443
: 20/88
Alım No
:
:
:
:
23.01.2020
27.01.2020 09:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. N
Resmi Kodu
VÜCUT ANALİZ CİHAZI TAMİRİ
2,00
ADET
1

  

İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi sudogrudantemin@gmail.com

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

47443 VÜCUT ANALİZ CİHAZI TAMİRİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Hastanemiz Diyet Polikliniği’ nde bulunan Inbody marka 720 model P2704BCDE seri numaralı vücut kompozisyon analiz cihazı ile Aile Hekimliği’ nde bulunan 770 model vücut kompozisyon analiz cihazının fonksiyonel ve fiziki durum değerlendirilmesi, yıllık genel kontrol, bakım ve kalibrasyonlarının yapılması gerekmektedir.
2.	Ayrıca P2704BCDE seri numaralı vücut kompozisyon analiz cihazında tarafımızca tespit edilen bazı arızalar neticesinde lcd ekran, board dijital, power supply ile inverter parçalarının değişimi gerektiği tespitle rapor edilmiştir. Yüklenici firma söz konusu cihaza ait bu parçaların temini ve değişimini kabul ve taahhüt etmelidir.
3.	Teklif veren firmalar, cihazların bakım ve kalibrasyon işlemleri için tamamen kendi imkânlarını kullanacak, bu işlemler için lazım olabilecek her türlü iş gücü, cihaz ve kalibratörü kendileri temin edecektir. Kurumumuz bu tür ihtiyaçları karşılamak veya hazır bulundurmak zorunda değildir.
4.	Bu kapsamda cihazların kalibrasyon işlemleri, cihazların her bir frekans aralığının empedans ölçümü (hassasiyet, doğrusallık, tekrarlanabilirlik), ağırlık ve ölçüm datalarının güncellenmesi işlemini mutlaka kapsamalıdır.
1.	Cihazlar üzerinde yapılacak olan işlemlerin hastanemiz bünyesinde yapılması durumunda; hastanemiz biyomedikal birimi personeli refakatinde cihazlara müdahale edilecektir ve cihazların bakım ve kalibrasyonları esnasında hazırlanan teknik servis formu ile kalibrasyon sonuç belgeleri hastanemiz biyomedikal birimi personeli, cihazların ait olduğu birim sorumlu personeli ve firma teknik servis personeli tarafından imza edilerek hastanemiz biyomedikal birimine teslim edilmelidir.
2.	Cihazlar üzerinde yapılacak olan işlemlerin hastanemiz bünyesi dışında yapılması durumunda ise; cihazların her türlü paketleme, nakliye işlemi veya nakliye ücreti yüklenici firmaya aittir. Nakliye esnasında oluşabilecek her türlü hasar ve aksaklıktan da yüklenici firma sorumludur.
3.	Servis hizmetinin ve yapılan ölçümler sonunda elde edilen değerlerin uygunluğuna dair (Geçti / Kaldı) hazırlanmış olan yazılı doküman birim sorumlu teknisyen ve hastanemiz biyomedikal birimine teslim edilmelidir.
4.	Yapılan testler sonucunda Aile Hekimliği’ nde bulunan 770 model vücut kompozisyon analiz cihazının ölçüm değerlerinin olması gereken değerler dışında tespiti durumunda; gerekli olan her türlü yedek parça, cihaz veya sarf malzeme firma teknik servis raporunda belirtilecek olup, bu rapora istinaden ayrıca istem çıkılacaktır.
5.	Cihazlarda mevcut olabilecek her türlü hafıza aygıtı, tuş takımı, yönlendirme butonu, fan ve sensör gibi bakım gerektiren her parça kontrol edilecek ve bakım gerektiren bu parçaların genel bakım ve kontrolleri yapılacaktır.
6.	Cihazlarda kullanılan yazılımın (software) update edilmesi gerektiği durumlarda mevcut yazılım güncelleştirilecek ve bu işlem için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
7.	Cihazlarda kullanılan entegre gömülü yazılımın (firmware) update edilmesi gerektiği durumlarda mevcut yazılım güncelleştirilecek ve bu işlem için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
8.	Cihazın her türlü mekanik, optik ve elektronik aksamının temizliği yapılacaktır.
9.	Servis hizmeti sonunda cihazlarda fonksiyon kaybı olmayacak veya bakım ve kalibrasyon öncesinde var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında oluşan herhangi bir yeni arızadan yüklenici firma sorumlu tutulacaktır. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü gider yüklenici tarafından karşılanacaktır.
10.	Servis hizmeti sonunda, cihazların çalışma performansları test edilecek ve cihazlar çalışır vaziyette teslim alınacaktır.
11.	Hastanemiz tarafından çekilen sipariş takibinde en geç 10 gün içerisinde söz konusu cihazlara yüklenici firma tarafından müdahale edilecektir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa