TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
RADYOLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 9 KALEM MALZEME ALIMI
RADYOLOJİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
48291
: 18/16292
Alım No
:
:
:
:
26.11.2018
28.11.2018
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
KATETER, DRENAJ, ÇOK AMAÇLI, /  HİDROFİLİK KİLİTLİ / HİDROFİLİK  TEK  AŞAMALI, KİLİTLİ 10FR
50,00
ADET
1
GR1218
KATETER, DRENAJ, ÇOK AMAÇLI, /  HİDROFİLİK KİLİTLİ / HİDROFİLİK  TEK  AŞAMALI, KİLİTLİ 12FR
50,00
ADET
2
GR1218
KATETER, DRENAJ, ÇOK AMAÇLI, /  HİDROFİLİK KİLİTLİ / HİDROFİLİK  TEK  AŞAMALI, KİLİTLİ 14FR
30,00
ADET
3
GR1218
KATETER, DRENAJ, BİLİER,STANDART  KİLİTLİ/HİDROFİLİK KİLİTLİ / HİDROFİLİK  KİLİTLİ RO İŞARETLİ 8FR
50,00
ADET
4
GR1220
KATETER, DRENAJ, BİLİER,STANDART  KİLİTLİ/HİDROFİLİK KİLİTLİ / HİDROFİLİK  KİLİTLİ RO İŞARETLİ 10FR
50,00
ADET
5
GR1220
RADYOLOJİ KILAVUZ TEL, 032-038,  AMPLATZ, 140-190CM AÇILI
50,00
ADET
6
GR1076
RADYOLOJİ KILAVUZ TEL, 032-038,  AMPLATZ, 140-190CM DÜZ
50,00
ADET
7
GR1076
RADYOLOJİ KILAVUZ TEL, 032-038,  AMPLATZ, 260-300CM AÇILI
30,00
ADET
8
GR1077
RADYOLOJİ KILAVUZ TEL, 032-038,  AMPLATZ, 260-300CM DÜZ
30,00
ADET
9
GR1077

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve
1
Sayfa

 Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
18) Doğrudan teminle yapılan alımlarda ödeme vadesi muayene kabül işlemleri tamamlandıktan sonra 90  gündür.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27
İçindekiler
1.	KATETER, DRENAJ, ÇOK AMAÇLI, / HİDROFİLİK KİLİTLİ / HİDROFİLİK  TEK AŞAMALI, KİLİTLİ 10FR  (GR1218) TEKNİK ŞARTNAMESİ
2.	KATETER, DRENAJ, ÇOK AMAÇLI, / HİDROFİLİK KİLİTLİ / HİDROFİLİK  TEK AŞAMALI, KİLİTLİ 12FR  (GR1218) TEKNİK ŞARTNAMESİ
3.	KATETER, DRENAJ, ÇOK AMAÇLI, / HİDROFİLİK KİLİTLİ / HİDROFİLİK  TEK AŞAMALI, KİLİTLİ 14FR  (GR1218) TEKNİK ŞARTNAMESİ
4.	KATETER, DRENAJ, BİLİER, STANDART KİLİTLİ/HİDROFİLİK KİLİTLİ / HİDROFİLİK KİLİTLİ RO İŞARETLİ 8F (GR1220) TEKNİK ŞARTNAMESİ
5.	KATETER, DRENAJ, BİLİER, STANDART KİLİTLİ/HİDROFİLİK KİLİTLİ / HİDROFİLİK KİLİTLİ RO İŞARETLİ 10F (GR1220) TEKNİK ŞARTNAMESİ
6.	KILAVUZ TEL, 032"-038", AMPLATZ, 140-190CM AÇILI (GR1076)  TEKNİK ŞARTNAMESİ
7.	KILAVUZ TEL, 032"-038", AMPLATZ, 140-190CM DÜZ (GR1076)  TEKNİK ŞARTNAMESİ
8.	KILAVUZ TEL, 032"-038", AMPLATZ, 260-300CM AÇILI (GR1077)  TEKNİK ŞARTNAMESİ
9.	KILAVUZ TEL, 032"-038", AMPLATZ, 260-300CM DÜZ (GR1077)  TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	KATETER, DRENAJ, ÇOK AMAÇLI, / HİDROFİLİK KİLİTLİ / HİDROFİLİK  TEK AŞAMALI, KİLİTLİ 10FR  (GR1218) TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1.	Kateter çok amaçlı olmalı, nefrostomi, plevral drenaj, kist ve abse drenajı, eksternal bilier drenaj vb.için uygun olmalıdır.
2.	Metal sertleştirici (stiffener) bulunmalıdır. Ayrıca tek seferde kateterizasyonu sağlayan trokar yöntemiyle uygulamaya izin verecek şekilde iç iğnesi olmalıdır.
3.	Yüksek radyoopasiteye sahip olmalıdır.
4.	Kateter materyali bükülmeye, kırılmaya karşı direnç özelliği taşımalıdır (Girişim sırasında ve sonrasında katlama, kıvrılma ve ezilme benzeri durumlarda aynen eski halini alabilmeli ve üzerinde hiçbir zedelenme izi kalmamalıdır. Girişim sırasında uygulanan çekme, itme ve burkma hareketlerinde kırışmaya ve bir noktada toplanmaya dayanıklı olmalıdır. Drenaj kateterleri uzun süre (aylarca) deforme olmadan ve şekil değiştirmeden uygulandığı yerde efektif drenaj sağlanarak kalabilmelidir).
5.	Kateter iç lümeni ve drenaj delikleri yeterli dranajı sağlayacak şekilde geniş olmalıdır.
6.	Kateter materyali hidrofilik özellik göstermelidir.
7.	Kateterin 10F kalınlıkta olmalıdır.
8.	8F ve yukarı ölçülerin metal sertleştirici 0,038inç kılavuz tele uygun olmalıdır. Bunun altındaki ölçülerin metal sertleştirici 0,035inç kılavuz tele uygun olmalıdır.
9.	Kateter uzunluğu 25±2cm civarında olmalıdır.
10.	Kateterin distal ucu pigtail görünümde olmalı ve kateterin pigtail ucunun hastadan çıkmasını önleyici bir kilitlenme mekanizması olmalıdır. Bu kilitlenme mekanizmasının kullanımı pratik olmalı, katater repozisyonlanması ihtiyacı durumuna yönelik tekrar kullanıma rahatça olanak sağlamalı, uzun süreli kullanımda kendiliğinden açılmayacak bir dizaynda olmalıdır ve hasta için rahatsızlık verici olmamalıdır. 
11.	Her katater setinin yanında drenaj kateterleri ile çam uçlu drenaj torbaları arasındaki rahat kullanımlı ve sızdırmaz bağlantıyı sağlamak için aşağıda özellikleri tarif edilen konnektör verilecektir.
a.	Malzeme uzun süreli (en az 6 ay) kullanımda deforme olmamalıdır.
b.	Konnektörün bir ucu erkek ve bir ucu dişi olmalıdır. Erkek uçta luer lock bağlantısı olmalıdır. Dişi uç çam uçlu adaptöre uyumlu olmalıdır.
c.	Maksimum 20 cm uzunlukta olmalıdır.
12.	İstekliler teklif edilen malzemenin ihale dökümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla teklif verdikleri her bir kalemin numunesini ve varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları ve benzeri tanıtım materyallerinien geç 3 (üç) işgünü içinde teslim edeceklerdir.
13.	Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az iki yıl miadlı olmalıdır. 
14.	Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
15.	Firma, miadı dolmuş ürünü yeni ürünle değiştirmeyi kabul eder.
16.	İstekliler teklif verildikten sonraki en geç üç(3) gün içinde numune getirmelidir

2.	KATETER, DRENAJ, ÇOK AMAÇLI, / HİDROFİLİK KİLİTLİ / HİDROFİLİK  TEK AŞAMALI, KİLİTLİ 12FR  (GR1218) TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1.	Kateter çok amaçlı olmalı, nefrostomi, plevral drenaj, kist ve abse drenajı, eksternal bilier drenaj vb.için uygun olmalıdır.
2.	Metal sertleştirici (stiffener) bulunmalıdır. Ayrıca tek seferde kateterizasyonu sağlayan trokar yöntemiyle uygulamaya izin verecek şekilde iç iğnesi olmalıdır.
3.	Yüksek radyoopasiteye sahip olmalıdır.
4.	Kateter materyali bükülmeye, kırılmaya karşı direnç özelliği taşımalıdır (Girişim sırasında ve sonrasında katlama, kıvrılma ve ezilme benzeri durumlarda aynen eski halini alabilmeli ve üzerinde hiçbir zedelenme izi kalmamalıdır. Girişim sırasında uygulanan çekme, itme ve burkma hareketlerinde kırışmaya ve bir noktada toplanmaya dayanıklı olmalıdır. Drenaj kateterleri uzun süre (aylarca) deforme olmadan ve şekil değiştirmeden uygulandığı yerde efektif drenaj sağlanarak kalabilmelidir).
5.	Kateter iç lümeni ve drenaj delikleri yeterli dranajı sağlayacak şekilde geniş olmalıdır.
6.	Kateter materyali hidrofilik özellik göstermelidir.
7.	Kateterin 12F kalınlıkta olmalıdır.
8.	8F ve yukarı ölçülerin metal sertleştirici 0,038inç kılavuz tele uygun olmalıdır. Bunun altındaki ölçülerin metal sertleştirici 0,035inç kılavuz tele uygun olmalıdır.
9.	Kateter uzunluğu 25±2cm civarında olmalıdır.
10.	Kateterin distal ucu pigtail görünümde olmalı ve kateterin pigtail ucunun hastadan çıkmasını önleyici bir kilitlenme mekanizması olmalıdır. Bu kilitlenme mekanizmasının kullanımı pratik olmalı, katater repozisyonlanması ihtiyacı durumuna yönelik tekrar kullanıma rahatça olanak sağlamalı, uzun süreli kullanımda kendiliğinden açılmayacak bir dizaynda olmalıdır ve hasta için rahatsızlık verici olmamalıdır. 
11.	Her katater setinin yanında drenaj kateterleri ile çam uçlu drenaj torbaları arasındaki rahat kullanımlı ve sızdırmaz bağlantıyı sağlamak için aşağıda özellikleri tarif edilen konnektör verilecektir.
a.	Malzeme uzun süreli (en az 6 ay) kullanımda deforme olmamalıdır.
b.	Konnektörün bir ucu erkek ve bir ucu dişi olmalıdır. Erkek uçta luer lock bağlantısı olmalıdır. Dişi uç çam uçlu adaptöre uyumlu olmalıdır.
c.	Maksimum 20 cm uzunlukta olmalıdır.
12.	İstekliler teklif edilen malzemenin ihale dökümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla teklif verdikleri her bir kalemin numunesini ve varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları ve benzeri tanıtım materyallerinien geç 3 (üç) işgünü içinde teslim edeceklerdir.
13.	Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az iki yıl miadlı olmalıdır. 
14.	Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
15.	Firma, miadı dolmuş ürünü yeni ürünle değiştirmeyi kabul eder.
16.	İstekliler teklif verildikten sonraki en geç üç(3) gün içinde numune getirmelidir

3.	KATETER, DRENAJ, ÇOK AMAÇLI, / HİDROFİLİK KİLİTLİ / HİDROFİLİK  TEK AŞAMALI, KİLİTLİ 14FR  (GR1218) TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1.	Kateter çok amaçlı olmalı, nefrostomi, plevral drenaj, kist ve abse drenajı, eksternal bilier drenaj vb.için uygun olmalıdır.
2.	Metal sertleştirici (stiffener) bulunmalıdır. Ayrıca tek seferde kateterizasyonu sağlayan trokar yöntemiyle uygulamaya izin verecek şekilde iç iğnesi olmalıdır.
3.	Yüksek radyoopasiteye sahip olmalıdır.
4.	Kateter materyali bükülmeye, kırılmaya karşı direnç özelliği taşımalıdır (Girişim sırasında ve sonrasında katlama, kıvrılma ve ezilme benzeri durumlarda aynen eski halini alabilmeli ve üzerinde hiçbir zedelenme izi kalmamalıdır. Girişim sırasında uygulanan çekme, itme ve burkma hareketlerinde kırışmaya ve bir noktada toplanmaya dayanıklı olmalıdır. Drenaj kateterleri uzun süre (aylarca) deforme olmadan ve şekil değiştirmeden uygulandığı yerde efektif drenaj sağlanarak kalabilmelidir).
5.	Kateter iç lümeni ve drenaj delikleri yeterli dranajı sağlayacak şekilde geniş olmalıdır.
6.	Kateter materyali hidrofilik özellik göstermelidir.
7.	Kateterin 14F kalınlıkta olmalıdır.
8.	8F ve yukarı ölçülerin metal sertleştirici 0,038inç kılavuz tele uygun olmalıdır. Bunun altındaki ölçülerin metal sertleştirici 0,035inç kılavuz tele uygun olmalıdır.
9.	Kateter uzunluğu 25±2cm civarında olmalıdır.
10.	Kateterin distal ucu pigtail görünümde olmalı ve kateterin pigtail ucunun hastadan çıkmasını önleyici bir kilitlenme mekanizması olmalıdır. Bu kilitlenme mekanizmasının kullanımı pratik olmalı, katater repozisyonlanması ihtiyacı durumuna yönelik tekrar kullanıma rahatça olanak sağlamalı, uzun süreli kullanımda kendiliğinden açılmayacak bir dizaynda olmalıdır ve hasta için rahatsızlık verici olmamalıdır. 
11.	Her katater setinin yanında drenaj kateterleri ile çam uçlu drenaj torbaları arasındaki rahat kullanımlı ve sızdırmaz bağlantıyı sağlamak için aşağıda özellikleri tarif edilen konnektör verilecektir.
a.	Malzeme uzun süreli (en az 6 ay) kullanımda deforme olmamalıdır.
b.	Konnektörün bir ucu erkek ve bir ucu dişi olmalıdır. Erkek uçta luer lock bağlantısı olmalıdır. Dişi uç çam uçlu adaptöre uyumlu olmalıdır.
c.	Maksimum 20 cm uzunlukta olmalıdır.
12.	İstekliler teklif edilen malzemenin ihale dökümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla teklif verdikleri her bir kalemin numunesini ve varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları ve benzeri tanıtım materyallerinien geç 3 (üç) işgünü içinde teslim edeceklerdir.
13.	Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az iki yıl miadlı olmalıdır. 
14.	Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
15.	Firma, miadı dolmuş ürünü yeni ürünle değiştirmeyi kabul eder.
16.	İstekliler teklif verildikten sonraki en geç üç(3) gün içinde numune getirmelidir

4.	KATETER, DRENAJ, BİLİER, STANDART KİLİTLİ/HİDROFİLİK KİLİTLİ / HİDROFİLİK KİLİTLİ RO İŞARETLİ 8F (GR1220) TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1.	İnternal-eksternal bilier drenajı sağlamak için distal ucunda ve orta kesiminde drenaj delikleri bulunmalıdır.
2.	Metal sertleştirici (stiffener) bulunmalıdır.
3.	Yüksek radyoopasiteye sahip olmalıdır.
4.	Kateter materyali bükülmeye, kırılmaya karşı direnç özelliği taşımalıdır (Girişim sırasında ve sonrasında katlama, kıvrılma ve ezilme benzeri durumlarda aynen eski halini alabilmeli ve üzerinde hiçbir zedelenme izi kalmamalıdır. Girişim sırasında uygulanan çekme, itme ve burkma hareketlerinde kırışmaya ve bir noktada toplanmaya dayanıklı olmalıdır. Drenaj kateterleri uzun süre (aylarca) deforme olmadan ve şekil değiştirmeden uygulandığı yerde efektif drenaj sağlanarak kalabilmelidir).
5.	Kateter iç lümeni ve drenaj delikleri yeterli dranajı sağlayacak şekilde geniş olmalıdır.
6.	Kateter materyali hidrofilik özellik göstermelidir.
7.	Metal sertleştirici 0,038inç kılavuz tele uygun olmalıdır.
8.	Kateter uzunluğu 35-50cm civarında olmalıdır.
9.	Kateterin distal ucu pigtail görünümde olmalı ve kateterin pigtail ucunun hastadan çıkmasını önleyici bir kilitlenme mekanizması olmalıdır. Bu kilitlenme mekanizmasının kullanımı pratik olmalı, katater repozisyonlanması ihtiyacı durumuna yönelik tekrar kullanıma rahatça olanak sağlamalı, uzun süreli kullanımda kendiliğinden açılmayacak bir dizaynda olmalıdır ve hasta için rahatsızlık verici olmamalıdır. 
10.	Kateterin 8F  çapında olmalıdır.
11.	Her katater setinin yanında drenaj kateterleri ile çam uçlu drenaj torbaları arasındaki rahat kullanımlı ve sızdırmaz bağlantıyı sağlamak için aşağıda özellikleri tarif edilen konnektör verilecektir.
a.	Malzeme uzun süreli (en az 6 ay) kullanımda deforme olmamalıdır.
b.	Konnektörün bir ucu erkek ve bir ucu dişi olmalıdır. Erkek uçta luer lock bağlantısı olmalıdır. Dişi uç çam uçlu adaptöre uyumlu olmalıdır.
c.	Maksimum 20 cm uzunlukta olmalıdır.
12.	İstekliler teklif edilen malzemenin ihale dökümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla teklif verdikleri her bir kalemin numunesini ve varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları ve benzeri tanıtım materyallerinien geç 3 (üç) işgünü içinde teslim edeceklerdir.
13.	Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az iki yıl miadlı olmalıdır. 
14.	Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
15.	Firma, miadı dolmuş ürünü yeni ürünle değiştirmeyi kabul eder.
16.	İstekliler teklif verildikten sonraki en geç üç(3) gün içinde numune getirmelidir

5.	KATETER, DRENAJ, BİLİER, STANDART KİLİTLİ/HİDROFİLİK KİLİTLİ / HİDROFİLİK KİLİTLİ RO İŞARETLİ 10F (GR1220) TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1.	İnternal-eksternal bilier drenajı sağlamak için distal ucunda ve orta kesiminde drenaj delikleri bulunmalıdır.
2.	Metal sertleştirici (stiffener) bulunmalıdır.
3.	Yüksek radyoopasiteye sahip olmalıdır.
4.	Kateter materyali bükülmeye, kırılmaya karşı direnç özelliği taşımalıdır (Girişim sırasında ve sonrasında katlama, kıvrılma ve ezilme benzeri durumlarda aynen eski halini alabilmeli ve üzerinde hiçbir zedelenme izi kalmamalıdır. Girişim sırasında uygulanan çekme, itme ve burkma hareketlerinde kırışmaya ve bir noktada toplanmaya dayanıklı olmalıdır. Drenaj kateterleri uzun süre (aylarca) deforme olmadan ve şekil değiştirmeden uygulandığı yerde efektif drenaj sağlanarak kalabilmelidir).
5.	Kateter iç lümeni ve drenaj delikleri yeterli dranajı sağlayacak şekilde geniş olmalıdır.
6.	Kateter materyali hidrofilik özellik göstermelidir.
7.	Metal sertleştirici 0,038inç kılavuz tele uygun olmalıdır.
8.	Kateter uzunluğu 35-50cm civarında olmalıdır.
9.	Kateterin distal ucu pigtail görünümde olmalı ve kateterin pigtail ucunun hastadan çıkmasını önleyici bir kilitlenme mekanizması olmalıdır. Bu kilitlenme mekanizmasının kullanımı pratik olmalı, katater repozisyonlanması ihtiyacı durumuna yönelik tekrar kullanıma rahatça olanak sağlamalı, uzun süreli kullanımda kendiliğinden açılmayacak bir dizaynda olmalıdır ve hasta için rahatsızlık verici olmamalıdır. 
10.	Kateterin 10F  çapında olmalıdır.
11.	Her katater setinin yanında drenaj kateterleri ile çam uçlu drenaj torbaları arasındaki rahat kullanımlı ve sızdırmaz bağlantıyı sağlamak için aşağıda özellikleri tarif edilen konnektör verilecektir.
a.	Malzeme uzun süreli (en az 6 ay) kullanımda deforme olmamalıdır.
b.	Konnektörün bir ucu erkek ve bir ucu dişi olmalıdır. Erkek uçta luer lock bağlantısı olmalıdır. Dişi uç çam uçlu adaptöre uyumlu olmalıdır.
c.	Maksimum 20 cm uzunlukta olmalıdır.
12.	İstekliler teklif edilen malzemenin ihale dökümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla teklif verdikleri her bir kalemin numunesini ve varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları ve benzeri tanıtım materyallerinien geç 3 (üç) işgünü içinde teslim edeceklerdir.
13.	Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az iki yıl miadlı olmalıdır. 
14.	Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
15.	Firma, miadı dolmuş ürünü yeni ürünle değiştirmeyi kabul eder.
16.	İstekliler teklif verildikten sonraki en geç üç(3) gün içinde numune getirmelidir

6.	KILAVUZ TEL, 032"-038", AMPLATZ, 140-190CM AÇILI (GR1076)  TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Vasküler ve nonvasküler girişimsel işlemlerde, kullanılan malzemeye gereken ekstra desteği verecek şekilde özel olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
2.	Yüksek yönlendirilebilirliği (steerable) olmalı ve birlikte kullanıldığı kateterin üzerinden ilerletilebilirliği kolay olmalıdır.
3.	Gövdesi kullanılacak malzemeyi taşıyacak derecede sert (stiff) olmalıdır.
4.	Kılavuz tel çekirdeği, süper esnek özel metal alaşımlı paslanmaz çelikten yapılmış radioopak materyal içermelidir. Dış yüzeyi Teflon-PTFE veya benzeri materyalle kaplı olmalıdır.
5.	Dokuya zarar vermemesi için ucu yumuşak ve esnek (flexible) olmalı, bunun uzunluğu 5-10cm olmalıdır. Bu ucun radyoopasitesi artırılmış olmalıdır.
6.	Malzeme 0,035inç kalınlığında olmalıdır.
7.	180 +/- 5 cm uzunluğunda olmalıdır.
8.	Uç kısım düz ve/veya J konfigürasyonda olmalıdır. Bu kısım sonradan şekillendirilebilir olmalıdır. J uçlar 3 mm ölçülerinde olmalıdır.
9.	Steril tekli paketlerde ve özellikleri paket üzerinde yazılı olmalıdır. 
10.	İstekliler teklif edilen malzemenin ihale dökümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla teklif verdikleri her bir kalemin numunesini ve varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları ve benzeri tanıtım materyallerinien geç 3 (üç) işgünü içinde teslim edeceklerdir.
11.	Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az iki yıl miadlı olmalıdır. 
12.	Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
13.	Firma, miadı dolmuş ürünü yeni ürünle değiştirmeyi kabul eder.
14.	İstekliler teklif verildikten sonraki en geç üç(3) gün içinde numune getirmelidir

7.	KILAVUZ TEL, 032"-038", AMPLATZ, 140-190CM DÜZ (GR1076)  TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Vasküler ve nonvasküler girişimsel işlemlerde, kullanılan malzemeye gereken ekstra desteği verecek şekilde özel olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
2.	Yüksek yönlendirilebilirliği (steerable) olmalı ve birlikte kullanıldığı kateterin üzerinden ilerletilebilirliği kolay olmalıdır.
3.	Gövdesi kullanılacak malzemeyi taşıyacak derecede sert (stiff) olmalıdır.
4.	Kılavuz tel çekirdeği, süper esnek özel metal alaşımlı paslanmaz çelikten yapılmış radioopak materyal içermelidir. Dış yüzeyi Teflon-PTFE veya benzeri materyalle kaplı olmalıdır.
5.	Dokuya zarar vermemesi için ucu yumuşak ve esnek (flexible) olmalı, bunun uzunluğu 5-10cm olmalıdır. Bu ucun radyoopasitesi artırılmış olmalıdır.
6.	Malzeme 0,035inç kalınlığında olmalıdır.
7.	180 +/- 5 cm uzunluğunda olmalıdır.
8.	Uç kısım düz ve/veya J konfigürasyonda olmalıdır. Bu kısım sonradan şekillendirilebilir olmalıdır. J uçlar 3 mm ölçülerinde olmalıdır.
9.	Steril tekli paketlerde ve özellikleri paket üzerinde yazılı olmalıdır. 
10.	İstekliler teklif edilen malzemenin ihale dökümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla teklif verdikleri her bir kalemin numunesini ve varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları ve benzeri tanıtım materyallerinien geç 3 (üç) işgünü içinde teslim edeceklerdir.
11.	Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az iki yıl miadlı olmalıdır. 
12.	Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
13.	Firma, miadı dolmuş ürünü yeni ürünle değiştirmeyi kabul eder.
14.	İstekliler teklif verildikten sonraki en geç üç(3) gün içinde numune getirmelidir

8.	KILAVUZ TEL, 032"-038", AMPLATZ, 260-300CM AÇILI (GR1077)  TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Vasküler ve nonvasküler girişimsel işlemlerde, kullanılan malzemeye gereken ekstra desteği verecek şekilde özel olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
2.	Yüksek yönlendirilebilirliği (steerable) olmalı ve birlikte kullanıldığı kateterin üzerinden ilerletilebilirliği kolay olmalıdır.
3.	Gövdesi kullanılacak malzemeyi taşıyacak derecede sert (stiff) olmalıdır.
4.	Kılavuz tel çekirdeği, süper esnek özel metal alaşımlı paslanmaz çelikten yapılmış radioopak materyal içermelidir. Dış yüzeyi Teflon-PTFE veya benzeri materyalle kaplı olmalıdır.
5.	Dokuya zarar vermemesi için ucu yumuşak ve esnek (flexible) olmalı, bunun uzunluğu 5-10cm olmalıdır. Bu ucun radyoopasitesi artırılmış olmalıdır.
6.	Malzeme 0,035inç kalınlığında olmalıdır.
7.	260-300 cm arası uzunlukta olmalıdır.
8.	Uç kısım düz ve/veya J konfigürasyonda olmalıdır. Bu kısım sonradan şekillendirilebilir olmalıdır. J uçlar 3 mm ölçülerinde olmalıdır.
9.	İstekliler teklif edilen malzemenin ihale dökümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla teklif verdikleri her bir kalemin numunesini ve varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları ve benzeri tanıtım materyallerinien geç 3 (üç) işgünü içinde teslim edeceklerdir.
10.	Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az iki yıl miadlı olmalıdır. 
11.	Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
12.	Firma, miadı dolmuş ürünü yeni ürünle değiştirmeyi kabul eder.
13.	İstekliler teklif verildikten sonraki en geç üç(3) gün içinde numune getirmelidir

9.	KILAVUZ TEL, 032"-038", AMPLATZ, 260-300CM DÜZ (GR1077)  TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Vasküler ve nonvasküler girişimsel işlemlerde, kullanılan malzemeye gereken ekstra desteği verecek şekilde özel olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
2.	Yüksek yönlendirilebilirliği (steerable) olmalı ve birlikte kullanıldığı kateterin üzerinden ilerletilebilirliği kolay olmalıdır.
3.	Gövdesi kullanılacak malzemeyi taşıyacak derecede sert (stiff) olmalıdır.
4.	Kılavuz tel çekirdeği, süper esnek özel metal alaşımlı paslanmaz çelikten yapılmış radioopak materyal içermelidir. Dış yüzeyi Teflon-PTFE veya benzeri materyalle kaplı olmalıdır.
5.	Dokuya zarar vermemesi için ucu yumuşak ve esnek (flexible) olmalı, bunun uzunluğu 5-10cm olmalıdır. Bu ucun radyoopasitesi artırılmış olmalıdır.
6.	Malzeme 0,035inç kalınlığında olmalıdır.
7.	260-300 cm arası uzunlukta olmalıdır.
8.	Uç kısım düz ve/veya J konfigürasyonda olmalıdır. Bu kısım sonradan şekillendirilebilir olmalıdır. J uçlar 3 mm ölçülerinde olmalıdır.
9.	İstekliler teklif edilen malzemenin ihale dökümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla teklif verdikleri her bir kalemin numunesini ve varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları ve benzeri tanıtım materyallerinien geç 3 (üç) işgünü içinde teslim edeceklerdir.
10.	Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az iki yıl miadlı olmalıdır. 
11.	Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
12.	Firma, miadı dolmuş ürünü yeni ürünle değiştirmeyi kabul eder.
13.	İstekliler teklif verildikten sonraki en geç üç(3) gün içinde numune getirmelidir

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa