TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBI CİHAZ BİRİMİ İÇİN 2 KALEM HİZMET ALIMI
TIBBI CİHAZ BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
48518
: 18/16341
Alım No
:
:
:
:
04.12.2018
05.12.2018 16:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
ULTRASON CİHAZI TAMİRİ
1,00
ADET
1
ULTRASON PROBU TAMİRİ
1,00
ADET
2

  

İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
18) Doğrudan teminle yapılan alımlarda ödeme vadesi muayene kabül işlemleri tamamlandıktan sonra 90  gündür.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

48518 NOLU İSTEM
TEKNİK ŞARTNAMESİ
•	Ultrason Cihazı Tamiri
1.	Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’ nde kullanılan GE marka Voluson 730 model ultrasonografi cihazı arızalıdır.
2.	Cihazda tespit edilen arıza; cihazın bir süre çalışma sonrasında dokunmatik ekran panelinin kapandığı ve tüm sistemin kilitlendiği görülmüştür.
3.	Bu kapsamda yapılan kontrollerde söz konusu cihazın dokunmatik ekran paneli ile ad board üzerinde tespiti yapılan arızaların onarımı, harddisk değişimi, yazılım yüklenmesi ve dokunmatik ekran paneli kalibrasyon işleminin gerekli olduğu tespitle rapor edilmiştir.
4.	Cihaza ait arızalı olan parçaların onarımı için teklif verecek olan firmalar daha detaylı arıza tespiti için cihazı kurumumuzda kontrol edecekler ve bu doğrultuda fiyat teklifi vereceklerdir. Cihazların daha detaylı arıza tespitini yapmayan firmaların fiyat teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.	Arızalı olan elektronik kartların onarım işi kurumumuz bünyesinde yapılması durumunda, hastanemiz Biyomedikal birimi personeli refakatinde cihaza müdahale edilecektir. Onarım işleminin kurumumuz dışında olması durumunda ise, yüklenici firma onarım işleminin hastanemiz dışında yapılmasına ilişkin gereçlerin yazılı olduğu bir belgeyi tarafımıza sunmalıdır.
1.	Cihazın onarım işlemi en az 1 yıl süreli garanti kapsamında olmalıdır. Bu süre içerisinde meydana gelebilecek aynı tip arızalar için kurumumuz herhangi bir ücret ödemeyecektir.
2.	Ayrıca arızalı olan cihaz üzerindeki parçaların onarımı kaynaklı cihaz üzerinde oluşabilecek diğer arızalar için yüklenici firma sorumlu tutulacaktır.
3.	Arızalı olan elektronik kart vb. donanımların onarımı için gerekli olabilecek her türlü işgücü, sarf malzeme gibi gereksinimler yüklenici firma tarafından temin edilecektir.
4.	Muhtemel cihazın nakliyesi durumunda nakliye ücreti firmaya aittir. Nakliye esnasında oluşabilecek her türlü hasardan da firma sorumludur.
5.	Onarım işlemleri sonrasında cihazda fonksiyon kaybı olmayacak ve daha önce var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır.
6.	Hastanemiz tarafından ilgili dosyanın onarım siparişi takibinde en geç 10 iş günü içerisinde arızanın giderilerek cihazın kurumumuza teslimi gereklidir. Belirtilen sürenin uzaması durumunda yüklenici firma geçerli sebeplerle hastanemizi yazılı olarak bilgilendirmelidir.

•	Ultrason Probu Tamiri
1.	Hastanemiz Radyoloji Birimi’nde bulunan Toshiba marka PVT375BT model ultrasonografi cihazına ait prob arızalıdır.
2.	Probda tespit edilen arıza; probun uç kısmında bulunan membranın köşe kısmı yıpranmış ve açılmıştır. Mevcut bu açıklıktan hava ve jel alan probun bağlı olduğu cihaz görüntüsü kontrol edildiğinde görüntü alınamamıştır.
3.	Teklif verecek olan firmalar probun belirtilen arızaları üzerinden fiyat tekliflerini verebilirler.
4.	Teklif veren firmalar, probun onarım, bakım ve muhtemel membran ile kristal değişim işlemleri için tamamen kendi imkânlarını kullanacak, bu işlemler için lazım olabilecek her türlü iş gücü, cihaz ve malzemeyi kendileri temin edecektir. Kurumumuz bu tür ihtiyaçları karşılamak veya hazır bulundurmak zorunda değildir.
5.	Prob üzerinde yapılacak olan işlemlerin hastanemiz bünyesinde yapılabilmesi durumunda; hastanemiz biyomedikal birimi personeli refakatinde proba müdahale edilecektir ve probun bakım ve onarımı esnasında hazırlanan teknik servis formu hastanemiz biyomedikal birimi personeli, cihazların ait olduğu birim sorumlu personeli ve firma teknik servis personeli tarafından imza edilerek hastanemiz biyomedikal birimine teslim edilmelidir.
6.	Onarımı yapılan prob hastanemiz biyomedikal birimi tarafından yapılacak olan genel kontrol ve kalibrasyon işlemleri sonucunda ölçüm değerlerinin olması gereken değerler dışında tespiti durumunda; bu dosyaya ait faturanın onay işlemi yapılmayacaktır.
7.	Servis hizmeti sonunda probda fonksiyon kaybı olmayacak veya bakım, onarım ve muhtemel membran ve kristal değişimi öncesinde var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında oluşan herhangi bir yeni arızadan yüklenici firma sorumlu tutulacaktır. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü gider yüklenici tarafından karşılanacaktır.
8.	Servis hizmeti sonunda, probun bağlı olduğu cihazın çalışma performansları test edilecek ve prob kaynaklı ölçümler tam fonksiyonlu çalışır vaziyette teslim alınacaktır. Aksi durumlarda ise hizmet bedeli karşılığında kesilen faturanın onayı yapılmayacaktır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa