TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
ÇOCUK CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 4 KALEM DEMİRBAŞ ALIMI
ÇOCUK CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
48588
: 18/16458
Alım No
:
:
:
:
18.12.2018
18.12.2018 16:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
ULTRA İNCE SEMİ RİJİT URETERO-RENOSKOP  SETİ
1,00
ADET
1
PEDİATRİK SİSTO ÜRETROSKOP 8FR
1,00
ADET
2
PEDİATRİK SİSTO ÜRETROSKOP 9.5FR
1,00
ADET
3
ÜRETERONOSKOP CİHAZI
1,00
ADET
4

 

6.5FR

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
18) Doğrudan teminle yapılan alımlarda ödeme vadesi muayene kabül işlemleri tamamlandıktan sonra 90  gündür.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

1
Sayfa

48588 – 1) ULTRA İNCE SEMİ RİJİT ÜRETERO-RENOSKOP SETİ

1)	Teklif edilen üretero-renoskop diagnostik, pnömatik, elektrohidrolik ve laserle taş kırma tedavisinde kullanıma uygun olmalıdır.
2)	Teklif edilen üretro-renoskopun çalışma uzunluğu  43 cm. olmalıdır.
3)	Teklif edilen üretro-renoskop operasyon esnasında üretrayı ve üreteri daha az travmatize etmesi  ve daha iyi dilate etmesi açısından distal uçtan proximal uca doğru konikal olarak (kademe çıkıntıları olmadan)  genişlemelidir.
4)	Teklif edilen uretero-renoskop distal uçta 4,5 Fr, proximal uçta ise 6,5 Fr olmalıdır ve bu artış adımsız (kademe çıkıntıları olmadan) konikal olarak olmalıdır.
5)	Operasyon esnasında üretero-renoskopun kanalından kullanılan probların uçlarının optimum ve tam olarak görülebilmesi için görüş açısı 5 olmalıdır.
6)	Teklif edilen üretro-renoskopun tek enstrüman kanalı olmalı ve aspirasyon-irrigasyon için muslukları bulunmalıdır. Beraberinde bu musluklara takılan Luer-LOCK adaptörleri de verilmelidir.
7)	Aspirasyon-irrigasyon muslukları plastik olmalı ve iyi sterilizasyon yapılabilmesi için pratik bir şekilde sökülüp-takılabilmelidir.
8)	Üretero-renoskobun enstrüman kanalından rijit ve fleksible enstrümanlar, basket forsepsler, pnömatik lithotriptörün probları, elektrohidrolik litotriptör probları ve lazer probları kullanılabilmelidir.
9)	Teklif edilen üretero-renoskobun vizörü çalışmayı kolaylaştırıcı açılı şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
10)	Optimum irrigasyon yaparken enstrümanlar için yeterli çalışma alanını da sağlayabilmelidir. 
11)	İrrigasyon ve enstrüman kanalı 3,3 Fr çapında olmalıdır.
12)	Teklif edilen üretero-renoskopun çalışma kanalından 1 adet 3 Fr lik enstruman kullanılabilmelidir.
13)	Teklif edilen üretero-renoskop çapı küçük olmasına rağmen son derece keskin ve net görüntüsü sağlayabilmelidir.
14)	Teklif edilen üretero-renoskop bebeklerde, küçük çocuklarda, ergen çocuklarda ve erişkinlerde diagnostik amaçlı ve taş tedavasi amacına yönelik olarak kullanılabilmelidir. 
15)	Teklif edilen üretero-renoskop, üreterik katetere gerek olmadan son derece rahat ve atravmatik bir girişe imkan sağlamalıdır.  
16)	Fiber optik ışık transmisyonu olmalıdır.
17)	Otoklavlanabilmelidir.

Uretero-renoskop ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir;

1 adet sızdırmazlık contası, 10’lu pakette, merkezi enstrüman kanalı girişi için.
1 adet kanal temizleme fırçası
1 adet insert konisi
2 adet LUER-lock adaptörü
1 adet Lastik temizleme puarı

TEKNİK ŞARTNAME GENEL HÜKÜMLERİ

1.	TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ : 
a.	Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.
b.	Teklifler ile birlikte tanıtıcı broşür ve katalogların verilmesi ve teklif edilen malzemelerin Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin kataloglar ile teyit edilmesi gerekmektedir.
c.	Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir güncel noter onaylı Temsilcilik Belgesini teklifine eklemek zorundadır. 
d.	Teklif veren firmalar, aşağıda tanımlanan sistemin bütünlüğünü bozmadan, seti oluşturan kalemlerin her birine teklif vermelidir, kısmi teklifler değerlendirmeye alınmaz.
e.	Seti oluşturan parçalar aşağıda belirtilen özellikleri taşımalı ve bu parçalar birbiri ile uyum içerisinde çalışmalıdır.
f.	Teklif edilen ürünün, Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve uyulması gereken asgari sağlık, emniyet ve çevre koruması koşullarını düzenleyen bağlayıcı mevzuata ve direktiflere uygunluğunu gösteren işaret “CE” (Conformité Européenne) işaretli olmalıdır. İlgili EC Sertifikası teklif dosyası ekinde verilmelidir.
2.	GARANTİ  SÜRESİ  VE  ŞARTLARI :  
Teklif edilen cihazlar en az iki (2) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat hatalarına karşı garantili olacak, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter onaylı Garanti Belgesini teklife ekleyeceklerdir.
Garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığı yedek parça temini ve servis garantisi verilecek, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter onaylı 10 yıllık yedek parça ve servis temini Garanti Belgesi tekliflere eklenecektir.
3.	VAZGEÇİLMEZ TEKNİK ÖZELLİKLER :  
1 Adet Pediatrik Sisto-Üretroskop
1.	Operasyon Sistoskop-Uretroskop, distalde çapı  9,5 Fr. olmalıdır,  konikal yapıda ve proksimalde en fazla 11 FR olmalıdır.
2.	Görüş yönü 6° olmalıdır.
3.	Uzunluğunu 13-15 cm ve otoklavlanabilir özellikte olmalıdır.
4.	Açılı vizörlü olmalıdır.
5.	Fiber optik ışık transmisyonu olmalıdır.
6.	2 lateral irrigasyon portlu ve 1 adet çalışma kanallı 6 Fr., 5 Fr.'lik enstrümanlar için olmalıdır.
7.	Enstrüman portlu,   Conta ve  Temizleme Adaptörü ile birlikte verilmelidir.
8.	Pediatrik Sistoskop-Üretroskop ile birlikte verilecek aksesuarlar.
•	1 adet Enstrüman portu
•	1 paket (10 adet) enstrüman portu contası
•	1 adet Luer Lock tüp connektör.
•	1 adet temizleme adaptörü
•	1 Adet Laser probe aparatı

1 Adet Pediatrik Sisto-Üretroskop
1.	Operasyon Sistoskop-Uretroskop, distalde çapı  8 Fr. olmalıdır,  konikal yapıda ve proksimalde en fazla 11 FR olmalıdır.
2.	Görüş yönü 6° olmalıdır.
3.	Uzunluğunu 13-15 cm ve otoklavlanabilir özellikte olmalıdır.
4.	Açılı vizörlü olmalıdır.
5.	Fiber optik ışık transmisyonu olmalıdır.
6.	2 lateral irrigasyon portlu ve 1 adet çalışma kanallı 5 Fr., 4 Fr.'lik enstrümanlar için olmalıdır.
7.	Enstrüman portlu,   Conta ve  Temizleme Adaptörü ile birlikte verilmelidir.
8.	Pediatrik Sistoskop-Üretroskop ile birlikte verilecek aksesuarlar.
•	1 adet Enstrüman portu
•	1 paket (10 adet) enstrüman portu contası
•	1 adet Luer Lock tüp connektör.
•	1 adet temizleme adaptörü
•	1 Adet Laser probe aparatı

1 Adet Üretero- Renoskop
Teklif edilecek üreterorenoskop aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:
1.	Görüş yönü 6° olmalıdır.
2.	Distalde kalınlığı 6,5 fr. olmalı ve proximalde kalınlığı en fazla 9.9 Fr. olmalıdır.
3.	Distal ucu atravmatik yapıda ve yuvarlatılmış olmalıdır.
4.	Çalışma uzunluğu  42-44  cm arasında olmalıdır.
5.	Bir adet merkezi enstrüman kanalı ve iki adet lateral irrigasyon kanalı bulunmalı, merkezi kanal çapı  en az 4,8 Fr olmalı, en az 4 Fr. çapındaki enstrümanlar kullanılabilmelidir. Yanal kanallar ise sürekli irrigasyon ve emme işlemine imkan sağlamalıdır.
6.	Üreterorenoskop merkezi kanalından enstrüman kullanım adaptörü üzerinde kendi kendine kapanan valf sistemi olmalı ve böylece enstrüman kullanılmadığı zamanlarda sıvı akışı engellenmelidir. Üreteroneskop ile birlikte 10'luk paket halinde conta verilmelidir.  
7.	Enstrüman adaptörü sökülüp takılabilir özellikte olmalı ve istenildiğinde çift girişli adaptör de takılabilir olmalıdır.  
8.	Vizör kısmı, teleskop gövdesine açılı olmalıdır.
9.	Fiber optik ışık transmisyonu bulunmalıdır.
10.	Aşağıda belirtilen aksesuarlar ile birlikte verilmelidir.
•	1 Adet Metal Sterilizasyon ve Saklama Kabı ,temizleme adaptörü ile birlikte
•	1 Adet Luer-Lock konnektör
•	1 Adet Musluklu Konnektör
•	1 Adet Akış Kontrollü Musluk

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa