TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
Kardiyoloji Yoğun Bakım İçin 1 Kalem Malzeme Alımı 49963
KARDİYOLOJİ YOĞUN BAKIM
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
49963
: 19/107
Alım No
:
:
:
:
07.02.2019
15.02.2019

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
KARDİYOLOJİ BASINÇ ÖLÇER KILAVUZ TEL,  KORONER HEMODİNAMİ ÇALIŞMA
85,00
ADET
1
KR1129

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.

KABLOSUZ BASINÇÖLÇER KILAVUZ TEL, KORONER HEMODİNAMİ ÇALIŞMA, TEKNİK ŞARTNAMESİ- KR1129
			
1.	Teklif edilecek kablosuz basınç teli ile damar içi basınç, akım ve sıcaklık ölçümleri kablosuz veri aktarımı ile yapmaya uygun olmalıdır.
2.	Basınçölçer kılavuz tel, anjio laboratuarımızda bulunan Quantien FFR cihazına uyumlu olmalıdır.
3.	0.014 inç kalınlığında, 175cm uzunluğunda olmalıdır.
4.	Sensörlü kılavuz tel’in proksimal 144 cm’lik kısmı PTFE kaplı olmalıdır. Kalan distal kısmın esnek hidrofilik 31 cm uç kısmı bulunmalıdır. 
5.	Sensörlü kılavuz telin uç kısmı yassı şerit (Flattened Ribbon) yapısına sahip olmalı, böylece geliştirilmiş damar içi ilerleme/gezinme için gelişmiş şekil verilebilirlik ve yeniden şekillenebilirlik özelliğine sahip olmalıdır. Karmaşık damar yapısına sahip anatomilerde çoklu geri çekilme ve performans için şekil tutma süresi yeterli olmalıdır. 
6.	Sensorlu kılavuz tel, aldığı bilgileri kablosuz aktarabilen özel bir konektöre monte edilmiş olmalı, gerektiğinde konektörden rahatlıkla ayrılıp tekrar monte edilebilmelidir.
7.	Konektörün üzerindeki açma/kapama düğmesi açıldığında ışıklı göstergesi devreye girmeli ve telden ölçülen basıncı kablosuz olarak hemodinami sistemimize iletmelidir. otomatik olarak sıfırlaması gerekmektedir, Vaka esnasında konektörden ayrılıp tekrar bağlanıldığında yeniden kalibrasyon yapılmasına gerek duymamalıdır.
8.	Alınan ölçümler ile otomatik olarak FFR (Fractional Flow Reserve ) hesaplamalarını yapabilmelidir.
9.	Basınçölçer sensor termodilüsyon prensibini kullanmalı, doppler gibi harici unsurlardan bağımsız çalışabilmelidir.
10.	Sensorlu kılavuz tel üzerinde ( uzak ucun 3 cm gerisinde ) özel algılayıcı ( sensor ) olmalı, bu sensor basınç verilerini monitörize edecek yapıda olmalıdır.
11.	Sensorlu kılavuz tel’in ucu düz ve esnek yapıda olmalı, şekillendirmeye uygun olmalıdır.
12.	Sensorlu kılavuz tel, mükemmel tork özelliğine sahip olmalı, tork verici, kılavuz tel üzerinde kullanıma hazır olmalıdır.
13.	Sensorlu kılavuz tel, uzun süreli ölçümlere olanak sağlayabilecek sinyal stabilizasyonu sağlayabilmelidir. Aynı hastanın bir çok damarında FFR ölçümü yapılabilmelidir.
14.	Sistem teknik kullanımı ile ilgili olarak, yetkili anjio teknisyen ve/veya hemşirelerine bir günlük toplu kullanım eğitimi verilmelidir. Eğitim sayesinde, teknik ekip gelmesi beklenmeden ihtiyacı olan hastalara basınç telleri o an kullanılabilmelidir.
15.	Vakalarda hiperemi oluşturulması için gereken ilaçlar hastane tarafından sağlanacaktır.
16.	Sözleşme sürecinde üretici firmanın üst model ürünü çıkması durumunda, firma üst model ürün teslim edebilmelidir.
17.	İşlem esnasında arızalı olduğu tespit edilen basınç telleri, tüm vaka bilgileri, poşeti ve kutuları ve arızayı açıklayan bir tutanak ile birlikte eksiksiz olarak firmaya teslim edilecektir. Üretici firma incelemesi sonucu fabrikasyon hatası çıkan malzemeler firma tarafından yenisi ile en geç 20 iş günü içerisinde değiştirilecektir.
18.	Teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miatlı olacaktır. 
19.	Sensorlu kılavuz tel, tüm bağlantı kabloları ve konektörleriyle birlikte, kullanıma hazır, özel ve steril ambalajı ile teslim edilmelidir.
20.	 Firma  FFR Telleri bitene kadar bölüme FFR cihazı bırakacaktır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa