TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
Kardiyoloji Yoğun Bakım İçin 4 Kalem Malzeme Alımı 50047
KARDİYOLOJİ YOĞUN BAKIM
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
50047
: 19/173
Alım No
:
:
:
:
14.02.2019
18.02.2019

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
KARDİYOLOJİ KILAVUZ TEL, ANJİOPLASTİ,  0,014, REKANALİZASYON AMAÇLI  YÖNLENDİRİLEBİLEN 1,7G
5,00
ADET
1
KR1083
KARDİYOLOJİ KILAVUZ TEL, ANJİOPLASTİ,  0,014, REKANALİZASYON AMAÇLI  YÖNLENDİRİLEBİLEN 3,5G
5,00
ADET
2
KR1083
KARDİYOLOJİ KILAVUZ TEL, ANJİOPLASTİ,  0,014, REKANALİZASYON AMAÇLI  YÖNLENDİRİLEBİLEN 4,5G
5,00
ADET
3
KR1083
PTCA MİKRO KATETER YUMUŞAK UÇLU
10,00
ADET
4
KR1136

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

1.ÖNCEDEN ŞEKİLLENDİRİLMİŞ, YÖNLENDİRİLEBİLİR REKANALİZASYON KILAVUZ TELİ TEKNİK
ŞARTNAMESİ –KR1083
1. Gövde toplam uzunluğu 190 cm olmalı; 300 cm uzunluğunda değiştirme tipi kılavuz tel olarak
sunulabilmelidir.
2. Gövde kalınlığı 0.014&#39;&#39; (inç) olmalı; bununla birlikte uç inceltmesi 0.010&#39;&#39; , 0.011&#39;&#39; ve 0.012&#39;&#39; (inç) olan 3
(üç) ayrı formda kılavuz tel kullanıma sunabilmelidir.
3. Yönlendirilebilir rekanalizasyon kılavuz teli; uç direnci 1.7 gf, 3.5 gf ve 4.5 gf olan 3 (üç) ayrı formda
olmalıdır.
4. Kılavuz tel ucu; kronikleşmiş tıkanıklıklara penetrasyon için mikrokonik yapıda olmalıdır.
5. Kılavuz tel gövdesi rahat yönlenebilme özelliğinde olmalı; bu nedenle çekirdeği kompozit olmalıdır.
6. Oklüzyon içerisinde hareket ederken bozulmayan uç yapısında olmalı; önceden şekillendirilmiş uç açısı
45 derece ve şekil büyüklüğü 1mm olmalıdır.
7. Kılavuz Tel distal (uzak) segmenti kayganlaştırıcı ile kaplanmış olmalıdır. Kaplanmış segment uzunluğu
400 mm olmalıdır.
8. Sarmal ile esneklik kazandırılmış uç segment uzunluğu 150 cm olmalıdır.
9. Ana gövde PTFE ile kaplanmış olmalıdır.
10. Kılavuz tel kink olmamalıdır.
11. Kılavuz tel arkası uzatılabilir olmalıdır.

2.YUMUŞAK UÇLU KORONER MİKRO KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ –KR1136

1. İntravasküler kullanıma uygun olmalıdır.
2. Yüksek itme gücüne sahip olmalıdır.
3. Gövde &quot;braided&quot; (tel örgü) ve özel tasarımı nedeni ile esnek yapıda olmalıdır.
4. Kateter (distal) uzak ucu incelen uç (dilatör) yapısında olmalıdır.
5. Kateter distalinde radyopak işaret olmalıdır.
6. Proksimal segment plastik kaplama ile kaplanmış olmalı ve pıhtı atma riskini ortadan kaldırmış olmalıdır.
7. Proksimal segment ile konnektör arasına itme gücünü transfer eden ve kırılmaya karşı direnci yükselten
özel kuvvetlendirici eklenmiş olmalıdır.
8. Mikro kateter iç lümeni cihaz gönderimini kolaylaştırmak amacı ile özel bir kayganlaştırıcı ile kaplanmış
olmalıdır.
9. 0.014&#39;&#39; (inç) kalınlığında kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
10. 0.019&#39;&#39; (inç) uç profiline sahip olmalıdır.
11. Distal segment en fazla 1.4F kalınlığında olmalıdır.
12. Distal segment en az 70 cm uzunluğunda hidrofilik kaplama ile kaplanmış olmalıdır.
13. Mikro kanallardan geçebilecek kadar düşük profilli olmalı; proksimal şaftı 2.6F ve distal şaftı 1.9F
kalınlığında olmalıdır.
14. Kateter uzunluğu en az 135 cm olmalıdır.
15. Aynı anda iki mikro kateter 6F kılavuz kateter içerisine rahatlıkla hareket edebiliyor olmalıdır.
16. Ürün içerisinden kontrast madde gönderimi yapılabilir olmalıdır.
17. Ürün steril, orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

1
Sayfa

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa