TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
Anestezi Ve Reanimasyon Yoğun Bakım İçin 2 Kalem Malzeme Alımı 50070
ANESTEZİ VE REANİMASYON YOĞUN BAKIM
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
50070
: 19/148
Alım No
:
:
:
:
11.02.2019
15.02.2019

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
"AMBU RESUSABLE (ERİŞKİN)
30,00
ADET
1
"AMBU RESUSABLE (PEDİATRİK)
5,00
ADET
2

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.

1.	KALEM :ÇOK KULLANIMLIK  ÇİFT TORBALI (YETİŞKİN) AMBU CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1.	Cihaz çok  kullanılabilir olmalıdır.
2.	Cihaz balonu gel-git hacmi yetişkin tip için ortalama 1300 ml, O2 Rezervuar hacmi ortalama 1500 ml olmalıdır. 
3.	Hasta sekresyonlarının cihaz ana torbası içine kaçmasının engelleyen torba girişinde  (Splash-guard) sekresyon koruyucu sisteme sahip olmalıdır.
4.	Tek yönlü güvenlik valfi ( Single-hutter valve system ) sahip olmalıdır.
5.	Kapalı tip oksijen rezervuar balonu cihazın arkasına yerlestirilmiş ve istenildiğinde sökülüp temizlenebilecek yapıda olmalıdır.
6.	Ana torba double-bag (çift ince torba) silicone yapıda olmalı, elle hakimiyet sağlayacak derecede hassas, hissedilebilir ayrıca basıncı limitleyici yapıda olup uygulamadan sonra eski haline en kısa sürede dönebilmelidir.
7.	Maske bağlantı konektörü mekanizmayı her yöne rahatlıkla döndürebilmesi için 360 derece dönen bir yapıda olmalıdır.
8.	Maske için kullanma kılavuzu,üretici adı,ithal ürün ise ithalatçı adı olmalıdır.
9.	Cihazın maskesi sekresyonların görülebilmesi için şaffaf ve yumuşak yapıda olmalıdır.
10.	Cihazın parçaları 134 C’ de otoklav ile sterile edilebilmeli, tüm parçalarının temizlenme şekli kullanma klavuzunda açıklanmış olmalıdır.
11.	Tüm ekipmanın kolayca taşınabilmesi için dizayn edilmiş bir el çantası bulunmalıdır.
12.	Ambalaj üzerinde üretici firma bilgi barkodu bulunmalıdır.
13.	Set içeriği şu şekilde olmalıdır : 
a) 1 Adet çift katlı mekanizma torbası, 
b) 1 Adet kapalı tip oksijen rezervuar balonu,
c) 1 Adet oksijen rezervuar valf,
d) 2 Adet kancalı silikon, cuff lı transparan resusciratorlerde kullanımı uygun yetişkin         maske (1 adet no:5 ve 1 adet no:4/3),
e) 1 Adet tüm ekipmanları taşıma çantası.
14.	TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.
15.	Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe kullanım kitapçığı  olmalıdır.
16.	İhaleyi alan firma ürün tesliminden sonra hatalı,arızalı ve son kullanma tarihine 4 ay kalmış ürünleri değiştirme taaahütünde bulunmalıdır.
17.	Firmalar, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1(bir) adet numune getirmelidir.

2.	KALEM :ÇOK KULLANIMLIK  ÇİFT TORBALI  PEDİYATRİK AMBU CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1.	 Cihaz çok  kullanılabilir olmalıdır.
2.	Cihaz balonu gel-git hacmi bebek/çocuk tip için ortalama 300 ml, O2 Rezervuar hacmi ortalama 100 ml olmalıdır. 
3.	Kapalı tip oksijen rezervuar balonu cihazın arkasına yerleştirilmiş ve istenildiğinde sökülüp temizlenebilecek yapıda olmalıdır.
4.	Cihaza yerleştirilmeye uygun biçimde tasarlanmış küçük ve gözlenmesi kolay basınç manometre aygıtı bulunmalıdır.
5.	Cihazın yapısında bebek-çocuk hasta güvenlik valfi ve basınç limitleyici (pressure-limiting) valfi ayrı ayrı bulunmalıdır.
6.	Ana torba double-bag (çift ince torba) silicone yapıda olmalı, elle hakimiyet sağlayacak derecede hassas, hissedilebilir ayrıca basıncı limitleyici yapıda olup uygulamadan sonra eski haline en kısa sürede dönebilmelidir.
7.	Maske bağlantı konektörü mekanizmayı her yöne rahatlıkla döndürebilmesi için 360 derece dönen bir yapıda olmalıdır.
8.	Maske için CE standartlarına göre kullanma kılavuzu, üretici adı,ithal ürün ise ithalatçı adı olmalıdır.
9.	Cihazın maskesi sekresyonların görülebilmesi için şaffaf ve yumuşak yapıda olmalıdır.
10.	Cihazın parçaları 134 C’ de otoklav ile sterilize edilebilmeli, tüm parçalarının temizlenme ve dezenfeksiyon şekli kullanma klavuzunda açıklanmış olmalıdır.
11.	Tüm ekipmanın kolayca taşınabilmesi için dizayn edilmiş bir el çantası bulunmalıdır.
12.	Ambalaj üzerinde üretici firma bilgi barkodu bulunmalıdır.
13.	Set içeriği şu şekilde olmalıdır : 
a)	1 Adet Ambu cihazı, 
b)	1 Adet kapalı tip oksijen rezervuar balonu, 
c)	1 Adet oksijen rezervuar tübü, 
d)	1 Adet cihaza kolay monte edilebilecek tek kullanımlık basınç manometresi,
e)	 2 Adet kancalı silikon, cuff lı transparan resusciratorlerde kullanımı uygun bebek-çocuk maskesi (1 adet no:0 ve 1 adet no: ),
f)	1 Adet tüm ekipman için taşıma çantası.
14.	TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.
        15.	Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe kullanım kitapçığı  olmalıdır.
       16.İhaleyi alan firma ürün tesliminden sonra hatalı,arızalı ve son kullanma tarihine 4 ay    kalmış ürünleri değiştirme taaahütünde bulunmalıdır.
       17.Firmalar, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1(bir) adet numune getirmelidir

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa