TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ameliyathane İçin 1 Kalem Demirbaş Alımı 50072
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AMELİYATHANE
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
50072
: 19/578
Alım No
:
:
:
:
28.03.2019
03.04.2019

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
JİNEKOLOJİK MORSELATÖR
1,00
ADET
1

  

İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME GENEL HÜKÜMLERİ

1.TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ : 
a.Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.
b.Teklifler ile birlikte tanıtıcı broşür ve katalogların verilmesi ve teklif edilen malzemelerin Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin kataloglar ile teyit edilmesi gerekmektedir.
c.Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir güncel noter onaylı Temsilcilik Belgesini teklifine eklemek zorundadır. 
d.Teklif veren firmalar, aşağıda tanımlanan sistemin bütünlüğünü bozmadan, seti oluşturan kalemlerin her birine teklif vermelidir, kısmi teklifler değerlendirmeye alınmaz.
e.Seti oluşturan parçalar aşağıda belirtilen özellikleri taşımalı ve bu parçalar birbiri ile uyum içerisinde çalışmalıdır.
f.Teklif edilen ürünün, Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve uyulması gereken asgari sağlık, emniyet ve çevre koruması koşullarını düzenleyen bağlayıcı mevzuata ve direktiflere uygunluğunu gösteren işaret “CE” (Conformité Européenne) işaretli olmalıdır. İlgili EC Sertifikası teklif dosyası ekinde verilmelidir.
2.GARANTİ SÜRESİ VE ŞARTLARI :  
Teklif edilen cihazlar en az iki (2) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat hatalarına karşı garantili olacak, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter onaylı Garanti Belgesini teklife ekleyeceklerdir.
Garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığı yedek parça temini ve servis garantisi verilecek, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter onaylı 10 yıllık yedek parça ve servis temini Garanti Belgesi tekliflere eklenecektir.
3.VAZGEÇİLMEZ TEKNİK ÖZELLİKLER :  
Genel hüküm: Sistemin bütünlüğünün bozulmaması için tüm listeye teklif verilmelidir. Sistemin uyumlu çalışması ve kolay kullanımı açısından tüm ekipmanlar aynı marka olmalıdır. Alınacak olan Morselatör ünitesi ile ileride ihtiyaç olması halinde intrauterin morselasyon da yapılabilmelidir.

1 Adet Morselatör Ünitesi
Laparoskopik Morselatör Ünitesi Şartnamesi 
Teklif edilecek cihaz, tek konsol üzerinden aynı marka farklı morselatör kabzaların kullanılabilmesine olanak sağlamalıdır. Aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:
1. Dokunmatik düğmelere sahip olmalı, cihazın ayarlanan parametreleri cihaz üzerinden izlenebilmelidir. 
2. Dönme sayısı sürekli olarak ayarlanabilmeli ve maksimum dönme sayısı önceden seçilebilmelidir.
3. Maksimum dönme hızı en az 40000 rpm olmalıdır.
4. Morselatör kullanımında bıçak saat yönünde dönerek işlem yapılmasına, histereskopik shaver kullanımında ise osilasyon modunda işlem yapılmasına olanak sağlanabilmelidir. 
5. Aynı marka emme motoruna kablo ile bağlanarak tek ayak pedalı ile eş zamanlı çalışması sağlanabilmelidir.
6. Cihaz kendisine bağlanan elçeği tanıyabilmeli ve kullanıma uygun programı otomatik olarak seçebilmelidir.
7. Motor’un dönme hızı ve torku cihaz içerisinde bulunan işlemci sayesinde sürekli kontrol edilmelidir.
6. Kullanıcıya optimum kontrol imkanı sağlamalıdır.
7. 100‑240 V, 50/60 Hz. şehir cereyanında çalışabilmelidir.
8. İnterfaz bağlantısı ile İnterfaz bağlantısı olan endoskopik kameraya bağlanabilmeli ve bu durumda , monitör üzerinden çalışma değerleri izlenebilmelidir.
Aşağıdaki aksesuarlarla birlikte verilmelidir:
1 Adet Elektrik Kablosu 
1 Adet tekli Ayak Pedalı

1 Adet Elektro‑Mekanik Morselatör
‑ Endoskopik olarak yapılan myomektomi ve histerektomi ameliyatlarında, myom veya uterusun  alınması için kullanıma uygun olmalıdır.
‑ Morselatör, tutacak kısmına bağlı otoklavlanabilir bir motor ile kontrol ünitesine bağlanarak çalışılmalıdır. 
‑ En az 16Ncm tork ile maksimum güçte çalışabilmelidir.
‑ Morselatör tutacağı ergonomik olarak dizayn edilmiş olmalıdır. 
‑ 500‑1200 rpm arasında çalışabilir olmalıdır.
‑ Elektromekanik morselatör; uç kısmındaki bıçakların bir dış kılıf içerisinde, kontrol ünitesi üzerinden motor tarafından döndürülmesi esasına göre çalışmalı ve bu bıçaklar gerektiğinde değiştirilebilir olmalıdır.
‑ Elekromekanik morselatörün batın içerisine, perforasyon yapmadan kolayca girebilmesini sağlamak üzere, dış tüp içerisinden geçen blunt tipte bir obtüratör ile kullanımına uygun olmalıdır.
‑ Dışarı çıkarılması gereken dokuyu tutmak için kullanılacak forsepsler morselatör dış tüpü içerisinden kullanıma uygun olmalıdır.
‑ Elektromekanik morselatör batın içerisinde kullanılırken gaz kaçağını engellemek için kapak sistemine sahip olmalıdır.
- Elektromekanik morselatör 11, 15 mm lik dış tüp ve bıçaklara ve bunların içerisinden geçebilen uygun forsepslere sahip olmalıdır.
‑ Elektromekanik morselatör aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır:
-Motor Kontrol Ünitesi Bağlantı Kablosu ile birlikte verilmelidir. Morselatör kanülleri motora direk monte edilebilir olmalıdır.
‑ 1 adet oyuk şaft motor Rotocut G2
‑ Tutacak 11/15 mm ( Laparoskopik Uygulamalarda ergonomi sağlamak için kullanılmalı ve motor ünitesine takılabilmelidir.)
‑ 2 adet trokar (11 ve 15 mm çaplı olmalıdır)  
‑ 2 adet blunt obtürator (11 ve 15 mm trokar ve motor ünitesi ile birlikte kullanılabilmelidir)
‑ Koruma kabı (11 ve 15 mm çaplı)
‑ V valfi (11 ve 15 mm çaplı)
‑ 10 adet conta 
‑ 2 adet bıçak (11 ve 15 mm kanül içerisinden kullanıma uygun olmalıdır. Motor ve kanül bağlantısı ile dönerek çalışmalıdır.
‑ P valf plakası,unsteril,10 lu ambalajda
‑ 1 adet tenaculum forseps ( 11 mm çapında , parçalarına ayrılabilir olmalıdır. Kilitli handle olmalı, uç kısmı iki dişli olmalıdır. 360 derece dönebilmelidir.)
 ‑ 1 adet tenaculum forseps( 15 mm çapında , parçalarına ayrılabilir olmalıdır. Kilitli handle olmalı, uç kısmı iki dişli olmalıdır. 360 derece dönebilmelidir.)
‑ Mesafe destek aparatı trokara uyumlu 5 li ambalajda

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa