TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
Biyokimya İçin 1 Kalem Malzeme Alımı 50870
BİYOKİMYA
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
50870
: 19/717
Alım No
:
:
:
:
01.04.2019
04.04.2019

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
PROCALCİTONİN
3.700,00
TEST
1

  

İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

BİYOKİMYA LABORATUVARI  PROKALSİTONİN  TESTİ KİT ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. GENEL ŞARTLAR
1. Hormon listesinin tümüne tek teklif verilecektir. 
2.Teklif edilen kitler teklif edilen cihazlar ile tam uyumlu olacaktır. 
3.Tüm kitler üretici firmaya ait orijinal etiketi taşımalı, etiketin üzerinde son kullanma tarihi, seri numarası ve saklama koşulları belirtilmelidir.  
4. Laboratuvara miad sorunu ve analitik hatalara sebep olabilecek kit ve sarf malzemesi verilmeyecektir. Miad sorunu konusunda laboratuvar karar verici olacaktır. 
5.Cihazlarda kullanılan her türlü dilüent, buffer, kalibratör, örnek küveti, yıkama solüsyonları, yazıcı, kağıt ve kartuşu gibi tüm sarf malzemeleri laboratuvarın istediği periyodlarda ve istediği miktarda ücretsiz olarak verilecektir. 
6. Teklif edilecek dilüent, buffer ve yıkama solüsyonları cihazı üreten firmanın kendi orijinal solüsyonu olmalıdır.  
7. Soğuk zincir ile transport gereken durumlarda soğuk zincirin sağlanamadığı  laboratuarımız tarafından tespit edildiğinde kitler yenisi ile değiştirilecektir. Bütün kontrol serumları ve kalibratörler soğuk zincir ile orijinal ambalajı içinde teslim edilecektir.
8. Teklif edilen kitler için laboratuvarımızın uygun gördüğü ve istediği miktarda ve sıklıkta normal ve yüksek ve/veya düşük seviyeli iç kalite kontrol serumları ücretsiz olarak verilecektir. Önerilecek internal kalite kontrol serumları, cihaz üretici firma tarafından kabul edilmiş olduğuna dair belge sunulmalıdır. Laboratuarın uygun göreceği bir eksternal kalite kontrol programına ücretsiz olarak bağlanılacaktır. Program/programlar, kitler kullanıldığı sürece devam edecek ve teklif edilen bütün testler bu programa dahil edilecektir.
9. Firma, cihaz arızalarına en geç 12 saat içinde müdahale edeceğini garanti edecektir. 72 saat içerisinde onarılamayan, sık arıza yapan ve böylece kit kaybına, zaman kaybına ve hastaların mağduriyetine neden olan bir cihaz yeni bir cihaz ile değiştirilecektir. İlgili testlerin çalışıldığı cihazların tümünün aynı anda arızalandığı (yedek sistemleri devreye sokma imkanının kalmadığı) durumlarda firma laboratuar işleyişini aksatmamak için laboratuarın onay vereceği bir merkezde analizleri en geç 3 saat içinde yaptırmakla yükümlüdür.  
10. Alımın faturalandırılması sonuç bazlı olacaktır. Testlerde, fiyat  baz alınarak birbiri yerine değişimler yapılabilecektir. Tüm testlerde HBYS den elde edilen hasta sonuçları esas alınacaktır. Çalışılan test sayıları takip eden ayın başında HBYS den alınarak fatura edilecektir. 
B. SİSTEMİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR
1. Cihazların idaremizin belirlediği yerlere montaj ve çalışır hale getirilmesini takiben, eğitim çalışmaları firmalar tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır. Laboratuvarımızca belirlenen sayıda personele yine laboratuarımız tarafından yeterli olduğu görülene kadar eğitim verilecektir. Eğitim süresince kullanılan kitler, kalibratör ve kontrol örnekleri ile her türlü sarf malzemesi firma tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır.
2. Sistem için laboratuarlarda herhangi bir düzenleme veya alt yapı değişikliği gerektiği takdirde bu düzenlemeler firmalar tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır.
3. Kurulan sistemin sağlıklı çalışması için gerekli olan  her türlü sarf malzemesinin temini ve bakımları firmalar tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.
4. Laboruvarımızda kontrol örnekleri ve kalibatörler ile kitlerin muhafazası için yeterli sayıda düzenli çalışan buzdolabı ve derin dondurucu verilecektir. 
5. Kurulacak cihazlarla ilgili her türlü malzeme, yedek parça, lamba, vb. temin ve değiştirilmesi firmalar tarafından ücretsiz yapılacaktır. Elektrik kesintilerine karşı cihazlar ile birlikte kesintisiz güç kaynağı verilecektir.
6. Kitlerle birlikte 8000 adet vakumlu jelli tüp bedelsiz olarak verilecektir. Firmalar laboratuarın uygunluk vereceği tüpleri, laboratuarın istediği aralıklarda ve miktarlarda getireceklerdir.
7. Firmalar cihazlarını laboratuar otomasyon sistemine iki yönlü olarak bağlamakla yükümlüdür. Bağlantıların kurulması ile ilgili tüm yükümlülükler firmalara aittir.

C. HORMON CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Sistemler kemilüminessans, elektrokemilüminessans veya meia metotlarıyla çalışmalıdır. 
2. Kemilüminesans, elektrokemilüminesans, MEİA, ELFA veya FIA-Trace yöntemleri ile ölçüm yapabilen bağımsız, tam otomatik iki adet cihaz kuracaklardır. Sistem kesinlikle kart test olmayacaktır. Kurulacak cihazlar birbirinin aynısı olup yedekli olacaktır ve cihazlardan birisi en az 75 test/ saat toplamda da en az 150 test/ saat hızında olmalıdır. Prokalsitonin kitinde kullanılan antikorlar,  orijinal BRAHMS antikoru olacaktır. 
3. En uygun teklifi veren firmanın, laboratuarımızda bu testleri çalışan cihazı bulunması halinde, teknik şartnameye uygunluk koşulu ile  bu cihazlarını önerebilir. 
4. Teklif edilen cihazların toplam reaktif yükleme kapasitesi en az 20 olmalıdır.  Cihazlarda sıvı seviye detektörü ve pıhtı detektörü bulunmalıdır. Cihazlar çalışırken numune ve parametre girişi yapılabilmeli ve ekranda sonuçlar görülebilmelidir.
5. Alım listesinde olan her test için prospektüslerinde tekrarlanabilirlik (CV), sensitivite, spesifite ve linearite bilgileri bulunmalıdır. İntra-assay cv değerleri %5’in, inter-assay cv değerleri %17’nin altında olmalıdır.
6. Cihazlara numuneler sürekli olarak yüklenebilmelidir. Hormon cihazları rastgele seçimli (random access) olacaktır. Hormon analizöründe acil numune çalışılabilmelidir. Cihazlar acil numuneye öncelik tanımalı acil numunenin işi bitince rutin işleme kaldığı yerden devam etmelidir.
7. Cihazlar, örneklerin programlanması ve örnek yükleme noktasına yerleştirilmesinden itibaren sonuçların rapor edilmesine kadar tam otomatik (hiç bir elemanın müdahalesine gerek kalmadan) olarak çalışabilmelidir. 
8. Cihazlar, hata mesajlarını sesli veya görüntülü olarak veren alarm sistemine sahip olmalıdır. 
9. Cihazların reaktif konulan kısımları soğutma sistemine sahip olmalıdır. 
10. Cihazlar barkotlu primer tüpten ve gode ile çalışabilmelidir. Bu amaçla yeteri kadar gode ve pastör pipeti ücretsiz verilecektir. Ayrıca kalibratör ve kontrol çalışmalarında kullanılmak üzere yeterli sayıda otomotik pipet ve diğer gerekli malzemeler firma tarafından sağlanacaktır. 
11. Cihazlar serum, plazma, örnekleri için ön işlem ve manuel dilüsyon gerektirmeden çalışabilmelidir. 
12. Cihazlar, kalite kontrol bilgilerini Levy-Jennings grafikleri ile ekranda göstermeli ve bu bilgileri hafızasında saklayabilmelidir.
13. Kurulacak sistemlerle ilgili alt yapı eksiklikleri, UPS sistemi vs kurulacak ve bu sistemlerin bakımları firma tarafından yapılacaktır. Ayrıca sistemlerin kullanacağı su hastanemiz tarafından sağlanacaktır. Fakat bu sistemin düzenli bakım, onarım ve yedek parça temininden ilgili firma sorumludur. 
14. Teklif veren firma demonstrasyon için cihaz getirecektir. Firmalar, en uygun teklif verenden başlayarak laboratuarın çağıracağı sıra ile cihazlarını demonstrasyona getireceklerdir. Demonstrasyon sırasında her türlü kontrol, kalibratör ve diğer sarflar bulundurulacaktır. En uygun teklif veren firma 7 gün içinde cihazını getirerek demonstrasyona başlayacaktır. 

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa