TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
RADYOLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 1 KALEM DEMİRBAŞ ALIMI
RADYOLOJİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
51220
: 19/1465
Alım No
:
:
:
:
03.07.2019
08.07.2019

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ CİHAZI  (ELDE TAŞINABİLİR)
1,00
ADET
1

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

PORTABLE RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	KONU:

Hastanemiz için gerekli satın alınacak portable renkli doppler ultrasonografi cihazı teknik şartnamesidir.

2.	VAZGEÇİLMEZ TEKNİK ÖZELLİKLER :

Bu bölümde yer alan maddeler, ihaleye katılan firmaların teklif edecekleri cihazda kesinlikle bulunması gereken teknik özellikleri tanımlamaktadır. 

Firmalar teklif ettikleri cihazda, bu bölümde belirtilen özelliklerin tümünün var olduğunu belgelemek zorundadır.

2.1.	Cihaz portable kullanım amaçlı elde taşınabilir ve tablet yapıda ,dokunmatik özellikli  kullanıma özel olarak  tasarlanmış yapıda olmalıdır.

2.2.	Cihaz %100 dijital beamformer yapıda olmalıdır. Cihaz en az 50.000 dijital kanal sayısına sahip olmalıdır.

2.3.	220V/50 şebeke cereyanı ile çalışabilmelidir. Sistem bataryalı yapıda olup, en az 2 saat bataryalı olarak kullanılabilme özelline sahip olmalıdır.

2.4.	Cihaz hastane içinde tamamen portatif amaçla kullanılacağı gibi, taşıma arabasına yerleştirilerek yerleşik kullanıma da uygun olmalı, istenildiğinde taşıyıcı arabasından alınarak hasta yatağına götürülebilmelidir.

2.5.	Sistem ile teklif edilen tüm problar imaj kalitesi, kullanım kolaylığı ve aynı probun değişken derinliliklerde kullanılabilirilği açısından multifrekans veya geniş bant aralıklı (wide  band)  prob  teknolojisine  sahip olmalıdır.

2.6.	Cihaz elektronik lineer, elektronik konveks ve elektronik phased  array tarama sistemlerine sahip olmalıdır. 1 adet lineer, 1 adet konveks prob verilecektir.

2.7.	Cihazda aşağıda listelenen görüntüleme modları bulunmalıdır.

2.7.a.	Real-time B Mod, Dual  mod
2.7.b.	B+M Mod, M Mod
2.7.c.	PW Doppler
2.7.d.	Renkli Doppler
2.7.e.	Power Flow
2.7.f.	Eş Zamanlı Tripleks Mod(B Mod+ Pulsed Wave+Renkli Doppler)
2.7.g.	Doku harmonik görüntüleme

2.6.	Cihaza istenildiğinde doku detaylarını daha net almayı sağlayan Compound görüntüleme teknolojisi eklenebilmelidir.

2.7.	Cihazın çerçeve hızı hareketli organların eş zamanlı görüntülenebilmesi için B-Mod'da sistem maksimum 300 çerçeve/sn. olmalıdır.

2.8.	Cihazda uygun problar kullanılarak en az 35 cm derinlikte incelemeler yapılabilmelidir.

2.9.	Cihazın monitörü en az 13inç büyüklükte, 1920x1080 rezülosyona sahip medikal amaçlı renkli tablet monitör olmalıdır. Cihaz ağırlığı en fazla 4 kg olmalıdır.

2.10.	Cihazda kullanılan problar ile 2.0 -14.0 MHz aralığında çalışma yapılabilmelidir.

2.11.	Cihazın toplam dinamik erimi en az 258dB olmalıdır.

2.12.	Cihaz görüntünün gerçek zamanda büyütülmesini sağlayan en az 4 kademeli zoom özelliğine sahip olmalıdır.

2.13.	Cihaz dahili görüntü arşiv özelliğine sahip olmalıdır. Dahili hard disk kapasitesi en az 128 GB SSD olacaktır. Cihazın arşivindeki görüntüleri USB belleklere veya harici bilgisayarlara aktarmada kullanılmak için USB portu bulunmalıdır.

2.14.	Cihaz DICOM özelliği olmalı hastane worklistine kablolu veya kablosuz bağlanabilmeli,hasta listesi çekebilmeli ve hastane pacs sistemine entegre olarak arada ek bir yazılım veya programa gerek kalmadan görüntüleri pacs’a gönderebilmelidir.

2.15.	Cihazda görüntüdeki artefakları elimine edip gürültüsünü azaltıcı rezülosyonu artıcı özellik bulunmalıdır. Firmalar tekliflerinde sahip oldukları teknolojiyi detaylı olarak tanımlamalıdırlar.

2.16.	Cihazın PW doppler örnekleme aralığı en az 0.25 - 20mm arasında kademeli olarak ayarlanabilmelidir.

2.17.	Cihaz da Ethernet girişi veya hastane ağına doğrudan bağlanabilmesi için Wifi özelliği bulunmalıdır.

2.18.	Cihazda doppler incelemede base line yukarı-aşağı haraket ettirebilmeli duvar filtresi kademeli olarak ayarlanabilmelidir.

2.19.	Cihaza istenildiğinde Continous Wave Doppler (CW) özelliği eklenebilmelidir.

2.20.	Cihazd B-Mod M-Mod ve doppler moduna ait parametrelerin ölçülebileceği ve hesaplanabileceği ayrıntılı programları bulunmalıdır. Firmalar teklif ettikleri cihazın ölçüm ve hesaplama programı hakkında detaylı bilgi vermeil ayrıca Cihazda otomatik  doppler ölçüm özelliği bulunmalıdır.

2.21.	Sistemin en az 1.000 frame veya en az 1,200 MB (Binikiyüz) çerçeve sine hafıza ünitesi olmalıdır. 

2.22.	Cihazın hafızasındaki görüntüler seçilebilmeli, istenildiğinde ‘playback’ yapılabilmelidir.

2.23.	Sistemde farklı kullanıcıların birbirlerinin ayarlarını bozmadan kullanabilmesini veya farklı hasta tiplerine göre ayarlı system kontrollerinin çok kısa sürede seçilebileceği değişik problar için tetkik türüne göre fabrika presetleri veya kullanıcı tarafından ayarlanabilir presetleri bulunmalıdır.

2.24.	Cihaz özellikle abdominal ve vasküler görüntüleme yanısıra meme,troid.testis.kas iskelet vb yüzeyel incelemeleri de yapabilmelidir.

3.	TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

3.1.	Cihaz hastanemize gösterilen yere getirilecek, monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim  alınacaktır. Montaj masrafları firmaya ait olacaktır.

3.2.	Cihaz tüm fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 2 yıl garantili olacak ve firmalar, bu garantileri hem imalatçı hem de temsilci firma tarafından verecektir.

3.3.	"Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" adı altında hazırlanacak bir dokümanda, teknik şartname ve eklerindeki maddelere sırasıyla ayrı ayrı cevap verilecek ve cevap maddeleri, broşür, katalog veya dokümanlarda, şartname madde numarası verilmek suretiyle işaretlenecektir. Bu belgede cevaplarda verilen bilgilerin, hangi dokümanda ve kaçıncı sayfada olduğu da ayrıca belirtilecektir. Cevap verilmeyen, işaretlenmeyen ve dokümanı belirtilmeyen maddeler, uygun olmadığı şeklinde değerlendirilecektir. 

3.4.	Teknik şartnameye uygunluk belgeleri teklif veren firmanın antetli kağıdına yazılımı firma kaşeli ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış olacak ve resmi beyan olarak kabul edilecektir. Bu maddeye uymayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3.5.	Yetkili Kurum ve Kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler İsteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi  Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmaları ve 09.01.2007 tarih ve 26398 sayılı Resmi Gazete güncellenerek ilan edilen ‘Tıbbi Cihaz yönetmeliği’, ‘Vücut dışında kullanılan tıbbi  tanı  cihazları yönetmeliği’ ve ‘Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar’ yönetmeliği kapsamında bulunan ürünler için TITUBB tarafından verilen Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna ilişkin bilgi ve belgeleri vereceklerdir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa