TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBI CİHAZ BİRİMİ İÇİN 1 KALEM DEMİRBAŞ ALIMI
TIBBI CİHAZ BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
51723
: 19/822
Alım No
:
:
:
:
12.04.2019
15.04.2019 16:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
DİREKT DİJİTAL RADYOGRAFİ SİSTEMİ
1,00
ADET
1

  

İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

51723 DİREKT DİJİTAL RADYOGRAFİ SİSTEMİ ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

	Konu: Hastanemizde Radyoloji Ünitesinde bulunan ve halen kullanılmakta olan 1 (bir) adet konvansiyonel sistem röntgen cihazlarının flat panel dedektör ile dijitalize edilmesi için satın alınacak olan 1 (bir) adet Flat Panel Dedektörlü Dijital Radyografik Görüntüleme Sistemleri teknik özelliklerini, yardımcı ekipman ve aksesuarları ve ilgili diğer hususları kapsamaktadır. Dijitalize edilen sistem ile masa üzerinde tüm radyografik çekimler yapılabilecektir.
	Dedektör bu cihaza gerektiğinde akciğer statifinde, gerektiğinde masa da kullanılabilecek şekilde portable olarak montajı yapılacaktır. 

•	Tıbbi ve Teknik Özellikler

1.	Dijital detektör, solid state flat panel tipinde olacaktır. Dijital detektör (AmorphousSilicon) yapıda ve kullanılan sintilatör materyali CsI (CesiumIodide) olacaktır. CCD tabanlı dedektörler ve a-Se tabanlı olan detektörler kabul edilmeyecektir.
2.	Dedektör boyutu, konvansiyonel çekimlerde kullanılan kaset ebatlarına cevap verecek boyutlarda olmalıdır. Bu doğrultuda aktif veya etkin detektör görüntüleme alanı en az 35x43cm (+/- l cm) olacaktır.
3.	Detektör görüntüleme matriks boyutu en az 2500 pixelden oluşmalıdır. Dedektör sisteminde, A/D çevrim işlemi en az 16 bit derinliğinde olmalıdır. Her bir pikselin boyutu 139 mikrondan büyük olmayacaktır.
4.	Görüntülerin ekrana gelme süresi ekspojur sonrası 6 saniyeyi geçmeyecektir. İki ekspojur arasındaki süre en fazla 20 saniye olacaktır. Dedektör, hem masaya hem de akciğer statifinde istenildiğinde sabit, istenildiğinde mobil olarak kullanılacaktır.
5.	Teklif edilecek dedektörün görüntü aktarımı kablosuz olarak gerçekleşecektir. Teklif edilecek detektörle birlikte en az 2 adet batarya ve aynı anda en az 2 bataryayı şarj edebilen 1 adet batarya şarj cihazı verilecektir.
6.	Jeneratör kablo bağlantısına ihtiyaç olmadan dedektör X ışını pozlamasını algıladığında otomatik olarak görüntü yakalamaya başlayacaktır.
7.	Teklif edilecek dedektör IPX44 uluslar arası standardında (sıvı temasına, su ve kan sıçramasına) özelliğe sahip olmalıdır. Bu özellik orijinal kataloglar üzerinden belgelendirilmelidir.
8.	Teklif edilecek olan dedektör en az 40mm çapında en az 110 kg baskıya ve dedektörün genelinde en az 170 kg baskıya dayanıklı olmalıdır ve bu özellik orijinal belgeler üzerinden gösterilmelidir.
9.	Teklif edilecek olan dedektörün DQE değeri RQA-3 ışımasında 0.05 Ip/mm’ de %70 olmalı ve bu özellik orijinal kataloglar üzerinden veya ana üretici firmadan alınmış belgeler ile belgelendirilmelidir. 
10.	Teklif edilecek olan dedektör tam dolu batarya ile en az 300 imaj alabilmeli ve orijinal dokümanlar üzerinden işaretlenmelidir.
11.	Dedektör ağırlığı batarya dahil olmak üzere en fazla 4 kg olmalıdır.

•	Teknik Şartname Genel Hükümleri
1.	Yüklenici, cihazın kullanımı, bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile kalibrasyonuna ilişkin kendi eğitilmiş personeli tarafından İdarenin belirleyeceği sayıda elemana en az 2 (iki) gün ücretsiz eğitim verecektir.
2.	Cihazlar hiç kullanılmamış ambalajında teslim edilecektir. Daha önce demo amaçlı olarak kesinlikle kullanılmamış olacaktır.
3.	İstekli firmalar teklif vermeden önce hastane İdaresi bilgisinde sistemin kurulacağı yeri görebilirler.
4.	Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın teknik Özellikleri ve performansına ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde gerekli personel ve düzeneği yüklenici ücretsiz olarak sağlayacaktır. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumludur.
5.	İstekliler, teklifleri ile birlikte cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği katalog, broşür vb. diğer belgeleri teklifleri ile birlikte vereceklerdir. İstekliler ayrıca Teknik Şartnameye cevap hazırlayarak teklifleri ile birlikte vereceklerdir. İstekliler Teknik Şartnamenin tüm maddelerine açık, anlaşılır, sistemin her ünitesinin özelliklerini gösterecek yeterli düzeyde cevap vereceklerdir. Teknik Şartnameye cevapta İstekliler, Teknik Şartnamede istenen kriterleri nasıl sağlayacaklarını açıklayacaklardır. Teknik Şartnameye cevapta "Okunmuş, Anlaşılmış, Kabul Edilmiştir” gibi yazılı cevaplar kabul edilmeyecektir. Boş bırakılan maddeler cevapsız sayılacak ve değerlendirmede "Karşılanamıyor” olarak değerlendirilip İsteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
6.	Teklif edilen cihazın veya sistemin ulusal (ülkemiz) veya uluslar arası geçerli olan (TSE, TSEK, ISO, VDE, FDA, IEC, TÜV, UL, DIN, vb) standartlarına ve/veya normlarına uygunluk belgesi olmalı ve firma teklifinde belgelenmelidir. Teklif edilen cihazın veya sistemin CE belgesi mutlaka bulunmalıdır.
7.	Teklif edilecek sisteme ait UBB belgeleri ihale dosyasında mevcut olmalıdır. UBB belgesi olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
8.	İhaleyi alan firma cihazın teslimi sırasında cihaz için Türkçe veya İngilizce kullanım kılavuzu ve servis manueli vermelidir.

•	Teknik Servis ve Garanti
1.	Cihazlar en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti satıcı, temsilci ve üretici firma tarafından teklif dosyasında ayrı ayrı verilecektir. Garanti süresince bakım onarım ve yedek parçadan hiç bir ücret talep edilmeyecektir. Arıza bildiriminden sonra 8 saat içinde arızaya müdahale edilecek ve en çok 5 gün içinde bütün fonksiyonlarıyla çalıştırılacaktır
2.	Arızalı geçen süre garanti süresinden sayılmayacak ve arızalı geçen her fazla gün için cezai  (sözleşme bedelinin % 1 i) müeyyide uygulanacaktır. 
3.	Satıcı firma teknik servis imkânlarını ve alt yapısını belgeleyecektir  (Teknik personel sayısı, bakım onarım imkânları vb.). 
4.	İthalatçı firma ve/veya ihaleye giren firma teklif edilen cihazlar için en az 10 (on) yıl süre ile ücret mukabili destek ve yedek parça garantisi verilmelidir. 
5.	Teklif veren firma cihazda garanti sonu değişmesi muhtemel yedek parçaları (elektronik devre kartları, vb) katalog no’larını ve isimlerini belirterek garanti sonu 5 yıl geçerli olmak kaydı ile fiyatlarını döviz cinsinden belirtecekler ve teklife ekleyeceklerdir. 
6.	Teklif veren firma garanti sonu yıllık bakım bedeli taahhüdünü cihazın kontrol periyodlarını belirterek döviz cinsinden vereceklerdir.
7.	Cihazın Türkiye ana distribütör firmasının Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınmış Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır. 
8.	Cihazın Türkiye ana distribütör firmasının Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ilgili cihaza istinaden alınmış Garanti Belgesi olmalıdır. 
9.	Cihazda herhangi bir arıza olması durumunda Biyomedikal Birimi durumu mesai saatleri içerisinde (Pazartesi-Cuma 08:30 – 17:00 arası, resmi tatiller ve Bayramlar hariç) Yükleniciye telefon, cep telefonu, faks veya e-mail ile bildirilecek, yüklenici sözleşme şartlarına uygun olarak 8 (sekiz) saat içerisinde arızaya yerinde veya uzak bağlantı yöntemiyle müdahale edecektir.

•	Kabul ve Muayene
1.	Cihazların kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.  Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu araştırılacaktır. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin kontrol ve sayımı yapılacaktır. 
2.	Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın testlerin yapılması istenebilir, bu durumda gerekli personel ve düzeneği firmalar sağlayacaktır. 
3.	Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur. 
4.	Satıcı firma fabrikada yapılan en son testlere ait raporları (kalite kontrol belgesi) muayene heyetine teslim edecektir.

•	Montaj
1.	Firma cihazları ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa