TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TÜP BEBEK POLİKLİNİĞİ İÇİN 19 KALEM MALZEME ALIMI (52290)
TÜP BEBEK POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
52290
: 19/1163
Alım No
:
:
:
:
10.05.2019
15.05.2019

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
CAM PASTÖR PİPET
2.000,00
ADET
1
SEROLOJİK PİPET 10 ML
750,00
ADET
2
BÜYÜK BOY PETRİ KABI
500,00
ADET
3
ORTA BOY PETRİ KABI
100,00
ADET
4
KÜÇÜK BOY PETRİ KABI
300,00
ADET
5
MERKEZİ KUYUCUKLU (CENTRE WELL) PETRİ KABI
100,00
ADET
6
4 GÖZLÜ (4 WELL) PETRİ KABI
150,00
ADET
7
MİKROENJEKSİYON (ICSI) KABI
100,00
ADET
8
KONİK SANTRİFÜJ TÜPÜ
5.000,00
ADET
9
DÜZ SANTRİFÜJ TÜPÜ 14 ML
3.000,00
ADET
10
DÜZ SANTRİFÜJ TÜPÜ 5 ML
1.000,00
ADET
11
AİRTİGHT ENJEKTÖRÜ
150,00
ADET
12
LABORATUVAR VE TIBBİ CİHAZ TEMİZLEME  SOLÜSYONU
20,00
LİTRE
13
DİSTİLE SU,
40,00
LİTRE
14
SPERM TOPLAMA KABI
4.000,00
ADET
15
PH ÖLÇÜM KARTI
40,00
ADET
16
G-185 MODEL İNKÜBATÖR FİLTRESİ
1,00
ADET
17
İNSEMİNASYON KATETERİ.
100,00
ADET
18
KD1006
OOSİT ASPİRASYON İĞNESİ (ÇİFT LÜMENLİ).
100,00
ADET
19

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
1
Sayfa

13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

IVF SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ

1- Cam Pastör Pipet

1.	IVF laboratuarı için özel üretilmiş olmalıdır.
2.	Borosilika camdan üretilmiş olmalıdır.
3.	15 cm uzunluğa sahip olmalıdır.
4.	Kuru ısı sistemle veya gama sterilizasyon ile sterilize edilmiş olmalıdırlar.
5.	Pamuk tıkaca sahip olmamalıdır.
6.	Endotoksinlerin uzaklaştırılması amacıyla ısı ve geniş çaplı temizlik işlemlerine tabi tutulmuş olmalıdır. 
7.	Ürün endotoksin testi için LAL testi kullanılmış olmalıdır.
8.	Ürünün embriyo toksisitesi fare embriyo testi ile gerçekleştirilmiş olmalıdır.

2- Serolojik Pipet - 10 ml

1.	Medyumları petri ve tüplere aktarmaya uygun olmalıdır.
2.	USP Class VI testinden geçmiş polisitrenden üretilmiş olmalıdır.
3.	10 ml’lik olmalıdır.
4.	Kullanıma hazır olmalıdır. 
5.	Tek kullanımlık olmalıdır.
6.	Pipet üzerinde ml seviyeleri işaretlenmiş olmalıdır.
7.	Pipetöre giren kısmında plastik tıkaç olmalıdır.
8.	Non-toksik olmalıdır.
9.	Non-pirojenik olmalıdır. Endoktoksin seviyesi 0,25 EU/ml’den az olmalıdır.
10.	1-hücreli Fare Embriyo Testinden geçmiş olmalıdır. 
11.	Gama sterilizasyon ile steril edilmiş olmalıdır. 
12.	1 adetlik paketlerde olmalıdır.

3- Büyük Boy Petri Kabı

1.	Yumurta toplama için uygun olmalıdır.
2.	Saydam ve düzgün yüzeyli olmalıdır.
3.	USP Class VI testinden geçmiş polisitrenden üretilmiş olmalıdır.
4.	Kapaklı olmalıdır. Kapağı gaz giriş çıkışına imkân verecek şekilde olmalıdır.
5.	Optimal ısıyı elde edebilmek amacıyla tabanı ısıtıcı yüzey ile tamamen temas edecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
6.	Dış çapı 100±10 mm olmalıdır.
7.	Köşelerinde embriyo kalmasını engelleyecek şekilde eğimli olmalıdır.
8.	Non-toksik olmalıdır.
9.	Non-pirojenik olmalıdır. Endoktoksin seviyesi 0,25 EU/ml’den az olmalıdır.
10.	1-hücreli fare embriyo testinden geçmiş olmalıdır. 
11.	Gama sterilizasyon ile steril edilmiş olmalıdır. 
12.	En fazla 10 adetlik paketlerde olmalıdır.

4- Orta Boy Petri Kabı

1.	Yumurta toplama, fertilizasyon ve kültür için uygun olmalıdır.
2.	Saydam ve düzgün yüzeyli olmalıdır.
3.	USP Class VI testinden geçmiş polisitrenden üretilmiş olmalıdır.
4.	Yuvarlak şekilde olmalıdır. 
5.	Kapaklı olmalıdır. Kapağı gaz giriş çıkışına imkan verecek şekilde olmalıdır.
6.	Optimal ısıyı elde edebilmek amacıyla tabanı ısıtıcı yüzey ile tamamen temas edecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
7.	Dış çapı 60 mm olmalıdır.
8.	Köşelerinde embriyo kalmasını engelleyecek şekilde eğimli olmalıdır.
9.	Non-toksik olmalıdır.
10.	Non-pirojenik olmalıdır. Endoktoksin seviyesi 0,25 EU/ml’den az olmalıdır.
11.	1-hücreli fare embriyo testinden geçmiş olmalıdır. 
12.	Gama sterilizasyon ile steril edilmiş olmalıdır. 
13.	En fazla 10 adetlik paketlerde olmalıdır.

5- Küçük Boy Petri Kabı

1.	Yumurta toplama, fertilizasyon ve kültür için uygun olmalıdır.
2.	Saydam ve düzgün yüzeyli olmalıdır.
3.	USP Class VI testinden geçmiş polisitrenden üretilmiş olmalıdır.
4.	Kapaklı olmalıdır. Kapağı gaz giriş çıkışına imkan verecek şekilde olmalıdır.
5.	Optimal ısıyı elde edebilmek amacıyla tabanı ısıtıcı yüzey ile tamamen temas edecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
6.	Dış çapı 40 mm olmalıdır.
7.	Benchtop inkübatörlere uygun boyutlarda olmalıdır.
8.	Köşelerinde embriyo kalmasını engelleyecek şekilde eğimli olmalıdır.
9.	Non-toksik olmalıdır.
10.	Non-pirojenik olmalıdır. Endoktoksin seviyesi 0,25 EU/ml’den az olmalıdır.
11.	1-hücreli fare embriyo testinden geçmiş olmalıdır. 
12.	Gama sterilizasyon ile steril edilmiş olmalıdır. 
13.	En fazla 10 adetlik paketlerde olmalıdır.

6- Merkezi Kuyucuklu (Centre Well) Petri Kabı 

1.	Fertilizasyon, kültür, kriyo işlemler ve transfer için uygun olmalıdır.
2.	Saydam ve düzgün yüzeyli olmalıdır.
3.	Kaplar havalandırma özelliğine sahip olmalıdır.
4.	USP Class VI testinden geçmiş polisitrenden üretilmiş olmalıdır.
5.	Kapaklı olmalıdır. 
6.	Merkezinde konumlanmış eliptik bir kuyucuk olmalıdır.
7.	Benchtop inkübatörlere uygun boyutlarda olmalıdır.
8.	Optimal ısıyı elde edebilmek amacıyla tabanı ısıtıcı yüzey ile tamamen temas edecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
9.	Köşelerinde embriyo kalmasını engelleyecek şekilde eğimli olmalıdır.
10.	Non-toksik olmalıdır.
11.	Non-pirojenik olmalıdır. Endoktoksin seviyesi 0,25 EU/ml’den az olmalıdır.
12.	1-hücreli fare embriyo testinden geçmiş olmalıdır.
13.	Gama sterilizasyon ile steril edilmiş olmalıdır. 
14.	En fazla 10 adetlik paketlerde olmalıdır.

7- 4 Gözlü (4 Well) Petri Kabı

1.	Embriyo kültürü ve kriyo işlemleri için uygun olmalıdır.
2.	Saydam ve düzgün yüzeyli olmalıdır.
3.	USP Class VI testinden geçmiş polisitrenden üretilmiş olmalıdır.
4.	Kapaklı olmalıdır. 
5.	4 kuyucuklu olmalıdır.
6.	Ürünün kuyuların da olduğu gövde kısmının yüzeyi kuyuların belirlenmesini sağlayan buzlu görünümünde kolay yazı yazılabilir ve yazının silinmesine imkan bırakmayan bir özellikte olmalıdır.
7.	Benchtop inkübatörlere uygun boyutlarda olmalıdır.
8.	Optimal ısıyı elde edebilmek amacıyla tabanı ısıtıcı yüzey ile tamamen temas edecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
9.	Köşelerinde embriyo kalmasını engelleyecek şekilde eğimli olmalıdır.
10.	Non-toksik olmalıdır.
11.	Non-pirojenik olmalıdır. Endoktoksin seviyesi 0,25 EU/ml’den az olmalıdır.
12.	1-hücreli fare embriyo testinden geçmiş olmalıdır. 
13.	Gama sterilizasyon ile steril edilmiş olmalıdır. 
14.	En fazla 10 adetlik paketlerde olmalıdır.

8- Mikroenjeksiyon (ICSI) Kabı 

1.	ICSI için uygun olmalıdır.
2.	Kaplar havalandırma özelliğine sahip olmalıdır.
3.	Düz yüzey mikroskopta kolay bakılabilmelidir. 
4.	Kapların optik kalitesi yüksek olmalıdır.
5.	USP Class VI testinden geçmiş polisitrenden üretilmiş olmalıdır.
6.	Dış ölçüleri 50±1, 9±1 mm olmalıdır.
7.	Kapaklı olmalıdır. 
8.	Optimal ısıyı elde edebilmek amacıyla tabanı ısıtıcı yüzey ile tamamen temas edecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
9.	Non-toksik olmalıdır.
10.	Non-pirojenik olmalıdır. Endoktoksin seviyesi 0,25 EU/ml’den az olmalıdır.
11.	1-hücreli fare embriyo testinden geçmiş olmalıdır. 
12.	Gama sterilizasyon ile steril edilmiş olmalıdır. 
13.	En fazla 10 adetlik paketlerde olmalıdır.

9- Konik Santrifüj Tüpü

1.	IVF laboratuarlarında çalışmaya uygun olmalıdır.
2.	Konik tabanlı olmalıdır.
3.	Numune saklamaya elverişli olmalıdır.
4.	Çökelti santrifüjlemeye uygun olmalıdır.
5.	İçindeki numunenin görülebileceği saydam resin yapıda olmalıdır.
6.	1400 rcf (rotational centrifugation force) seviyesine kadar santrifüj kuvvetlerine dayanıklı olmalıdır.
7.	Etkin kapatma sağlayabilecek sızdırmaz vidalı kapaklı olmalıdır, iki aşamalı özelliği bulunmalıdır.
8.	Gama ışınlama yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır.
9.	Volümü 15±1 ml olmalıdır.
10.	Üzerinde ml hacimlerini belirtmek için ölçüm çizgileri ve sayıları bulunmalıdır.
11.	1-hücreli fare embriyo testinden geçmiş olmalıdır.
12.	Non toksik olmalıdır.

10- Düz Santrifüj Tüpü - 15 ml

1.	IVF laboratuarlarında çalışmaya uygun olmalıdır.
2.	Yuvarlak tabanlı olmalıdır.
3.	Numune saklamaya elverişli olmalıdır.
4.	Çökelti santrifüjlemeye uygun olmalıdır.
5.	İçindeki numunenin görülebileceği saydam resin yapıda olmalıdır.
6.	1400 rcf (rotational centrifugation force) seviyesine kadar santrifüj kuvvetlerine dayanıklı olmalıdır.
7.	Etkin kapatma sağlayabilecek sızdırmaz vidalı kapaklı olmalıdır, iki aşamalı özelliği bulunmalıdır.
8.	Gama ışınlama yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır.
9.	Volümü 15±1 ml olmalıdır.
10.	Üzerinde ml hacimlerini belirtmek için ölçüm çizgileri ve sayıları bulunmalıdır.
11.	1-hücreli fare embriyo testinden geçmiş olmalıdır.
12.	Non toksik olmalıdır.

11- Düz Santrifüj Tüpü - 5 ml

1.	IVF laboratuarlarında çalışmaya uygun olmalıdır.
2.	Yuvarlak tabanlı olmalıdır.
3.	Numune saklamaya elverişli olmalıdır.
4.	Çökelti santrifüjlemeye uygun olmalıdır.
5.	İçindeki numunenin görülebileceği saydam resin yapıda olmalıdır.
6.	1400 rcf (rotational centrifugation force) seviyesine kadar santrifüj kuvvetlerine dayanıklı olmalıdır.
7.	Etkin kapatma sağlayabilecek sızdırmaz vidalı kapaklı olmalıdır, iki aşamalı özelliği bulunmalıdır.
8.	Gama ışınlama yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır.
9.	Volümü 5±0,1 ml olmalıdır.
10.	Üzerinde ml hacimlerini belirtmek için ölçüm çizgileri ve sayıları bulunmalıdır.
11.	1-hücreli fare embriyo testinden geçmiş olmalıdır.
12.	Non toksik olmalıdır.

12- Airtight Enjektörü

1.	1 ml hacimli olmalıdır.
2.	Ucu siyah plastiksiz olmalıdır.
3.	Özel hava sıkıştırmalı olmalıdır.
4.	Steril ve orijinal ambalajlarında olup ve ambalaj üzerinde sterilizasyon ve son kullanma tarihi, üretim parti seri (LOT) numarası belirtilmiş olmalıdır.

13- Laboratuar ve Tıbbi Cihaz Temizleme Solüsyonu

1.	Tüp bebek laboratuar malzemelerinin ve zeminin temizliğinde kullanılabilir olmalıdır.
2.	Fosfat içermemelidir.
3.	Biyolojik olarak parçalanabilir özellikte olmalıdır.
4.	Temizlediği yüzeyler üzerinde çökelme bırakmayacak özellikte olmalıdır.
5.	Nötral pH’ya sahip olmalıdır.
6.	Temizlenmiş yüzey üzerinde hemen kurumalıdır. 
7.	Doku kültürü üzerinde toksik etkisi olmayacaktır.
8.	En az 1 litrelik ambalajlarda olmalıdır.
9.	15 ila 30 ºC arasında muhafaza edilmelidir.
10.	Temizlenecek laboratuvar malzemesi 1 ila 12 saat arasında, deterjanın % 5 veya 10’luk solüsyonu içerisinde bırakılarak temizlik sağlamalıdır.
11.	Deterjan, sadece laboratuvar kullanımı için test edilmiş olmalıdır.
12.	10/100 oranında konsantre olmalıdır.

14- Distile Su

1.	IVF laboratuarında kullanıma uygun olmalıdır.
2.	Steril olmalıdır.
3.	1 litrelik cam şişelerde olmalıdır.

15- Sperm Toplama Kabı

1.	Ürün dayanıklı ve kırılmaz polypropilen materyalden imal edilmiş olup içindeki numune dışardan görülebilecek şekilde şeffaf olmalıdır.
2.	Ürün hacmi en az 60 ml olmalıdır.
3.	Ürün vida kapaklı ve sızdırmaz özellikte olmalıdır.
4.	Ürün geniş ağza sahip olup, ağız genişliği en az taban genişliği kadar olmalıdır.
5.	Ürün üzerinde ölçü birimleri olmalıdır.
6.	Ürün gamma radyasyon ile steril edilmiş olmalıdır.
7.	Ürün tek tek steril ambalajlanmış olmalıdır.

16- pH Ölçüm Kartı

1.	Laboratuvarımızda bulunan kan gazı ölçüm cihazına uygun olmalıdır.
2.	Firmadan istenecek numuneye göre karar verilecektir.

17- G-185 Model İnkübatör Filtresi

1.	Inline filtre, K-Systems marka G-185 inkübatörde kullanıma uygun orijinal filtre olmalıdır. 
2.	Inline filtre inkübatörü olası VOC ve metal partikül ve diğer kontaminantlara karşı koruma özelliğine sahip olmalıdır. 
3.	Inline filtre HEPA ve aktif karbon filtreden oluşmalıdır. 
4.	Inline filtre ilave bağlantı ataçmanına gerek duymadan inkübatör üzerine direk bağlanabilir özelliğe sahip olmalıdır. 
5.	Inline filtreler tek tek kullanılabilir şekilde poşetlenmiş olmalıdır. 
6.	Inline filtreler poşetleri açıldıktan sonra en az 3 ay boyunca etkin şekilde kullanılabilir olmalıdır. 
7.	Inline filtrenin boyu 25 cm’den uzun, eni 8 cm’den geniş olmamalıdır. 
8.	Teklif veren firma gaz bağlantısı üzerinde olması gereken silindir hepa filtreleri 1 (bir) yıl içerisinde 1 (bir) defa değiştirmeyi kabul etmiş sayılır.
9.	Teklif veren firma 1 yıllık filtre ihtiyacını karşılayacak şekilde bir inkübatör için toplamda 4 adet CO2/N2 hat filtresini vermeyi kabul eder.
10.	Yüklenici firma düzenli olarak filtre değişimlerini takip etmeli ve zamanı geldiğinde ücret talep etmeden değişimlerini yapmakla yükümlüdür. 
 
18- İnseminasyon Kanülü 

1.	Malzeme opak polymer bazlı olmalıdır. 
2.	170 mm uzunluğunda ve 2 mm kalınlığında içinde çelik kanül bulunmalıdır. 
3.	Çelik kanül arka ucundan luerlocklu olarak işlem sırasında çıkarılabilir olmalıdır. 
4.	Uç kısmı atravmatik ve düz bir şekilde olmalıdır. 
5.	Kateterin uç kısmında lateral 2 delik bulunmalıdır. 
6.	Ürünün MEA testi olmalıdır. 
7.	Peel-open ile paketlenmiş, gama ile steril edilmiş olmalıdır. 
8.	Tek kullanım için tasarlanmış olmalıdır. 
9.	Ürün yerli üretim olmalıdır. 
10.	Orijinal ambalajında üretici firma ismi, üretim parti seri (LOT) numarası, son kullanma tarihi ve barkod numarası yazılı olmalıdır. 
19- Oosit Aspirasyon İğnesi (Çift Lümen) 

1.	Flushing yapmaya uygun ikinci bir lümeni olacaktır.
2.	Orjinal disposable ambalajında, steril ve non toksik olacaktır.
3.	Aspirasyon lumenine takılı lastik tıpa 15 (onbeş) ml’lik düz  tüpe uygun olacaktır.
4.	16mm /16 guage  (onaltı) ebadında, 35 (otuzbeş) mm. uzunluğunda ve teflon olacaktır.
5.	Miadı en az 18 ay olacaktır, son kullanım tarihine 3 ay kala depodaki tüm ürün tedarikçi tarafından yenilenmelidir.
6.	İğne bütünüyle paslanmaz çelik olacaktır.
7.	Tubingler teflon olacaktır.
8.	İki hücre fare embryo  testinden > % 80 (seksen) olacaktır.
9.	İğne ucu net bir ultrason görüntüsü için derin olmayan oluklardan oluşacaktır.
10.	İğne ucu çift yönlü traşlanmış “V” tipi olacaktır.
11.	Aspirasyon ve flushing boruları, en az 80 (seksen) olacaktır.
12.	Tek kullanımlık olacaktır.
13.	Aspirasyon cihazına giden boruları en az 180 (yüzseksen) cm. olacaktır.
14.	İğne bütünüyle teflon bir boru ile koruma altına alınmış olacaktır.
15.	İğne, aspirasyon ve flushing boruları, aspirasyon uzatma borusu ve test tüpleri bir set halinde olacaktır.
16.	İğneler 121 ˚C / 249.8 ˚F sıcaklıkta buharlı sterilizasyon’dan geçmiş olacaktır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa