TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi İçin 2 Kalem Malzeme Alımı 52586
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
52586
: 19/1158
Alım No
:
:
:
:
09.05.2019
13.05.2019

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
MASKE, NAZAL  BAĞLAMA SETLİ,    NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON  ESASLI(YOĞUN BAKIM VE GÖĞÜS  HASTALIKLARINDA)
150,00
ADET
1
OR4280
SET CPAP (MASKE, PEEP VALVİ, SET.)
150,00
ADET
2
OR4270

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

YENİDOĞAN Bubble CPAP Maske Seti (şapka-maske-tubing)Teknik Özellikleri
1.	CPAP seti; Nazal maske veya Prong, Tubing (Çift hatlı ara bağlantı parçası ) ve boneden oluşmalıdır.CPAP seti; Ventilatörden CPAP ve Basınç Osilasyonlu CPAP uygulamalarında kullanılabilecek tasarımda olmalıdır.CPAP seti prematüreden term bebeklere kadar uygulamaları sağlayacak tasarımda sunulmalıdır.
 
2.	CPAP setini oluşturan bonelerin en az 4 (dört) farklı boyutu olmalıdır. Bonenin baş kısmı, bebeklerde yapılacak girişimsel uygulamalar için bir bağcık yardımı ile açılabilir özellikte olmalıdır. Bonenin alın kısmında çevre uzunluk bilgisi ‘cm’ cinsinden yazılmış olmalıdır. Bonenin hastaya en iyi şekilde sabitlenebilmesi için ense kısmının her iki tarafından uzanan cırt cırtlı ve klips tertibatlı bağlantıları olmalıdır. Ürün, ilgili klinik tarafından denendikten sonra boy ve adetleri belirlenecektir.

3.	CPAP setini oluşturan nazal maskelerin ise en az 4 (dört) farklı boyutu olmalıdır. Maske silikon yapıda olmalıdır ve hastanın burnuna takıldığında anatomik yapıya uygun şekilde yerleşmelidir. CPAP setini oluşturan maske yerine istendiği takdirde prong da teslim edilebilmelidir. Pronglar yumuşak silikon malzemen imal edilmiş olmalıdır. Septum yaralanmalarının önüne geçebilmek için en az 7 adet farklı prong boyu olmalıdır. Yukarıda özellikleri belirtilen ürünlerin özellikleri orijinal firma broşüründe gösterilebilmelidir. Ürün, ilgili klinik tarafından denendikten sonra boy ve adetleri belirlenecektir. Tüm ürünler aynı marka ürünü olmalıdır.

4.	Bebeğe uygun nazal maske/prong ölçüsünün önceden belirlenebilmesi için burun çevresi ve yapısının ölçülmesini sağlayacak bir skala ücretsiz verilmelidir.

5.	CPAP setini oluşturan Tubing ( Çift hatlı ara bağlantı parçası ) bir ucundan hasta devresine, diğer ucundan ise nazal maske/prong ile bebeğe bağlanabilmeli ve CPAP solunumu sağlayabilecek yapıda olmalıdır. Üzerinde basınç ölçüm portu bulunmalı ve su biriktirmeyen nanoteknolojik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Bu özellik firmanın orijinal kataloğunda gösterilebilmelidir. Tüm ürünler aynı marka ürünü olmalıdır.

6.	CPAP setinin daha efektif kullanılabilmesi için bölümde bulunan nemlendirici cihazları ( Fisher & Paykel )  ve solunun setleri ile tam uyumlu olmalıdır.

7.	Alınacak her 100  ( yüz ) adet set ile birlikte 1  ( bir ) adet  BubbleCPAP sistemi kliniğe  bırakılacaktır. Sistem 2 parçadan oluşmalıdır.

7.1.	 Isı ve akış ölçümlerini birarada yapabilen üst düzey nemlendirici ünitesi
7.2.	 High ve Low Flow özellikli Blender ünitesi   (Yenidoğan kullanımına uygun akım skalası ve tek tuş ile Fİ02 ayar yapılabilmelidir. )
7.3.	 Tekerlekli fren tertibatlı mobil stant 
7.4.	 Gerekli bağlantı aksesuarları

8.	Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında numuneler denenecektir. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.

9.	BASINÇ OSİLASYONLU CPAP HASTA SETİ ile beraber değerlendirilecektir.

10.	Malzemelerin, son kullanma tarihine 4(dört) ay kala, firma tarafından yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.

BASINÇ OSİLASYONLU CPAP HASTA SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
(BUBBLE CPAP SETİ-KOVASI-HORTUMU-CHEMBER)
1.	Basınç osilasyonlu CPAP seti, hasta devresi (inspirasyon ve ekspirasyon hatları), nemlendirici için su haznesi ve emniyet manifoldundan oluşmalıdır.

2.	CPAP seti basınç osilasyonunu hastaya iletecek tasarımda ve yapıda olmalıdır.

3.	CPAP seti, Fisher & Paykel marka CPAP ara yüzleri ile tam uyumlu olmalıdır.
 
4.	CPAP setinin hasta devresi, Fisher & Paykel marka MR 850 model nemlendiriciye uyumlu, yoğunlaşmayı tamamen önleyecek, spiral yapıda ısıtıcı telli inspirasyon hattına sahip olmalıdır.

5.	CPAP setinin hasta devresi tek kullanımlık olmalı ve her devre ile birlikte bir adet çift şamandıralı chamber (su haznesi) verilmelidir. Chamber içerisindeki şamandıralardan birisi arızalandığında ikincisi otomatik olarak devreye girerek bebeğe giden gaz akışının kesilmesini önleyebilmelidir. Hasta güvenliği açısından çift şamandıra vazgeçilmez bir tıbbi özelliktir.  

6.	Hasta devresinin ekspirasyon hattı osilasyonlu basınç sağlayan su haznesi basınç ayar çubuğu ile CPAP aparatı arasına takılabilecek yapıda olmalıdır. Su tutucu bulunmamalıdır.

7.	CPAP seti, cihaz ile hasta arasında en az 1 metrelik bir mesafe sağlayacak uzunlukta olmalıdır.

8.	Basınç Osilasyonunu sağlayabilmek için her set ile beraber 1 (bir) adet basınç ayar çubuğu ve basınç oluşumunu sağlayacak su kabı (jeneratör)  verilmelidir. Basınç ayar çubuğu ile 3 -10 cmH20 basınç değerleri ayarlanabilmelidir. Her set ile beraber 1 adet chamber üzerine takılabilir emniyet tahliye aparatı verilmelidir. Tüm ürünler tek bir firmanın ürünü olmalıdır. Tüm ürünler tek bir paket içerisinde olmalıdır.

9.	Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında numuneler denenecektir. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.

10.	YENİDOĞAN Bubble CPAP Maske Seti talebi ile beraber değerlendirilecektir.

11.	Alınacak her 100  ( yüz ) adet set ile birlikte 1  ( bir ) adet  BubbleCPAP sistemi kliniğe  bırakılacaktır. Sistem 2 parçadan oluşmalıdır.

a.	Isı ve akış ölçümlerini birarada yapabilen üst düzey nemlendirici ünitesi
b.	 High ve Low Flow özellikli Blender ünitesi   (Yenidoğan kullanımına uygun akım skalası ve tek tuş ile Fİ02 ayar yapılabilmelidir. )
c.	 Tekerlekli fren tertibatlı mobil stant 
d.	 Gerekli bağlantı aksesuarları

12.	Malzemelerin, son kullanma tarihine 4(dört) ay kala, firma tarafından yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa