TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
RADYOLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 12 KALEM MALZEME ALIMI (10178431544 RAMAZAN SALMA
RADYOLOJİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
53750
: 19/1413
Alım No
:
:
:
:
21.06.2019
Talep Edilen Hasta
RAMAZAN SALMAN
:
24.06.2019 10:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
KATETER, KILAVUZ, NÖROVASKÜLER,  ÖRGÜLÜ, İNTRAKRANİAL DİSTAL ERİŞİM  İÇİN, DİSTAL KISMI  4.5F- 8F ARASI
1,00
ADET
1
GR2012
KILAVUZ TEL, MİKRO, NÖROVASKÜLER,  0.010-0.014 , TÜMÜ HİDROFİLİK,  PROKSİMALDEN DİSTALE İNCELEN YAPIDA  (TAPERED)
1,00
ADET
2
GR2032
KILAVUZ TEL, MİKRO, NÖROVASKÜLER,  0.014 , DİSTALİ HİDROFİLİK, 260 CM ALTI
1,00
ADET
3
GR2031
KILAVUZ TEL, MİKRO, NÖROVASKÜLER,  0.010 , DİSTALİ HİDROFİLİK, 260CM ALTI
1,00
ADET
4
GR2030
KATETER, MİKRO, NÖROVASKÜLER,  ÖRGÜLÜ, 0.021 İNCH ALTI
1,00
ADET
5
GR2014
KATETER, MİKRO, NÖROVASKÜLER,  ÖRGÜLÜ, 0.021-0.028 İNCH
1,00
ADET
6
GR2015
KATETER, MİKRO, BALON, NÖROVASKÜLER,  MODELLEME, TEK LÜMENLİ, DMSO UYUMLU
1,00
ADET
7
GR1034
EMBOLİZAN, KOİL, NÖROVASKÜLER, ANINDA  AYRILAN, TÜM ŞEKİL ÖZELLİKLİ
1,00
ADET
8
GR1105
İNTRAKRANİYAL AKIM ÇEVİRME CİHAZI,  KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, TAMAMI GERİ ALINABİLİR
1,00
ADET
9
GR2047
İNTRAKRANİYAL VASKÜLER  REKONSTRÜKSİYON CİHAZI, KENDİLİĞİNDEN  AÇILAN, LAZER KESİM
1,00
ADET
10
GR2044
RADYOLOJİ KOİL AYIRACI
1,00
ADET
11
GR1259
İNTRAKRANİYAL BALON KULLANIM  ENJEKTÖRÜ, VİDALI
1,00
ADET
12
GR2049

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
1
Sayfa

KATETER, KILAVUZ, NÖROVASKÜLER, ÖRGÜLÜ, İNTRAKRANİAL
DİSTAL ERİŞİM İÇİN, DİSTAL KISMI 4,5F-8F ARASI (GR2012) teknik şartnamesi

1. Girişimsel nöroradyolojik işlemlerde, mikrokateter, mikrobalon, nörostent vb
malzemelere kılavuzluk etmek amacı ile üretilmiş olmalıdır.
2. Kateterlerin iç lümeni en az 0,55inç olmalıdır.
3. Kateterlerin uzunluğu 115+/-5 cm olmalıdır.
4. Kateterler esnek ve yumuşak bir materyalden imal edilmiş olmalıdır.
5. Mükemmel torque kontrolü, manevra yapma kolaylığı ve içindeki malzemeye gereken
desteği verebilmek için tüm gövdesi ve hafızası örgülü çelik telle beslenmiş olmalıdır.
6. Kateterlerin sertliği proksimalden distale değişim göstermeli, proksimal bölüm sistemi
daha iyi kontrol edilebilmek amacı ile daha sert bir yapıya, distal bölüm ise serebral
ulaşım amaçlı çok esnek ve yumuşak bir yapıya sahip olmalıdır. Distal bölümün esnekliği
ve yumuşaklığı damar travması ve/veya vazospazmın önlenmesi için en önemli unsurdur.
7. Kateterlerin uçları damar travması ve/veya vazospazma neden olmaması için
yuvarlatılmış olmalıdır.
8. Kateterlerin iç yüzeyi kılavuz tel kontrolü hareketi arttırıcı kaygan özel madde ile
kaplanmış olmalıdır. Dış yüzeyi distalde damar içinde ilerletilme kolaylığı için hareketi
arttırıcı kaygan özel madde ile kaplanmış olmalı, proksimalde ise kateterin
manipülasyonunu kolaylaştırmak için bu şekilde kaplanmış olmamalıdır.
9. Kateterler radyoopak olmalıdır, uçlarının radyoopasitesi artırılmış olmalıdır. Ayrıca
kataterlerin ucunda radiopak marker bant olmalıdır.
10. Kateter en az 750PSİ basınca kadar dayanıklı olmalıdır.
11. Kateterin bağlantı ucu (hub) universal “luer lock” sistemine uygun plastikten mamul
olmalıdır.

2. KILAVUZ TEL, MİKRO, NÖROVASKÜLER, 010’’-014’’, TÜMÜ HİDROFİLİK,
PROKSİMALDEN DİSTALE İNCELEN YAPIDA (TAPERED) (GR2032) teknik
şartnamesi

1. Kılavuz tellerin nöroradyolojik uygulamalar icin distal en az 31cm kısımları sarmal
yapıda cok yumusak nitinol metaryel ;proksimal kısımları tasıyıcı celik metaryelden
imal olmalıdır.
2. Kılavuz tel govdesindeki celik – nitinol gecisleri kırılmayı onleyici fuzyon teknigiyle
imal edilmis olmalıdır.
3. Bölümün isteğine göre Düz veya Double angleseçenekleri hazır bulunmalıdır.
4. Kılavuz tellerin proksimal celik kısmı 0.014 inch distal atravmatik nitinol ucları 0,012
inc olmalıdır.
5. Kılavuz tellerin ucuna kolayca sekil verilebilmeli ve bu sekli en zor kullanımlarda dahi
kaybetmemelidir.
6. Kılavuz teller kullanım amacına bağlı olarak en az200cm uzunluğa sahip olmalıdır.

3. KILAVUZ TEL, MİKRO, NÖROVASKÜLER, 0.014&quot;, DİSTALİ HİDROFİLİK,
260 CM ALTI, 200cm (GR2031) teknik şartnamesi

1. Mikrokateterler ile nörovasküler girişimsel radyolojik işlemlerde süper selektif
kateterizasyon işlemlerinde kateter kontrolü için kullanıma uygun olmalıdır.
2. Mikrokılavuz tel çekirdeği, süper esnek özel metal alaşımlı paslanmaz çelikten yapılmış
olmalıdır.
3. Mikrokılavuz tel distali, skopik görünüm ve davranış olarak platin sarmal veya eşdeğeri
özelliğinde olmalıdır.
4. Distal platin kısım 20cm uzunluğunda olmalıdır.
5. Mikrokılavuz tel 200+/-5cm uzunluğunda olmalıdır.
6. Mikrokılavuz tel çapı 0,014 inç olmalıdır.
7. Mikrokılavuz telin distal segmentleri bir hidrofilik polimer ile kaplı olup, çok kaygan ve
hidrofilik olmalı, geriye kalan proksimal şaft ise PTFE veya benzeri materyalle kaplı
olmalıdır.
8. Mikrokılavuz tel yukarıdaki özellikleri sayesinde birlikte kullanılan mikrokateteri yeterince
kolay ilerletme imkanı sağlamalıdır.
9. Mikrokılavuz tel kullanım sırasında mükemmel döndürme (torque) kontrolü sağlamalıdır.
10. Mikrokılavuz telin ucuna şekil verilebilmeli ve verilen şekil değiştirilmediği sürece kalıcı
olmalıdır. Telin ucu birden çok kere şekillendirilebilmelidir.
11. Mikrokılavuz telin distal kesimleri floroskopi altında net bir şekilde gözükmelidir.
12. Mikrokılavuz telin distal ucu farklı damar yapılarına uyum sağlayabilmesi ve zarar
vermemesi için yeterince esnek, yumuşak ve atravmatik olmalıdır.
13. Mikrokılavuz tel kutusunun içinden torklama kilidi ve kılavuz tel yükleyicisi (introduser)
çıkmalıdır.

4. KILAVUZ TEL, MİKRO, NÖROVASKÜLER, 0.010&quot;, DİSTALİ
HİDROFİLİK, 260CM ALTI, 200cm (GR2030) mikro kılavuz tel teknik

şartnamesi

1. Mikrokateterler ile nörovasküler girişimsel radyolojik işlemlerde süper selektif
kateterizasyon işlemlerinde kateter kontrolü için kullanıma uygun olmalıdır.
2. Mikrokılavuz tel çekirdeği, süper esnek özel metal alaşımlı paslanmaz çelikten yapılmış
olmalıdır.
3. Mikrokılavuz tel distali, skopik görünüm ve davranış olarak platin sarmal veya eşdeğeri
özelliğinde olmalıdır.
4. Distal platin kısım 10cm uzunluğunda olmalıdır.
5. Mikrokılavuz tel 200+/-5cm uzunluğunda olmalıdır.
6. Mikrokılavuz tel çapı 0,010 inç olmalıdır.
7. Mikrokılavuz telin distal segmentleri bir hidrofilik polimer ile kaplı olup, çok kaygan ve
hidrofilik olmalı, geriye kalan proksimal şaft ise PTFE veya benzeri materyalle kaplı
olmalıdır.
8. Mikrokılavuz tel yukarıdaki özellikleri sayesinde birlikte kullanılan mikrokateteri yeterince
kolay ilerletme imkanı sağlamalıdır.

9. Mikrokılavuz tel kullanım sırasında mükemmel döndürme (torque) kontrolü sağlamalıdır.
10. Mikrokılavuz telin ucuna şekil verilebilmeli ve verilen şekil değiştirilmediği sürece kalıcı
olmalıdır. Telin ucu birden çok kere şekillendirilebilmelidir.
11. Mikrokılavuz telin distal kesimleri floroskopi altında net bir şekilde gözükmelidir.
12. Mikrokılavuz telin distal ucu farklı damar yapılarına uyum sağlayabilmesi ve zarar
vermemesi için yeterince esnek, yumuşak ve atravmatik olmalıdır.

5. KATETER, MİKRO, NÖROVASKÜLER, ÖRGÜLÜ, 021’’ ALTI , (GR2014)
teknik şartnamesi

1. Nöroradyolojik girişimlerde süper selektif kateterizasyon işlemleri için kullanıma uygun
olmalıdır.
2. Mikrokateter esnek ve yumuşak bir materyalden yapılmış olmalıdır.
3. Mükemmel döndürme (torque) kontrolü ve manevra yapma kolaylığı açısından kateterin
ucu hariç tüm gövdesi örgülü çelik telle beslenmiş olmalıdır. Kateterin bu özelliği
embolizasyon esnasında yeterince stabil kalmasını sağlamalıdır.
4. Mikrokateterin ucu damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat pozisyonlandırma için
radyopasitesi artırılmış ve yumuşak uç (soft tip) özellikte olmalıdır.
5. Mikrokateterin bağlantı ucu (hub) universal “luer lock” sistemine uygun plastikten mamul
olmalıdır.
6. Mikrokateterin bağlantı ucu (hub) kullanılan kılavuz telin katater içine ucunun rahatça
yönlendirilmesini ve/veya partikül embolizan ajan kullanılması gerektiğinde bu kısımda
birikmemesini sağlayacak konfigürasyonda olmalıdır.
7. Mikrokateterin iç yüzeyi kılavuz tel kontrolü hareketi arttırıcı kaygan özel madde ile
kaplanmış olmalıdır. Dış yüzeyi distalde damar içinde ilerletilme kolaylığı için hareketi
arttırıcı kaygan özel madde ile kaplanmış olmalı, proksimalde ise mikrokateterin
manipülasyonunu kolaylaştırmak için bu şekilde kaplanmış olmamalıdır.
8. Mikrokateterin distal ucunda 3cm aralıkla 2 adet radyoopak işaretleyici (marker)
bulunmalıdır.
9. Katater uzunluğu 150-155 cm olmalıdır.
10. Mikrokateter distalde daha ince damarlara ulaşılabilmek için incelmelidir. Proksimalde
dış çapı 2,1 F, distalde dış çapı 1,7F olmalıdır.
11. Mikrokateterin iç lümen çapı en az 0,015inç olmalı ve maksimum 0,014inç çapta
mikrokılavuz tel ile kullanılabilir olmalıdır.

6. KATETER, MİKRO, NÖROVASKÜLER, ÖRGÜLÜ, 021’’-028’’GR2015) teknik

şartnamesi

1. Nöroradyolojik girişimlerde süper selektif kateterizasyon işlemleri için kullanıma uygun
olmalıdır.
2. Mikrokateter esnek ve yumuşak bir materyalden yapılmış olmalıdır.
3. Mükemmel döndürme (torque) kontrolü ve manevra yapma kolaylığı açısından kateterin
ucu hariç tüm gövdesi örgülü çelik telle beslenmiş olmalıdır. Kateterin bu özelliği
embolizasyon esnasında yeterince stabil kalmasını sağlamalıdır.
4. Mikrokateterin ucu damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat pozisyonlandırma için
radyopasitesi artırılmış ve yumuşak uç (soft tip) özellikte olmalıdır.
5. Mikrokateterin bağlantı ucu (hub) universal “luer lock” sistemine uygun plastikten mamul
olmalıdır.
6. Mikrokateterin bağlantı ucu (hub) kullanılan kılavuz telin katater içine ucunun rahatça
yönlendirilmesini ve/veya partikül embolizan ajan kullanılması gerektiğinde bu kısımda
birikmemesini sağlayacak konfigürasyonda olmalıdır.
7. Mikrokateterin iç yüzeyi kılavuz tel kontrolü hareketi arttırıcı kaygan özel madde ile
kaplanmış olmalıdır. Dış yüzeyi distalde damar içinde ilerletilme kolaylığı için hareketi
arttırıcı kaygan özel madde ile kaplanmış olmalı, proksimalde ise mikrokateterin
manipülasyonunu kolaylaştırmak için bu şekilde kaplanmış olmamalıdır.
8. Mikrokateterin distal ucunda 3cm aralıkla 2 adet radyoopak işaretleyici (marker)
bulunmalıdır.
9. Katater uzunluğu 150-155 cm olmalıdır.
10. Mikrokateter distalde daha ince damarlara ulaşılabilmek için incelmelidir. Proksimalde
dış çapı 2,8F, distalde dış çapı 2,3F olmalıdır.
11. Mikrokateterin iç lümen çapı en az 0,021inç olmalı ve 0,018inç’e kadar çapta
mikrokılavuz tel ile kullanılabilir olmalıdır.

7. KATETER, MİKRO, BALON, NÖROVASKÜLER, MODELLEME, TEK LÜMENLİ,
DMSO UYUMLU (GR1034) teknik şartnamesi

1. Nöroradyolojik işlemlerde bifurkasyon anevrizmalarında boyun modelleme tekniği için
veya mikro anjioplasti için kullanıma uygun olmalıdır.
2. Set mikro balon kateter ve mikro kılavuz telini içermelidir.
3. Mikrobalon tek lümenli balon kateter olmalıdır.
4. Kateterin uç kısmı atravmatik ve yumuşak olmalıdır.
5. Kateterin ucu rahat pozisyonlandırma için radyopasitesi artırılmış olmalıdır.
6. Kateterin iç ve dış yüzeyleri, kılavuz tel kontrolü ve damar içinde ilerletilme kolaylığı için
hareketi arttırıcı kaygan özel madde ile kaplanmış olmalıdır.
7. Kullanılan balon materyali, sağlam ve kompliant yapıda olmalıdır.
8. Balon kateter DMSO uyumlu olmalıdır.
9. Balon kateterin balonunun çapı için 4mm’ye ve 7mm’ye kadar çıkabilen seçenekler
olmalıdır.
10. Balonun hangi volumde hangi çapa ulaşacağı bilinmelidir.

11. Balon kateterin balonunun uzunluğu için 7-10mm, 15mm ve 20mm seçenekleri olmalıdır.
12. Balon kateterin şaft uzunluğu 150cm olmalıdır.
13. Kateterin dış çapı proksimalde 2.8F, distalde 2.5F olmalıdır.
14. Kateterin iç lümeni en az 0.010 inç genişlikte olmalıdır.
15. Kateterin bağlantı ucu (hub) universal “luer lock” sistemine uygun plastikten mamul
olmalıdır.
16. Mükemmel döndürme (torque) kontrolü ve manevra yapma kolaylığı açısından kateterin
ucu hariç tüm gövdesi örgülü çelik telle beslenmiş olmalıdır. Kateterin bu özelliği damar
içinde rahat ve kolay ilerletilme olanağı sağlamalıdır.
17. Kılavuz tel şaftı yeterince sert (stiff), ucu yumuşak-atravmatik olmalıdır. Distal yumuşak
uç maksimum 10cm uzunluğunda olmalıdır.
18. Kılavuz tel uzunluğu en az 200cm olmalıdır.
19. Kılavuz tel çapı setteki balon kateter ile kullanıma uygun olmalıdır.
13. Mikrokılavuz tel kutusunun içinden torklama kilidi ve kılavuz tel yükleyicisi (introduser)
çıkmalıdır.
8. EMBOLİZAN, KOİL, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, TÜM
ŞEKİL ÖZELLİKLİ, Elektrikle (GR1105) nörovasküler mikrokoil teknik
şartnamesi

1. Mikrokoiller beyin ve vücudun diğer damarlarında rastlanan anevrizmaların, fistüllerin,
malformasyonların veya diğer rahatsızlıkların süper selektif embolizayonu için uygun
olmalıdır.
2. Mikrokoiller yeterince yumuşak olmalı ve bu özelliği sayesinde travmaya neden
olmamalıdır.
3. Mikrokoiller platinden yapılmış olmalıdır.
4. Gönderim teli paslanmaz çelik telden yapılmış ve minimum 170cm uzunluğunda
olmalıdır.
5. Mikrokoillerin gönderim telinden ayrılma yöntemi elektrik akımı ile olmalıdır.
6. Ayırma işlemi başlatılmadan önce mikrokoiller kendiliğinden ayrılmamalıdır.
7. Mikrokoilleri ayırmak için gerekli güç kaynağı her işlem için ihaleyi kazanan firma
tarafından sağlanacaktır.
8. Ayırma işlemine başlamadan önce herhangi bir anda mikrokoiller güvenli bir şekilde
geriye alınabilmeli ve tekrar sarılabilmelidir.
9. Mikrokoilleri içine alan kılıf tekrar eski niteliğine dönüştürülebilir ve mikrokoilleri saklama
niteliğinde olmalıdır.
10. Ayrılma işlemi anında olmalıdır. Bu durum özellikle akut kanayan anevrizmanın en hızlı
şekilde kapatılması ve/veya vazospazm nedeniyle mikrokateterin oklüzif olduğu olgularda
işlemin en hızlı şekilde sonlandırılması için mutlak gerekli olup hasta morbidite ve
mortalitesini etkileyecek en önemli özelliktir.
11. Mikrokoillerin 3D, standart spiral ve soft spiral seçenekleri olmalıdır.
12. Mikrokoillerin 0.010-0.018 inç arası kalınlıkta seçenekleri olmalıdır.

13. Mikrokoillerin 3D ve standart spiral tiplerine ve kalınlığa göre değişebilmekle beraber 2-
20mm arası çap ve 2-30cm arası uzunluk seçenekleri olmalıdır.

9. İNTRAKRANİYAL AKIM ÇEVİRME CİHAZI, KENDİLİĞİNDEN AÇILAN,
TAMAMI GERİ ALINABİLİR (GR2047) teknik şartnamesi

1. Intrakraniyal kendiliğinden açılan geri toplanabilir akım çevirme stentinin 3.0mm,
4.0mm ve 5.0mm olmak uzere 3 adet çap alternatifi ve 15mm – 50mm arasında uzunluk
alternatifleri bulunmalıdır.
2. Intrakraniyal kendiliğinden açılan geri toplanabilir akım çevirme stenti krom-kobalt
alaşımından üretilmiş olmalıdır.
3. Intrakraniyal kendiliğinden açılan geri toplanabilir akım çevirme stenti proksimal
marker ile kateter distal markeri arasındaki mesafe 11mm’den çok olduğu sürece geri
toplanabilir ve hem distal hem de proksimal olarak anında yeniden pozisyonlandırılabilir.
4. Intrakraniyal kendiliğinden açılan geri toplanabilir akım çevirme stentinin tutarlı örgü
yoğunluğuna sahip olması için çap büyüdükçe örgüde kullanılan tel adedi de artmalıdır. 3mm
ve 4mm çapındaki stentlerin örgüsünde 72 tel, 5mm çapındaki stentin ise örgüsünde 96 adet
krom-kobalt &amp; platinyum tel olmalıdır.
5. Intrakraniyal kendiliğinden açılan geri toplanabilir akım çevirme stentinin dış
kateterinin distal 80 cm’si hidrofilik kaplı olmalıdır.
6. Intrakraniyal kendiliğinden açılan geri toplanabilir akım çevirme stenti 2,5mm –
5.3mm genişliğindeki tüm serebral damarlarda kullanılabilmelidir.
7. Intrakraniyal kendiliğinden açılan geri toplanabilir akım çevirme stent sistemi
minimum 0.053” iç çaplı tüm distal access ya da klavuz kataterlerle çalışabilmelidir.
8. Intrakraniyal kendiliğinden açılan geri toplanabilir akım çevirme stent sistemi 0.014”
çapındaki tüm klavuz teller ile uyumlu olmalıdır.
9. Intrakraniyal kendiliğinden açılan geri toplanabilir akım çevirme stentinin örgüsünde
12 adet platinyum tel olmaldır. Bu sayede stent tamamen floroskopik olmalıdır.
10. Intrakraniyal kendiliğinden açılan geri toplanabilir akım çevirme stentinin perforan
arterleri kapatmaması için tüm çaplarında gözeneklilik oranı 50%’yi geçmemelidir.
11. Intrakraniyal kendiliğinden açılan geri toplanabilir akım çevirme stenti 3.0 Tesla MR
ile uyumlu olmalıdır.
10. İNTRAKRANİYAL VASKÜLER REKONSTRÜKSİYON CİHAZI,
KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, LAZER KESİM, kapalı hücreli (GR2044)
teknik şartnamesi

1. Cihaz, intrakraniyal nörovasküler hastalıkların tedavisi için özel olarak tasarlanmış
olmalıdır.

2. Sistem, intrakraniyal vasküler rekonstrüksiyon cihazını, iticiyi, yerleştirme kılıfını ve
taşıyıcı mikrokateterini içermelidir. Bu parçalar aynı ambalaj içinde olmak zorunda
değildir. Ancak birbiriyle uyumlu olmak zorundadır.
3. Cihaz kendinden açılır özelliğe sahip olmalıdır.
4. Cihaz nitinol malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
5. Cihaz kapalı hücre yapısına sahip olmalıdır.
6. Cihazın hücre aralıkları, cihaz yerleşiminden sonra anevrizmalara yönelik koil tedavileri
için mikrokateterlerin girişine ve çalışmasına izin verebilmelidir.
7. Cihaz, mikrokateteri içinden tortiöz damarlarda dahi kolayca ilerletilebilir özellikte
olmalıdır.
8. Cihaz 4,5mm çapında olmalıdır.
9. Cihaz 14mm, 22mm, 28mm, 37mm uzunluk seçeneklerine sahip olmalıdır.
10. Cihazın floroskopi altında görünürlüğünü arttırmak ve bu sayede daha kolay
pozisyonlandırılabilmesi amacıyla cihaz üzerinde proksimal ve distal uçları gösteren
radyoopak işaretleyiciler (marker) bulunmalıdır.
11. Sistem, vasküler rekonstrüksiyon cihazının yanlış alanda açılabilmesinden oluşabilecek
hataları önlemek amacıyla, cihazın %80-90’ı açıldığında bile, açıldıktan sonra geri
toplanabilme ve yeniden pozisyonlandırılabilme özelliğine sahip olmalıdır.
12. Cihazın damar lümenine daha iyi oturmasını sağlamak amacıyla, proksimal ve distal
uçlarından yaklaşık 1mm daha fazla açılıma sahip olmalıdır.
13. Sistemin taşıyıcı mikrokateteri örgülü yapıda olmalıdır. Ayrıca çap ve hidrofiliklik
özellikleri yönünden cihaz ile tam uyumlu olmalıdır.

11. RADYOLOJİ KOİL AYIRACI GR1259) - Isı ile Anında Ayrılabilir
Coil Konnektör Kablosu teknik şartnamesi
1. Isı ile anında ayrılan coiller ile uyumlu olmalıdır.
2. EnPower detachment sistemi ile uyumlu olmalıdır.

12. RADYOLOJİ İNTRAKRANİAL BALON KULLANIM ENJEKTÖRÜ,
VİDALI (GR2049) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Oklüzyon balonlarının kontrollü şişirilmesini sağlamalıdır.
2. 1 ml ‘lik luer loklu şırınga sistemine sahip olmalıdır.
3. Sistem her tam tur çevrilme esnasında 0.1 ml mai enjekte etmelidir.
4. Steril ambalaj içinde olacaktır.

5. Ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olacaktır.Teslim edilen her
bir malzemenin teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl kullanım ömrü olacaktır.
6. Kalite güvence ve ürün kalite belgelerine ilişkin hususlar idari şartnamede
belirtildiği gibi olacaktır.

14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden
kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.15) Teklif verilecek  kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa