TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi İçin 6 Kalem Malzeme Alımı 55149
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
55149
: 19/1602
Alım No
:
:
:
:
09.08.2019
19.08.2019

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
VENTİLATÖR SOLUNUM DEVRESİ ISITMALI  (YENİDOĞAN TEK ISITICILI)
50,00
ADET
1
AN1300
SİLİKON ATRAVMATİK YAPIŞKAN SÖKÜCÜ SPREY
50,00
ADET
2
HİDROKOLLİD KAVRAMALI TÜP VE KANÜL  TUTUCU
50,00
ADET
3
NEONATAL EKG ELEKTRODU (TELLİ VE  KABLOLU)
500,00
ADET
4
DİJİTAL TERMOMETRE COVER
2.000,00
ADET
5
REUSABLE SAKLAMA KUTULU NAZAL  SUCTİON UÇ
200,00
ADET
6

  

İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

Digital Termometre Cover (Kılıf) Teknik Şartnamesi
1- Coverler rectal, oral ve aksilller ölçüm yapabilmelidir.
2- Coverler hem yetişkin hem de pediatrik ölçüm yapabilir nitelikte olmalıdır.
3- Isı probunun kontaminasyonu önlemek için tek kullanımlık  olmalıdır. Bu cover probun arkasında bulunan buton vasıtasıyla el değmeden çıkartılabilmelidir.
4- Isı probunun cover ları 25’lik paketlerde olmalıdır.
5- Cover Kliniğimizde kullanılan Welch Allyn Suretemp Plus 692 cihazda kullanıma uygun olmalıdır.
6- Malzemelerin, son kullanma tarihine 4(dört) ay kala, firma tarafından yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.
YENİDOĞAN ISITICILI VENTİLATÖR SETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1.	Hasta devresi ısıtıcılı inspirasyon hattı, su tutuculu ekspirasyon hattı, ara hortum, çift şamandıralı otomatik beslemeli chamber, filtre, kuvöz uzatma hattı, basınç ölçüm hattından oluşmalı ve tek kullanımlık olmalıdır. Tüm ürünler aynı marka olmalıdır.
2.	Ventilatör chamber ara hortumu 0.6 m olmalıdır.
3.	Hasta devresinin inspirasyon hattı içerisindeki ısıtıcı teller spiralli yapıda olmalıdır ve bu özellik sayesinde devre içindeki hava homojen bir şekilde hastaya gönderilmeli ve inspirasyon hattı içerisinde su yoğunlaşması önlenebilmelidir. İnspirasyon hattında su tutucu bulunmamalıdır.
4.	Hasta devresinin inspirasyon ve ekspirasyon hatları farklı renkte olmalıdır.
5.	Hasta devresi pediatrik/yenidoğan hastalarda kullanıma uygun olmalı ve üzerinde nitrik oksit portu bulunmalıdır.
6.	Hasta devresinin ‘Y’ konnektör kısmı hastaya göre 360° dönebilen yapıya sahip olmalıdır. Bu özellik sayesinde hastanın hava yolunda oluşabilecek doku hasarı ve kanamaların önüne geçilebilmelidir.
7.	Hasta devresinin basınç ölçüm hattı ekspirasyon hattının ‘Y’ konnektör kısmına yakın tarafında olmalıdır ve bu sayede hastanın solunum bilgisi en iyi şekilde hesaplanabilmelidir. ’Y’ konnektör üzerinde olan basınç ölçüm portları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
8.	Isı ve akış probunun girişleri, sadece ısıtıcı telin bulunduğu hatların uç kısımlarına takılabilmelidir. Kuvöz uzatma hattında portu olan setler kabul edilmeyecektir.
9.	Hasta devresi paketi içesinde düşük ve yüksek akış oksijen uygulamaları için adaptör kit bulunmalıdır. 
10.	Hasta devresi paketi içerisinde bir adet çift şamandıralı otomatik beslemeli chamber bulunmalıdır.
11.	Hasta güvenliği açısından chamber içerisinde birincisi arızalandığında otomatik olarak devreye girecek farklı renkli ikinci bir şamandıra bulunmalı ve bu husus chamberin broşüründe açıkça yer almalıdır. Chamber ile set aynı marka olmalıdır.
12.	Hasta devresi hastanemizde kullanılan ventilatör ve nemlendirici cihazları ile uyumlu olmalıdır. Mevcut nemlendirici cihazları ile aynı marka olmayan set markaları, kendi setlerine uyumlu ve aynı marka nemlendirici cihazını, ventilatör sayısı 25 adet olmak üzere kliniğe ücretsiz vermelidir. Mevcut nemlendirici cihazları ile tam uyumlu (aynı marka) sete sahip firmalar ise klinikte bulunan nemlendirici cihazlarının eksik kablolarını ücretsiz karşılamalıdır. 
13.	Hasta seti 0,3 – 4 Litre / Dakika akış aralığında dahi çalışabilmelidir ve tüm set paketlerinin üzerinde bu ifadeyi gösteren orijinal etiket yazısı bulunmalıdır. Tüm Set paketleri üzerinde, paket içerisinden çıkan parçaların resmini gösteren etiket olmalıdır. Setler yüksek akış kanülleri ile kullanılabilir çapta tasarlanmış olmalıdır.
14.	Hasta seti 10 mm çapında olmalıdır. Hortum hatlarında veya bağlantı kısımlarında daralmaya sebep olacak bağlantı olması durumunda, hastaya iletilen akış sınırlanacağından kesinlikle kabul edilmeyecektir.  
15.	Alınacak her set ile birlikte 1 ( bir )adet çift cidarlı yapıya sahip makine tipi bakteri- virüs filtresi verilecektir. Filtre teklif edilen tüm ürünler ile aynı marka olmalıdır.
16.	Alınacak her set ile birlikte 1 ( bir ) adet cam şişe steril distile su ( 1000 cc’lik ) verilecektir.
17.	Hasta devresi CE Belgeli olmalıdır.
18.	Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında numuneler denenecektir. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.
19.	Her 300 adet devre karşılığında 4 adet ısı ve nem ölçer kablo takımı firma tarafından verilmelidir.
20.	Malzemelerin, son kullanma tarihine 4(dört) ay kala, firma tarafından yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Philips MP40 Monitör ile Uyumlu Telli Neonatal EKG Elektrodu Teknik Şartnamesi

1- Elektrotlar IEC (Yeşil-sarı-kırmızı) renk kodlu olmalı, Philips MP40 marka monitörlerde kullanıma uygun olmalıdır.
2- Elektrotlar kullanıma hazır, 46 cm bakır telli, kendinden jelli ve 22mm x 22mm ebatında disposable materyelden üretilmiş olmalıdır.
3- Elektrotlar gümüş/gümüş klorid (Ag/AgCl) sensörlü olmalı ve hastaya ilk yapıştırıldığında tekrar elektrot yer değişimine izin vermeli, jeli hemen kurumamalıdır.
4- Elektrotların ucunda 1.5mm’lik siyah renkte soketi mevcut olmalıdır.
5- Elektrotlar başka adaptöre ihtiyaç olmadan Philips MP40 marka 3 uçlu EKG gövde kablo ile uyumlu olmalıdır. (Her bir paket içerisinde üç uçlu elektrot bulunmalıdır.)
6- Malzemelerin, son kullanma tarihine 4(dört) ay kala, firma tarafından yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Reusable Saklama Kutulu Nazal Suction Uç Teknik Şartnamesi

1-Sistem yuvarlak silikon aspiratör ucu ve saklama kutusundan  oluşmalıdır.

2-Aspiratör ucu yumuşak silikondan imal  olmalı nasal aspirasyonda travma yaratmamalıdır,Arka kısmı aspiratör hortumuna uygun olmalı üst kısmında antibasınç için dizayn edilmiş hava tahliye deliği bulunmalıdır.

3-Saklama kutusu  sert plastikten imal edilmiş olmalı kolaylıkla kuvöze tespit edilebilmesi için kutunun arkasında 2 adet tutucu vakumlu vantuz olmalıdır.

4-Saklama kutusu alkol dezenfektan ve benzeri maddelerden etkilenmemelidir.

4-Ürünün UBB Kaydı Olmalıdır.

5- Malzemelerin, son kullanma tarihine 4(dört) ay kala, firma tarafından yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Silikon Atravmatik Yapışkan Artık Sökücü Sprey Teknik Şartnamesi
1- Ürün, yapışkan sökücü özellik için Hexamethyldisiloxane, Oktametiltrisiloksan ve Siklopentasiloksan etken maddeleri içermelidir.
2- Uygulama sırasında hastanın cildinde yanma hissini önlemek için alkol, aseton ve cilde zarar verebilecek herhangi bir madde içermemelidir. Biyouyumlu olup bu özelliği üretici firma tarafından belgelenmelidir.
3- Uygulandıktan sonra 30sn içinde hemen kurumalıdır ve cilt üzerinde kalıntı bırakmamalıdır.
4- Ciltten yapışkanların, ostomi adaptör ve pastasının, flasterlerin, penil kılıfın, yapışkanlı yara örtülerinin, elektrotların ve benzeri medikal uygulamaların ciltten kolayca travma yaratmadan çıkarılmasını sağlamalıdır.
5- Kullanımı cilde nazik ve yumuşak olmalıdır. Bu durum üretici tarafından belgelenmelidir.
6- Kullandıktan sonra cilt üzerine uygulanacak olan ostomi adaptörü, flaster ve yara bakım ürünlerinin yapışmasını engellememelidir.
7- . Ürün 50 ± 2 ml’lik sprey ambalajda olmalıdır. 
8- Sprey formu her açıdan baş aşağı tutulduğunda bile püskürtülebilmeli, tıkanma ve damlatma yapmamalı, tüp içindeki ürünün tamamı kullanılabilmelidir.
9- Hipoallerjik olmalıdır.
10- Biyouyumlu olmalı, canlı dokulara zarar vermemeli ve toksik etkisi bulunmamalıdır.
11- Raf ömrü 2 yıl olmalıdır.
12- Ürünün UBB kaydı bulunmalıdır.
13- Malzemelerin, son kullanma tarihine 4(dört) ay kala, firma tarafından yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

1
Sayfa

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa