TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ YOĞUN BAKIM İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ YOĞUN BAKIM
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
55504
: 19/1972
Alım No
:
:
:
:
05.11.2019
07.11.2019
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
İNTRAAORTİK BALON KATETERİ(ERİŞKİN) VE  AKSESUARLARI SET HALİNDE 40CC
2,00
ADET
1
KV1390

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

  :INTRA AORTİK BALON KATETERİ TEKNİK ŞARTNAME 
•	Balon kateteri merkezimizdeki Arrow marka Intra Aortik Balon pompasında kullanılabilir özellikte olmalıdır. 
•	Kateter şaftının ve balon çapı en çok 7Fr olmalıdır. Balon kateteri şaftı ile balon membranı (açılmamış halde iken ) arasında  kalınlık farkı bulunmamalıdır. Balon membranı sarılmış halde 7Fr’den büyük olmamalıdır. Balon ucu sheatless kullanım sırasında damar yapısını bozmayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. 
•	Balon kateteri hastaya herhangi bir sheat kullanılmadan yerleştirilebilmelidir. Kateter üzerinde  yerleştirmeyi kolaylaştırmak için işaretler bulunmalıdır. 
•	Balon hacmi 40cc  seçenekleri bulunmalıdır. 
•	Gerekli görüldüğü hallerde merkezimizdeki mevcut kateterler talep edilen miktarda 24 saat içinde pediatrik kateterlerle değiştirilecektir. 
•	Sheatless yerleştirmenin mümkün olmadığı durumlarda kullanılacak olan sheat ile Dilatör ölçüleri 10 fr.inç çaptan büyük olmamalıdır. Sheat kullanılması gerektiğinde kullanılacak sheat teflondan mamül olmalı ve uzunluğu 6 inch’ten büyük olmamalıdır. 
•	% 30 daha az yerleştirme kuvveti sağlanması için Intra Aortik  Balon kateterinin şaftı polymerden veya paslanmaz çelikten mamül olmalıdır. 
•	Açık ve net Arteriyel basıncı dalga formunu izlemek için basınç lümeni 0.027 inçten az olmamalıdır. 
•	Hasta tedavi süreci boyunca kullanılacak malzeme 1’den fazla olmamalı ve kullanım süresi 72 saatten az olmamalıdır. 
•	Balon ile birlikte 1 adet yerleştirme kiti verilecektir ve istenildiğinde kateter sheat ile yerleştirilebilmelidir. 
•	Balon kateterinin üzerinde, kateterin hasta dışında kalan bölümün temiz kalmasını sağlayacak koruyucu, plastik bir kılıf olmalıdır. 
•	Balon  steril paketinde olmalıdır. 
•	Balonun şişme anındaki çapı (2psi); 40cc için  14.5mm veya 15mm, olmalıdır. 
•	Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az bir yıl olmalıdır. 
•	kateter malzemeleri lateks içermemelidir. 
•	40cc  balonlar ile birlikte verilecek olan yerleştirme kiti şu aksesuarları içermelidir. 
•	6” (11cm) uzunluğundaki Dilatör ile beraber kuvvetlendirilmiş introducer 
•	1 adet 18 gauge Anjiografik iğne 
•	1 adet Stepped Dilator 
•	1 adet 0.025”, 145cm, 3mm J PTFE pazlanmaz çelik guide wire 
•	1 adet Erkek lüer lock tapası 
•	1adet 3 yollu musluk 
•	1 adet basınç tubingi 
•	1 adet  basınç tubingi.
•	Kateter,hastanemizde bulunan ARROW MARKA AUTOCAT-2 ve GE MODEL İNTRAAORTİK CİHAZINA uygun olmalıdır veya cihaza uygun parça kateterle birlikte verilmelidir veya ihaleyi alan firma bu kateterler bitene kadar 1 adet kateterlere uygun fiberobtik intraaortik cihazını kulanılmak üzere hastaneye bırakmalıdır.
•	Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. 
•	Ürünler en az 2 (iki) yıl miatla teslim edilecektir. Son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin, hastane tarafından en az 4 ay öncesinden bildirilmek şartıyla, yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir.
•	Teklif veren firmalar teklifleriyle birlikte 1 (bir) adet numune vermelidirler. Verilen numuneler denendikten sonra karar verilecektir.  İstenilen özellikte numunesi olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
Satın alınan malzeme kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde kabul edilecektir

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa