TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
KARDİYOLOJİ SERVİSİ 2 İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI (12944647760 MEHMET ÖZ)
KARDİYOLOJİ SERVİSİ 2
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
56147
: 19/1741
Alım No
:
:
:
:
19.09.2019
Talep Edilen Hasta
MEHMET ÖZ
:
21.09.2019 10:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
KATETER, ABLASYON, KOMPLEKS  HARİTALAMA, 3 BOYUTLU, MANYETİK  SENSÖRLÜ PATCH DAHİL(TEMAS ALGILI)
1,00
ADET
1
KR1045
KATETER, PULMONER VEN  DAİRESEL  HARİTALAMA KATETERİ
1,00
ADET
2
KR1053

  

İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

ÜÇ BOYUTLU KOMPLEKS HARİTALAMA VE ABLASYON KATETERİ (TEMAS ALGILI) TEKNİK ŞARTNAMESİ-KR 1045
1. Kateter, elektroanatomik haritalama ve radyofrekans (RF) ablasyon işlemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.
2.Kateter, uygun elektroanatomik haritalama cihazına bağlanarak, ucundaki sensörler sayesinde anatomik haritalama
yapılmasına olanak sağlamalıdır.
3.Kateter elektroanatomik mapping cihazına uyumlu olmalıdır.
4.Elektroanatomik mapping sistemi hem manyetik hem de empedans bazlı çalışabilmelidir. Böylelikle manyetik
sensörlü kateterler ile çalışabildiği gibi manyetik özelliği olmayan kateterler ile de calışma (anatomi ve map yapabilme)
olanağı sağlamalıdır.
5.Kateter ile birlikte mapping sistemine uygun haritalama “patch”leri verilmelidir. Patch manyetik sensorlü kateterin
cihaz tarafından tanımlanmasını, kateter lokasyonunun belirlenmesini ve hafızaya alınmasını sağlamalıdır.
6.Kateter RF ablasyon yapılabilmelidir.
7.Kateter 4 elektrodlu olmalıdır.
8.Kullanılacak kateterin hem standart hem de temas algılı özelliği olan versiyonları olmalıdır.
9.Temas algılı olan kateter optik temelli sensör teknolojisine sahip olmalıdır.
10.Kateter elektrod dizilimi 1-4-1 ve 2-2-2 şeklinde olmalıdır.
11.Kateterin uzunluğu 115 cm olmalıdır.
12.Kateter açık sistem irrigasyonlu (yıkamalı) ablasyon için kullanılmak üzere lümenli tasarıma sahip olmalıdır.
13.Standart kateterde lazer kesimli zig-zag desen ve temas algılı özellikli türünde delikli uç elektrodu olmalıdır.
14.Zig-Zag uç elektrodu ile homojen bir irrigasyon sağlamalıdır. Uç elektrodun esnekliği sayesinde doku teması arttırılmış
ve perforasyon riski azaltılmış olmalıdır.
15.Kateterin uni-direksiyonel ve bi-direksiyonel seçenekleri olmalıdır.
16.Kateterin D, F ve J curve seçenekleri vardır. Bi-direksiyonel olanlarda simetrik ve asimetrik curve seçenekleri mevcut
olmalıdır.
17.Kateterin uç kısmında thermo-couple sensör bulunmalıdır .
18.Kateter kalınlığı maksimum 8F olmalıdır.
19.Kateter gövde materyali eğilme, bükülme gibi manevralara ve vücut içi sıcaklığında deforme olmaya dirençli
malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
20.Kateteri temin eden firma, kateter ile birlikte uyumlu konnektör vermelidir.
21.Kateteri temin eden firma, elektroanatomik haritalama ve ablasyon cihazını ilgili doktor istediği zaman, eğitimli
teknisyeni ile birlikte laboratuarda servis vermeye hazır bulundurmalıdır.
22.Malzeme TİTUBB belgesine haiz olmalıdır.
23.Sterilizasyon tarihi paketler üzerinde yer almalıdır. Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az bir yıl miadlı
olmalıdır.

DEFLECTABLE CURVE, ADJUSTABLE DIAMATER 24 POLLÜ PULMONER VEN MAPPING KATETERİ-KR1053
1. Kardiak elektrofizyolojik çalışmalarda PULMONER VEN MAPPING kateteri olarak kullanılmalıdır.
2. Kateterler 24 elektrodlu olmalıdır.
3. Kateterlerin kullanılabilir şaft uzunluğu 110 cm olmalıdır.
4. Katateterlerin shaft çapı 7 French olmalıdır.
5. Kateterin distal shaft çapı 5 French olmalıdır.
6. Kateterin distal tip kısmının shaftı daha az travmatik olması için özel materyalden imal edilmiş olmalıdır.
7. Kateter gövdesinin itilebilme, yönlendirilebilme ve esneklik kabiliyeti üst seviyede olmalıdır.
8. Sol atrial girişim ile pulmoner ven ağızlarının sirküler mappingi için özel tasarlanmış olmalıdır.
9. Kateter şaftı tek plan olarak 180° bükülebilir olmalıdır.
10. Kateter loop çapı 15mm’den 25mm’ye kadar ayarlanabilir olmalıdı
11. Elektrod yerleşimleri 1(4.5)-1(4.5) şeklinde olmalıdır.
12. Tip elektrodu 2mm olmalıdır.
13. Ring elektrodları 1mm olmalıdır.
14. Gövdesinde atrial sinyal için 4 elektrod daha olmalıdır.
15. Handle’ ın simetrik olması sayesinde sağ ve sol el ile kullanım için uygun olmalıdır.
16. Curve vermek için handle kısmının önünde bulunan roller’a rotasyon yaptırılması yeterli olmalıdır.
17. Curve verilirken kateterin curve alan uç kısmının hareketleri akıcı olup, dişli çark şeklinde sıçrayıcı olmamalıdır.
18. Elektrodlar ile kateterin polimer kısımlarının geçiş noktalarında çıkıntı veya çöküntü olmamalıdır. Bu sayede
elektrodların endokarda teması ve sinyal kalitesi azami seviyeye yükseltilmiş olmalıdır.
19. Handle kısmı ergonomik olarak tasarlanmış olmalıdır. Kateterin handle kısmı sağ veya sol el için uygun simetrik ve
silindirik tasarımda olup, push/pull ve rotasyon mekanizması olmalıdır.
20. Loop çapı rotasyon mekanizması ile kontrol edilir olmalıdır.
21. Curve açısı push/pull mekanizması ile kontrol edilir olmalıdır.
22. Kateter seti içerisinden, kateter gövdesi üzerinde yer alan peel-away bir sheath çıkmalıdır. Bu sheath ile uygulama
esnasında kullanılan introducer valfi geçilmeli, bu sayede kateterin loop yapısı deforme olmadan damar içerisine
ulaştırılabilir olmalıdır.
23. Kateter temin eden firma, Elektrofizyoloji sistemi ve ablasyon jeneratörünü bölümün istediği zaman, eğitimli
teknisyeni ile birlikte laboratuarda servis vermeye hazır bulundurmalıdır. Buna dair taahütname verilmelidir. Bu
servisi verecek olan il sınırlarında ikamet eden teknisyenin eğitim durumu ve ikametgah-irtibat bilgileri teklifle
birlikte sunulmalıdır.

24. Her 5 kateter ile birlikte 1 bağlantı kablosu verilmelidir
25. Kateter EO ile steril edilmiş olmalıdır.
26. 1 ADET kablo verilecektir.

KONNEKTÖR KABLOLARI
1. Bu model kateter için 20’ li olan kablolardan 1 adet kullanılır.
2. Kablolar ile kateterlerin bağlantı noktası olan connector kısımları, direct connection adı verilen tek soketten
oluşur. Bu sayede kateter ile kablo bağlantısı hızlı ve kolay bir hale getirilmiş olmalıdır.
3. Bağlantının gerilme sonucu yanlışlıkla ayrılmasını önlemek için kablonun soket kısmında kilit mekanizması
olmalıdır.
4. Kabloların kateterden gelen sinyalleri kayıt-analiz sisteminin junction box’ larına iletimini sağlayan bağlantı
noktaları tail ( kuyruk ) şeklinde olmalıdır.
5. Tail’ li kablolarda tailler kodlanmıştır. Her bir tail üzerinde, sırasıyla D ( distal ), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10…………….20
şeklinde numaralar bulunmalıdır.
6. Kablolar EO ( etilenoksit ) ile sterilize edilebilir olmalıdır.
7. Metal aksamları paslanmaz alaşımlı olmalıdır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa