TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
KARDİYOLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 5 KALEM MALZEME ALIMI (11444693956 HATİCE BÜLBÜL)
KARDİYOLOJİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
56732
: 19/1862
Alım No
:
:
:
:
09.10.2019
Talep Edilen Hasta
HATİCE BÜLBÜL
:
11.10.2019 09:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
ICD, Bİ-VENTRİKÜL,SIVI TAKİBİ VEYA  SOLUNUM TAKİBİ YAPABİLEN
1,00
ADET
1
KR1011
ELEKTROD, ICD ŞOK ELEKTRODU
1,00
ADET
2
KR1022
ELEKTROD, ATRİAL (AKTİF-PASİF FİXASYON)
1,00
ADET
3
KR1024
KORONER SİNÜS ELEKTRODU PASİF
1,00
ADET
4
KR1031
ELEKTROD,AKTİF, LÜMENSİZ, ÖZGÜR  YERLEŞİM İÇİN KATETER
1,00
ADET
5
KR4002

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

1
Sayfa

1.ICD, Bİ-VENTRİKÜL,SIVI TAKİBİ VEYA SOLUNUM TAKİBİ YAPABİLEN- KR1011
2.ELEKTROD, ICD ŞOK ELEKTRODU- KR1022
3.ELEKTROD, ATRİAL (AKTİF-PASİF FİXASYON)- KR1024
4.KORONER SİNÜS ELEKTRODU PASİF- KR1031
5.KORONER SİNÜS ELEKTRODU YERLEŞİMİ için KATETER- KR4002

1. ICD, Bİ-VENTRİKÜL, SIVI TAKİBİ VEYA SOLUNUM TAKİBİ YAPABİLEN- KR1011
1. ICD DDD(R), DDI(R), VDD(R), VVI(R), AAI(R), Off; Temporary: DDD, DDI, DOO, VDD, VVI, VOO, AAI, AOO ve Off modlarına
programlanabilmelidir.
2. Cihazın defibrilasyon konnektör girişi DF-4 / IS-4 standardında olmalıdır.
3. Cihaz, 1,5 Tesla tüm vücut MR görüntülemeye uygun yapıda olmalıdır.
4. Jeneratör replasmanları için lüzumu halinde cihazın DF-1 / IS-1 konektör girişine sahip modeli de temin edilebilecektir. Bu
model, MRG uyumlu olmayabilir.
5. Alt Hızı 30 – 185ppm arasında programlanabilmelidir.
6. Maksimum takip hızı 50 – 185ppm arasında programlanabilmelidir.
7. Sağ ve sol ventriküler pulse amplitudelari 0,1 - 7,5V, pulse genliği 0,1 – 2ms arasında programlanabilmelidir.
8. Atrial pulse amplitude 0,1 – 5V arasında programlanabilmelidir.
9. Ventriküler pacing RV only, LV only veya Biventriküler olarak programlanabilmelidir.
10. İki ventrikül arasına -100ms ile 100ms arasında 10 ms lik adımlarla değişen bir gecikme konabilmelidir.
11. Sol ventrikül pacingi garanti altına almak için ventriküler sense durumunda da trigger yapabilen biventriküler trigger özelliği
olmalıdır.
12. Sol ventrikül pace ve sense konfigürasyonu, sol ventrikül leadi üzerinde bulunan 4 elektrot, sağ ventrikül defibrilasyon leadi
üzerinde bulunan RV coil, ve jeneratör kutusunun kombinasyonlarından oluşan en az 17 farklı şekilde programlanabilmelidir.
13. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunu maksimize etmeye ve vaka sonrası programlama süresini kısaltmaya yardımcı olacak bir
algoritma ile birer tuşla tüm pace/sense konfigürasyonların sağ-sol ventrikül sense gecikmeleri ve pace empedansları
ölçülebilmeli, hızlandırılmış bir şekilde tüm ya da seçili konfigürasyonlarda eşik ve frenik sinir uyarımı testleri yapılabilmelidir.
Aynı ekran üzerinde en uygun pace/sense konfigürasyonları seçilerek kalıcı olarak programlanabilmelidir.
14. Sol ventrikül aktivasyonunu hastanın intrinsic A-V iletimi ile sol ventrikül pacingi füzyon ederek gerçekleştiren, hastanın EF’sini
yükseltmeye yönelik bir algoritması bulunmalıdır.
15. İstenirse LV sense OFF olarak da ayarlanabilmelidir.
16. Hastanın klinik durumunu incelemeye yarayan, hastanın intrinsik atımlarındaki değişimi grafiksel olarak gösteren Heart Rate
Variability grafiği özelliği olmalıdır.
17. 150 – 500ms arasında programlanabilen Ventriküler refrakter periyodu olmalıdır.
18. AV Delay sense ve pace olarak ayrı ayrı programlanabilmeli, birbirinden bağımsız olarak 30 – 400ms arasında
ayarlanabilmelidir.
19. Cihaz değişik morfolojilerdeki intrinsik aktiviteleri algılayabilmek için otomatik kazanç kontrollü sense devresine sahip
olmalıdır.
20. Cihazın 50 – 185ppm arasında ayarlanabilen akselerometre sensörü bulunmalıdır.
21. Cihazın atriyal taşikardi kaynaklı instabil ventriküler ritimleri düzenlemek için Ventriküler Rate Regulation algoritması olmalıdır.
22. Ani hız değişikliklerinden ventriküler aktivitenin etkilenmesini engellemek için Rate smoothing ve benzeri algoritması olmalıdır.
23. Cihaz günlük empedans ve intrinsik dalga ölçümlerini yapabilmeli ve bunları grafiksel olarak gösterebilmelidir.
24. Cihazın taşikardi modu tek bir tuş ile Off, Monitor Only, Monitor+Therapy olarak ayarlanabilmelidir.
25. Cihazda cerrahi girişimlerde kullanılmak üzere, elektrokoter kullanımından kaynaklanabilecek akut sensing hatalarına karşı
koruma sağlayan bir elektrokoter modu bulunmalıdır.
26. Cihazda isteğe bağlı iki adet taşikardi, bir adet fibrilasyon bölgesi ayarlanabilmeli yavaş VT bölgesi diagnostik amaçlı
kullanılabilmelidir.
27. Cihaz Ventriküler Taşikardileri, Atrial Taşikardilerden, SVT, Sinus Taşikardisinden ayırt edebilmek için Onset ve Stabilite
algoritmalarına ve ayrıca vektörel analizi yapabilen ayırt edici algoritmasına da sahip olmalıdır.
28. Cihaz VT tedavisi için Off, Burst, Ramp, Scan veya Ramp/Scan olarak programlanabilen antitaşikardik pacing özelliğine sahip
olmalıdır.
29. Cihazın maksimum şok enerjisi en az 41J olmalıdır.
30. Şok elektrod polaritesi Initial veya reversed olarak programlanabilmelidir.
31. Shock vektörü RV Coil to RA Coil and Can, RV Coil to Can, RV Coil to RA Coil olarak programlanabilmelidir.
32. Cihazın üstüne konacak bir mıknatıs ile taşikardi terapilerini susturma özelliği olmalıdır. Mıknatıs cevabı, gerektiğinde cihaz
üzerine mıknatıs koyulduğunda event kaydı alacak şekilde de programlanabilmelidir.
33. Cihaz kapasitör şarjı sırasında ve batarya ömrü bittiğinde sesli veya titreşimli uyarı verebilmelidir.
34. Günlük kalp hızı ve aktivite değerlerini grafik olarak gösterebilmelidir.
35. Programlayıcı üzerinden manuel olarak Ventriküler Commanded ATP, Ventriküler Commanded Shock, 50HZ Burst Pacing, VFib
Induction , Shock on T Induction, Programlı Electriksel Stimulation yapılabilmelidir.
36. Cihaz uzun süre şok vermediği durumlarda kapasitörlerinin verimini korumak için otomatik reformasyon yapabilmelidir.
37. Cihaz oluşan aritmileri EGM verisiyle birlikte hafızasında tutmalı, tanı ve tedavi bilgilerini kaydetmelidir.
38. Hasta bilgileri, takılan lead, endikasyon, implante edilen cihaz, doktor bilgileri ve notları cihaza kaydedilebilmelidir.

2
39. Cihazda, muhtemel olmayan bir sistem arızası ve cihazın tamamıyla bozulma riskine karşı devreye girebilecek bağımsız bir
yedek defibrilatör bulunmalıdır. Bu özellik sayesinde içerisinde barındırdığı pace ve şok uygulayabilecek bağımsız ikinci cihaz ile
otomatik olarak devreye girerek hastada oluşabilecek hayati bir tehlikeye engel olmalıdır.
40. Cihazın programlayıcı ile kablosuz bağlantı kurmasını sağlayan Wireless(kablosuz) telemetry özelliği olmalıdır.
41. Cihazın kalınlığı 1cm’den az, hacmi en fazla 32,0cm 3 ve ağırlığı da en fazla 72,8gr olmalıdır.
42. Replasmanları kolaylaştırması, daha küçük insizyona olanak vermesi, cep kaynaklı komplikasyonların azalmaasına yardımcı
olması, ciltte daha az baskı oluşturması ve hastaya konforu açısından fayda sağlamayabilmesi amacıyla cihaz kalınlığı
10mm’den az olmalıdır.
43. Cihazın batarya ömrü 4 yıl için üretici firma garantisi altında olmalıdır.
44. Cihazda VF zonuna giren hızlı monomorfik ventriküler taşikardilerin sonlandırılması için, cihaz şarj olmaya başlamadan önce
ATP verebilmesini sağlayan Quick Convert özelliği olmalıdır.
45. Cihazda, transthorasik empedans ölçümlerini alarak bu veriyi hastanın günlük solunum değerlerinin trendini grafiksel olarak
göstermeye yarayan solunum sensörü olmalıdır.
46. Cihaz Akıllı Gecikme(SmartDelay) ve benzeri algoritması ile AV optimizasyonunu otomatik olarak önerebilmelidir.
47. Cihaz ortalama R-R intervallerinin standart sapmalarının trendini grafiksel olarak 24 saatlik intervaller ile gösterebilmelidir.
48. Cihaz son jenerasyon olmalıdır.

2. ELEKTROD, ICD ŞOK ELEKTRODU- KR1022
1. Elektrodun uzunluğu 64-75 cm olmalıdır.
2. Elektrod Çift Coil’li olmalıdır.
3. Elektrodun bir adet DF-4 konektörü olmalıdır.
4. Elektrodun konnektör materyali MP35N coil olmalıdır.
5. Elektrodun insulator yüzeyi Silikon olmalıdır.
6. Elektrodun dış yüzeyi poliüretan kaplı olmalıdır.
7. Elektrodun elektrodlarının materyali Platinized platinium alloy olmalıdır.
8. Elektrodun RV/SVC coillerinin materyali Platinum-clad tantalum olmalıdır.
9. Elektrodun pace/sense configurasyonu entegre bipolar olmalıdır.
10. Elektrodun pacing ucu streoid salgılamalıdır.
11. Steriod’in tipi Dexamethasone acetate olmalıdır.
12. Tip elektrod alanı 1.6mm 2 olmalıdır.
13. Ring alanı 17 mm 2 olmalıdır.
14. RV coil alanı 585 mm 2 ve RV coil uzunluğu 5.7 cm olmalıdır.
15. SVC coil alanı 819 mm 2 ve SVC coil uzunluğu 8.0 cm olmalıdır.
16. Tip to RV coil aralığı 12 mm olmalıdır.
17. Tip to SVC coil aralığı 180 mm olmalıdır.
18. Elektrodun gövde ve tip çapı 8.2F (2.7 mm) olmalıdır.
19. Elektrod guidewire’sız 9F, guidewire ile 10.5F introducer’dan geçebilmelidir.
20. Elektrod üzerinden çekilen akımı azaltıp cihazın ömrünü uzatması için elektrod yüksek empedanslı olamalıdır.
21. Elektrodun tubing dizaynı lümen compressionlı multilumen olmalıdır.
22. Aktif-Pasif seçenekleri olmalıdır.
23. Vakaya gelecek teknik personel Elektrodun yerleştirilebiliceği kılıfta bulundurmalıdır.

3.ELEKTROD, ATRİAL (AKTİF-PASİF FİXASYON) - KR 1024
1. Elektrot bipolar yapıda olmalıdır.
2. Elektrot distali J şeklinde önceden şekillendirilmiş olmalıdır.
3. Elektrot gövdesi silikon yalıtım malzemesi ile kaplı olmalıdır.
4. Elektrot iletim kabloları MP35N nickel alloy maddeden imal edilmiş olmalıdır.
5. Elektrot pacing kutupları Platinized platinum maddeden imal edilmiş olmaldır.
6. Elektrot çapı 2.0mm (5,7 French) olmalı, elektrot 7 French introducer ile kullanılabilmelidir.
7. Elektrot IS-1 konnektöre sahip olmalıdır.
8. Aktif-Pasif seçenekleri olmalıdır.
9. Vakaya gelecek teknik personel Elektrodun yerleştirilebiliceği kılıfta bulundurmalıdır.

3
4.KORONER SİNÜS ELEKTRODU- KR1031
1. IS-4-LLLL konektör uyumlu olmalıdır.
2. Elektrodun toplam boyu 905cm olmalıdır.
3. Lead iletkeni MP35N olmalı , izolasyon materyali poliüretan olmalıdır. Konektör tip ve ringleri Titanium olmalıdır.
4. Leadin ucunda guide wire geri çekildikten sonra kanın leadin içine dolmasını engelleyen silikon bir seal olmalıdır ve materyali
silicone rubber olmalıdır.
5. Leadin gövde kalınlığı 5,5F’i, distal ucun çapı ise 3F’i geçmemelidir.
6. 0,014in guidewire üzerinden geçebilmelidir.
7. Ring elektrot yüzey alanı 8mm 2 , tip elektrot yüzey alanı ise 4mm 2 ’den az olmamalıdır.
8. Steroid salgılı olmalıdır.
9. Farklı koroner sinüs dal yapıları için tasarlanmış en az üç farklı modeli bulunmalıdır. Leadin distal segmenti düz dallarda
tutunmayı kolaylaştıran ve düşük sol ventrikül pace eşiği bulmayı kolaylaştıran spiral yapıda ve dar ve tortüöz dallarda yerleşimi
kolaylaştıran düz yapıda modelleri bulunmalıdır.
10. Vakaya gelecek teknik personel Elektrodun yerleştirilebiliceği kılıfta bulundurmalıdır.
5.KORONER SİNÜS ELEKTRODU YERLEŞİMİ için KATETER- KR4002
1. Koroner sinüse yerleşim için kullanılacak en az üç farklı eğime sahip kateter olmalıdır.
2. Yerleşim Kateterinin dış çapı 9F olmalıdır.
3. Kateterin iç lümeni 7F kalınlığında elektrod geçebilecek şekilde olmalıdır.
4. Sistemde kateterler hemostatik valf’a sahip olmalıdır.
5. Kateterin hemostatik valfi, koroner sinüs girişi aranırken ergonomik bir şekilde radyoopak sıvı iletimi için standart veya luer kilitli bir
enjektörün yerleştirilebileceği yapıda olmalıdır. Aynı zamanda sıvı iletimi için bir side-port da bulunmalıdır.
6. Koroner sinüse elektrod yerleştirildikten sonra kateter hemostatik valfiyle birlikte tek hareketle kesilerek çıkartılabilmelidir.
7. Kesme işlemi için gerekli bıçak, sistem ile birlikte verilmelidir.
8. Vakaya gelecek teknik personel Elektrodun yerleştirilebiliceği kılıfta bulundurmalıdır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa