TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
RADYOLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIMI (42835638942 ŞEFİKA SALMAN)
RADYOLOJİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
57301
: 19/1935
Alım No
:
:
:
:
25.10.2019
Talep Edilen Hasta
ŞEFİKA SALMAN
:
30.10.2019 10:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
RADYOLOJİ STENT, VASKÜLER, KAROTİS,  KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, ÇELİK / NİTİNOL /  DİSTAL İNCELEN  MONORAİL (AÇIK HÜCRELİ)
2,00
ADET
1
GR1136
RADYOLOJİ EMBOLİ KORUYUCU SİSTEM,  GEÇİCİ, FİLTRELİ / MONORAİL / MONORAİLE  ÇEVRİLEBİLEN
1,00
ADET
2
GR1188

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

STENT, VASKÜLER, KAROTİS, KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, NİTİNOL, DİSTAL
İNCELEN, MONORAİL (GR1136)
Karotis için kendiliğinden açılan monorail distali incelen nitinol stent teknik şartnamesi
1. Stent karotise yönelik vasküler girişimsel radyolojik işlemler için uygun olmalıdır.
2. Stent süper elastik ve önceden programlanmış çapa ulaşan nitinol malzemeden imal
edilmiş olup ısı etkisi ile kendi kendine açılmalıdır (Self Expandable).
3. Stent birbirinden bağımsız hareket eden parçalardan oluşmuş dizaynı ile düzgün ve tam
olarak implante edilmeli ve damar çeperine tam olarak temas etmelidir.
4. Stent, yapısı itibarı ile yüksek radial güç, fleksibilite ve radioopasite özelliğine sahip
olmalıdır.
5. Stent post dilatasyona olanak tanımalı, işlemde kullanılan balonu patlatmamalıdır.
6. Stent açıldığı zaman pencere büyüklükleri eşit olarak kalmalıdır.
7. Stent açıldığı zaman kısalma oranı sıfır olmalıdır.
8. Stent magnetik rezonanstan etkilenmemeli ve artefakt oluşturmamalıdır.
9. Stentin taşıma-yükleme sistemi monorail olmalı, maksimum 0.014 inç kılavuz tel ile
çalışmalıdır. Distal şaft koaksial ve 20-30cm uzunluğunda olmalıdır.
10. Stent maksimum 6F introduser ile kullanılabilmelidir.
11. Stent taşıma-yükleme sisteminin tek hareketi ile (dış kılıfının geriye doğru çekilmesi)
stent yerleştirebilmeli kullanımı kolay bir sistem olmalıdır.
12. Stent taşıma-yükleme sistemini oluşturan kateter örgülü bir yapıya ve fleksibl bir uca
sahip olup kılavuz teli çok iyi izleyebilmeli ve çok rahat itilebilmelidir.
13. Stent taşıma-yükleme sisteminde kateterlerin uç kısmı, lezyondan geçiş kolaylığı için
inceltilmiş (tapered), damara zarar vermemesi için yumuşatılmış ve esnek (flexible)
olmalıdır. Bu amaçla stent taşıma-yükleme sisteminin uç kısmına radyoopak oliv implante
edilmiş ise, bu yapı, taşıma-yükleme sisteminin iç kataterine sağlam bir şekilde
tutturulmuş olmalı ve manipülasyonlar sırasında hiçbir şekilde yerinden ayrılmamalıdır.
Ayrıca bu yapı (oliv) stent açıldıktan sonra stent taşıma-yükleme sistemi geri alınırken
stente takılmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
14. Stent üzerinde veya taşıma-yükleme sisteminde, stentin distal ve proksimal uçlarını
gösteren radiopak işaretleyiciler (marker) olmalıdır.
15. Stent çapı proksimalde 10mm, distalde 7mm olmalıdır.
16. Stent uzunluğu 40mm olmalıdır.
17. Stent taşıma-yükleme sistemi şaft uzunluğu 135-140cm olmalıdır.
EMBOLİ KORUYUCU SİSTEM, GEÇİCİ, FİLTRELİ / MONORAİL / MONORAİLE
ÇEVRİLEBİLEN (GR1188)
1. Distal Koruma Sistemi, koroner, safen ve greft, diz altı, yüzeyel femoral, karotis damarlarda
çıkan debrisi yakalamak amacıyla özel olarak üretilmiş olmalıdır.
2. Distal Koruma Sistemi yukarıdaki damarlarda uygulama onayına sahip olmalıdır.
3. Distal Koruma Sistemi, nitinol malzemeden imal, örgülü (mesh) yapıya sahip olmalıdır.
4. Distal Koruma Sistemi, floroskopi altında görünürlüğü sağlamak amacıyla distalinde 1 adet
proksimalinde 1 adet ve filtre ağzı üzerinde filtre ağzını çevreleyen markerleri bulunmalıdır.
5. Distal Koruma Sistemi, gönderim telinden bağımsız ileri geri ve rotasyonel harekete 2 cm ye
kadar müsaade eden esnek lazer spiral kesim sistemine sahip olmalıdır.
6. Distal Koruma Sistemi, 0,014’’ kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
7. Distal Koruma Sistemi gönderim teli 320 cm uzunluğunda olmalı, isteğe bağlı olarak esnek
noktasından kırılma opsiyonuyla monorail kullanım için 190 cm kısalma seçeneğine sahip
olmalıdır.
8. Distal Koruma Sistemi distal uç kısmında lezyondan geçişi kolaylaştırmak amacı ile 1,2 cm
uzunluğunda esnek sarmal tel olmalıdır.
9. Distal Koruma Sistemi 6F kılavuz katater, sheat ile uyumlu olmalı 3,2 geçiş profiline sahip
olmalıdır.
10. Distal Koruma Sistemi, filtre açıklığını korumak amacıyla heparin kaplı olmalıdır.
11. Distal Koruma Sisteminin geri toplama kateteri pratik olması için uygulama kataterin öbür ucu
olmalıdır.
12. Distal Koruma Sisteminin geri toplama katateri 4,2F geçiş profiline sahip olmalı işlevsel
uzunluğu 140 cm olmalıdır.
13. Distal Koruma Sistemi steril ambalajında, üzerinde son kullanma tarihi ve steril şekli belirtilmiş
olmalıdır.
14. Firma miadı dolan malzemeleri yenisiyle ücretsiz değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
15. Malzemeler üzerinde barkod numaraları bulunmalıdır.
16. TITUBB onaylı olmalıdır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa