TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ PERFÜZYON İÇİN 9 KALEM MALZEME ALIMI
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ PERFÜZYON
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
57393
: 19/2023
Alım No
:
:
:
:
12.11.2019
14.11.2019
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
GLUTAMAT, ASPARTAT SOLÜSYONU 40CC
10,00
ADET
1
ERİŞKİN OKSİJENATÖRLER(KAPLAMALI)
30,00
ADET
2
KV1032
HEMOFİLTRE, HİGH FLUX (ERİŞKİN)
10,00
ADET
3
NF1039
VASKÜLER KLİP (KÜÇÜK)
250,00
ADET
5
KV1375
AORTİK KANÜLLER ERİŞKİN (KAPLAMALI  KAPLAMASIZ) 8FR
10,00
ADET
7
KV1067
EPİKARDİYAL GEÇİCİ PACEMAKER TELİ (KÜÇÜK)
50,00
ADET
8
KV1384
ISI PROBU (KALP AKCİGER MAK.İÇİN)
4,00
ADET
9
KONNEKTÖR DÜZ VİDALI (3/8 X 3/8 X 1/2)
20,00
ADET
10
KV1378
ATRİYAL VENÖZ KANÜLLERİ (KAPLAMALI/KAPLAMASIZ) İKİ AŞAMALI  34/46FR
5,00
ADET
11
KV1070

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
1
Sayfa

Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

1. KALEM GLUTAMAT – ASPARTAT ŞARTNAMESİ
1.	Ürün bileşimi 30 mMol glutamat ve 30 mMol aspartat içermelidir.
2.	Ürün 40 ml hacimde olmalıdır.
3.	Steril ve apirojenik olacaktır.
4.	Steril tarihinden itibaren en az 3 yıl miyadlı olacaktır

2.KALEM ADULT OKSİJENATÖR  TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	Oksijenatörde, kanın oksijenasyonu hollow fibre membran yapı ile olmalıdır.
2.	Oksinenatörün membran yüzey alanı 2.0 m²’den düşük olmalıdır.
3.	Oksijenator düsük membran yüzey alanıyla yüksek gaz transferi sağlamalı,4 Lt/dak’lık akımda oksijen tansferi 250 ml/dak’dan az olmamalıdır.
4.	Oksijenatörün venoz dönüş konnektörü kardiyotomi rezervuarının üstünde olmalıdır.
5.	Oksijenatörde,heat exchancer,hollow fibre memrane,venöz ve kardiyotomi rezervuarı aynı compact yapı içinde olup toplam rezervuar kapasitesi en az 4000ml olmalı ve rezervuar her türlü pompa tasarımına uyabilecek şekilde istenilen yöne kolaylıkla döndürülebilmelidir.
6.	Oksijenatörde,  heat exchanger hollow fibre membrane yapısı içerisinde  olmalıdır.
7.	Heat exchanger paslanmaz çelikten veya polyethylen’den imal edilmiş olmalıdır.
8.	Heat exchanger kardiyotomi rezervuarı altında oksijenatörün membran yapısının iç kısmında veya alt bölümünde bulunmalıdır.
9.	Hollow fibre membrane’nın bulunduğu oksijenator modülü üzerindeki kan giriş portu,bu modülün alt kısmında olmalıdır.
10.	Oksijenatörde, venöz drenaj spontan ve serbest gravitasyonla olmalıdır.
11.	Oksijenatörde, dolaşımdaki kan atmosferik basınca dayanıklı olmalıdır.
12.	Oksijenatörde, prime hacim heat exchanger ve hollow fibre membran dahil en fazla 250 ml. olmalıdır.
13.	Oksijenatörün maksimum kan akış hızı (flow rate) 7 L. / dak.’dan az olmamalıdır. Akımın sağlanacağı en düşük seviye 0,5L/dak.’dan fazla olmamalıdır.
14.	Oksijenatörde, arteriyel ve venöz kan numunesi alınabilecek, ilaç enjekte edebilecek bir örnekleme manifoldu olmalıdır
15.	Oksijenatörde, entegre arteriel ve venöz kan ısı almak için ısı problarının takılacağı bölümler olmalıdır.
16.	Oksijenatör kurulurken az sayıda yardımcı aksesuar gerektirmelidir.
17.	Oksijenatörde, venöz dönüşü ayarlamak üzere oksijenatörün seviyesini istenilen şekilde ayarlayacak hareketli düzenek (holder) her oda için 1 adet verilmelidir.
18.	Oksijenatöre entegre, hastaya bağlanmadan önce perfüzyoniste hava çıkarma olanağı sağlayan “RESİRKÜLASYON DEVRESİ “olmalıdır
19.	Oksijenatörde, arteriel çıkışta gerektiğinde kullanılmak üzere (koroner perfüzyon, kan kardiyoplojisi. vb.) ek bir “KARDİYOPLEJİ OUTLET PORT” çıkışı olmalıdır. Bu port üzerinde kendinden kapanabilen valf olmalıdır
20.	Oksijenatörün heat exchanger performance faktorü 4 lt/dak.’da 0.65’den az olmamalıdır.
21.	Oksijenatörün venöz girişi rezervuar üzerinde olmalı ve 360 derece döndürülebilmelidir.
22.	Venöz/Kardiyotomi rezervuarında bulunan filtrenin pore size’i 40 µm’den fazla olmamalıdır.
23.	Oksjenatörün membran geçirgenliğindeki gaz değişim performansı H.albimum kullanılması gereken durumlardan etkilenmemelidir.
24.	İstenen her oksijenatör için ikişer adet seviye tespit dedektörü verilecektir.
25.	Oksijenatör  87.kalem tubing set –erişkin arteryel filtreli  ile birlikte değerlendirilecektir
26.	Firma teklif ettiği ürünün bir adet numunesini bırakacaktır.
   
  3.KALEM SET HEMOFİLTRE ERİŞKİN
             Set erişkin hastaların kullanımına uygun olmalıdır.
1.	 Sistem kit yapısında olmalı ve kit içerisinde;
a.	Filtrate hattı: yaklaşık 1000 mm olmalıdır.
b.	Atık torbası 2000 ml hacimli olmalıdır.
c.	Giriş çıkış hatları yaklaşık 1000 mm olup LL dişi konnektörlü olmalıdır.
2.	Membran yüzey alanı 1.0 – 1.35 m² olmalıdır.
3.	Fiberlerin iç çapı 200 -215 μm olmalıdır.
4.	Prime volümü 100 ml’den fazla olmamalıdır.
5.	Maksimum transmembran basınç 600 mmHg’dan fazla olmamalıdır.
6.	Membran yapısı polyethilensülfon, polysulfon vb olmalıdır.
7.	Filtre yuvası polikarbonat olmalıdır.
8.	Hemokonsantratör yıkama gerektirmemelidir.
9.	Steril tekli paketlerde olmalı
4. KALEM PACEMAKER TELİ KÜÇÜK

1.	Atravmatik çift iğneli ( 60±10mm düz keskin ve 16-18mm yuvarlak ½ daire), üzeri izolasyonlu, external pace maker telidir.
2.	Tel uzunluğu  60±5 cm olacaktır.
3.	Sutür kutularının üzerinde imal ve/veya son kullanma tarihi belirtilmiş olacaktır.
4.	En az 2 yıl kullanım süreleri olacaktır.
5.	Firmalar, teklif ettikleri ürünlere ait denemek üzere birer adet steril numune bırakacaklardır.
5. KALEM AORT KANÜLÜ 24 Fr. (8.0 mm)
1.	Kanül ucu 8.0 mm çapında olmalı.
2.	Kanül ucu sert plastik malzemeden ve kıvrık olmalı ( curved tip).
3.	Kanül ucunun yönünü belirten çizgi yada benzeri bir işaret olmalı.
4.	Kanül ucu ile kanül arasında tesbit dikişlerini sabitleyecek tabla olmalı.
5.	Kanül kıvrılma ve katlanmaya karşı içi tel destekli olmalı (wire reinforced).
6.	Kanül uzunluğu 25 +/- 3 cm olmalı.
7.	Kanülün arka ucunda luer kilitli 3/8 konneksiyona uygun “T” konnektör bulunmalı veya beraberinde ayrıca verilmeli.
8.	Konnektör sonunda kanülden hava çıkmasını sağlayacak tıpa veya kapak olmalı
9.	Kanüller tekli paketlenmiş, steril olmalı.

6.KALEM PACEMAKER TELİ KÜÇÜK

1.	Atravmatik çift iğneli ( 60±10mm düz keskin ve 16-18mm yuvarlak ½ daire), üzeri izolasyonlu, external pace maker telidir.
2.	Tel uzunluğu  60±5 cm olacaktır.
3.	Sutür kutularının üzerinde imal ve/veya son kullanma tarihi belirtilmiş olacaktır.
4.	En az 2 yıl kullanım süreleri olacaktır.
5.	Firmalar, teklif ettikleri ürünlere ait denemek üzere birer adet steril numune bırakacaklardır.
8.KALEM OKSİJENATÖR ISI PROBU
1. Oksijenatör ısı probu açık kalp cerrahisinde, oksijenatör arter / venöz ısının ölçülmesi için uygun formda dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Oksijenatör ısı probu özel olarak kaplanmış olan ölçüm ucu metal olup oksijenatörün ısı ölçüm portuna uyumlu olmalıdır.
3. Oksijenatör ısı probu toplam uzunluğu en az 2,50 metre olmalıdır.
4. Oksijenatör ısı probu 0°C derece ile 50°C derece arasında ısı ölçümü yapmaya uygun olmalıdır.
5. Oksijenatör ısı probu reusable kullanıma uygun olmalıdır.
6. Oksijenatör ısı probu ölçüm kolaylığını, hassasiyetini ve güvenliğini sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
7. Oksijenatör ısı probunun cihaza takılan kısmı metal - silindirik jack biçiminde olmalıdır

9 KALEM VENÖZ KONNEKTÖR “Y” 1/2 –3/8 – 3/8

1.	Konnektör  şeffaf poly karbonat sert plastik materyalden yapılmış olmalı
2.	Bir ucu 1/2 diğer iki ucu3/8 -3/8 çapında olmalı
3.	Steril tekli pakette, sterilizasyon ve/veya son kullanma tarihi bulunmalı
4.	En az 2 yıl kullanım süreli olmalı.
10 KALEM    KANÜL BASKET 34/46
1.  Venöz kanül 34/46 no’lu two stage özellikte olup arka ucunda ½-1/2 konnektör ile birlikte verilecektir.
2.  Kanülün distal kısmı 34 Fr. , proksimal kısmı 46-47 Fr. olmalı
3.  Kanül içinde, yerleştirirken kıvrılmaya karşı sert plastikten klavuz olmalı
4.  Kanülün proksimal kısmı kıvrılma ve katlanmaya karşı içi tel destekli olmalı (wire reinforced).
5.  Tek tek steril paketler halinde bulunacaktır.
6.  Paketler üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi yazılı olacaktır.
7.  Kabul edilmiş ulusal yada uluslararası bir standard belgesine sahip bulunacaktır.
8.  Firma teklif ettiği ürünün bir adet numunesini bırakacaktır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa