TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
Genel Cerrahi Polikliniği İçin 1 Kalem Malzeme Alımı 57710
GENEL CERRAHİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
57710
: 19/2098
Alım No
:
:
:
:
22.11.2019
27.11.2019

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
HEMOSTATİK ÜRÜN, TOZ, ANTİADEZİV (TÜM  APARATLAR DAHİL)
50,00
ADET
1
OR4505

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

EMİLEBİLİR BİTKİSEL KANAMA DURDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ                                                     

1.	Hemostatik ürün, vücut içi uygulamalar için imal edilmiş olmalıdır, bu özelliği orijinal kullanım kılavuzunda ve orijinal katalogunda görülebilmelidir.

2.	Ürünün etken maddesi saflaştırılmış patates  nişastası olmalı ve %100 bitkisel yapıda, emilebilir , hemostatik toz formundan olmalıdır. 

3.	Patentli MPH ( Microporous Polisakkarit Hemosfer - Mikrogözenekli Polisakkarit Kürecik ) teknolojisine sahip olmalıdır.

4.	Ürün uygulandığında her bir hidrofilik yapıdaki mikrogözenekli kürecik kanın içerisindeki sıvıyı moleküler bir süzgeç gibi çekmelidir.

5.	Ürün ;  trombosit ve kırmızı kan hücreleri, albümin, trombin ve fibrinojen gibi kan proteinlerini konsantre etmek suretiyle, parçacıkların etrafında jelleşmiş bir matris yaratarak pıhtılaşmayı sağlamalıdır. 

6.	Hemostatik ürün, basınçlı arteriyel ve venöz kaynaklı kanamalı operasyonlarda etkili olmalıdır. Bu özellik orijinal katalogu ve kullanım kitapçığı üzerinden görülebilmeli ve ilgili literatürler ibraz edilmelidir.

7.	Ürün kendi körüklü aplikatörünün içinde toz formunda, çift steril paket içerisinde olmalıdır.

8.	Ürün biyolojik yada kimyasal  maddeler içermemelidir 

9.	Ürün herhangi bir alerjik reaksiyona neden olmamalı ve vücut tarafından en gec 24 saat içinde absorbe olmaya baslamali ve 48 saat icinde tamamen vucuttan atilmalidir.

10.	Ürün bağışıklık sistemini tetiklememeli ve doku iyileşmesinde olumsuz etkileri olmamalıdır ve urun herhangibir sekilde adhesiv etki gostermemeli adhezyon riskini dusurmelidir..

11.	Ürün porozite kontrollü olmali ve hidrofilik yapıdaki mikrogözenekli küreciklerin nominal büyüklügü en az 60mikron olmalidir.Bu ozellik ile kan hucrelerine zarar verilmedigi ve 40mikron tranfuzyon testinden gectigi klinik calismalarla ispatlanmalidir.

12.	Ürün uygulama sonrası 1–2 dakikada kanamayı durdurabilmelidir.

13.	Ürün kullanım sonrası hemostatik etki sağlandıktan sonra serumla yıkanabilmelidir. Bu işlem sonrası tekrar kanama olmamalıdır.

14.	Urunun kullanimi icin istenildiginde  14 cm ve 38 cm uzunlugunda iki farkli aplikatoru temin edilebilmelidir.Bu aplikatorler 10’lu kutularda steril olarak saklanmalidir.

15.	Urunun kullanim yerine gore istenildiginde 1gr, 3gr ve 5 gr seceneklerine sahip olmalidir. Urun kullanima hazir halde olmali ve herhangi baska hicbir materyelle karistirilmamalidir. Urun 5’li paketlerde steril olarak saklanmalidir. 

16.	Urun enfeksiyonu onlemek amacli kullanim 24 saat  sonrasi kan dolasiminda herhangibir sekilde kristalize NaCl , karboksimetil ve Na2SO4 icerik kalmamalidir. Bu durum klinik onem arzettigi icin  ispatlanmalidir.

17.	Ürün imal tarihi itibari ile en az 5 yıl miyadlı olmalıdır ve OR4505 SUT koduna baglanmis olmalidir .

18.	Ürün -40°C +60°C ısı aralığında güvenle saklanabilmelidir.

19.	Ürünün FDA onaylı olması tercih nedenidir.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa