TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
RADYOLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 5 KALEM MALZEME ALIMI (26297195472 MEHMET SEVGİLİ)
RADYOLOJİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
58468
: 19/2188
Alım No
:
:
:
:
06.12.2019
Talep Edilen Hasta
MEHMET SEVGİLİ
:
09.12.2019 10:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
RADYOLOJİ STENT, VASKÜLER, PERİFERİK,  KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, NİTİNOL, OTW
2,00
ADET
1
GR1132
RADYOLOJİ STENT, VASKÜLER, PERİFERİK,  BALONA YÜKLENMEMİŞ
2,00
ADET
2
GR1134
STENT, NONVASKÜLER, BİLİYER,  KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, ÇELİK
2,00
ADET
3
GR1149
STENT, NONVASKÜLER, BİLİYER,  KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, NİTİNOL
2,00
ADET
4
GR1150
KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, 035" OTW
2,00
ADET
5
GR1006

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

1
Sayfa

STENT,VASKÜLER, PERİFERİK, KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, NİTİONAL,

OTW (GR1132)

1) Stent tek tüp Nitinol malzemeden lazer kesim olmalı ve çift etkili özel açılım
mekanizmasına sahip olmalıdır.
2) Stentin iki yanında floskopi altında görünürlüğü saglaması açısından en az 6
adet mikromarker bulunmalıdır. Ayrıca gönderim sistemi üzerinde de üç adet
marker bulunmalıdır.
3) Stent en çok 6F Introducer , 8F GuidingKateter uyumlu olmalıdır.
4) Stent , 0035” Kılavuz tel uyumlu olmalıdır.
5) Stentin , kullanılacak bölgeye göre 80 cm ve 120 cm kateter uzunluğu
olmalıdır.
6) Stentin , uç kısımlarında damarda kayma riskini ortadan kaldıracak 1mm lik
fazla açılım özelliği bulunmalıdır.
7) Stent gönderim sistemi stentin açılım sırasında doğabilecek kuvvetlerden
dolayı ileri kaçmasını engellemek amacıyla özel sarmal tel sistemine sahip
olmalıdır.
8) Stentin tek el ile açılabilmesi ve kolay manipule edilebilmesi için özel
tasarlanmış kontollü açılımı sağlayan el mekanizması mevcut olmalıdır.
9)
Stentler,6x(20,30,40,60,80,100)mm,7x(20,30,40,60,80,100)mm,8x(20,30,40,6
0,80,100)mm,9x(20,30,40,60,80,100)mm,10x(20,30,40,60,80)mm,12x(30,40,
60,80)mm,14x(30,40,60,80)mm
10) Stentler , steril tekli ambalajda olmalı ve üzerinde steril indikatörü olmalıdır.
11) Stentler Uluslar arası kabul görmüş kalite standartlarına sahip
olmalıdır.(FDA,CE)

STENT, VASKÜLER, PERİFERİK, BALONA YÜKLENMEMİŞ (GR1134)-Nitinol Self
Expandable Stent Teknik Şartnamesi
1. Stent, periferal vasküler uygulamalarda kullanılmak üzere nitinol malzemeden
üretilmiş ve self-expandable (kendiliğinden açılan) özellikte olmalıdır.
2. Stent SFA uygulamaları için özel üretilmiş olmalıdır.
3. Stent’nin kullanılabilr şaft uzunluğu 75 cm ve 130cm alternatiflerinde olmalıdır
4. Stent, 0.035 inç Kılavuz tel üzerinden taşınabilmelidir.
5. Stent shaftının proksimal kısmında stenti tutmaya ve açmaya yarayan ergonomik
tasarlanmış tutgaç “handle” olmalıdır. Bu tutgaç sayesinde kontrollü ve aşamalı olarak
açılabilmelidir.
6. Stent tamamen açıldığında 5mm’den 8mm’e kadar çap ve 20mm - 200mm uzunluk
alternatiflerine sahip olmalıdır.
7. Stent tüm çap ve uzunlukları için 6F sheath ile uyumlu olmalıdır.
8. Stent, dual hücre yapısı sayesinde flexibilitesinden ödün vermeden yüksek radial
force’a ulaşabilmedir.
9. Stent’in her bir ucunda 4’er adet tantalum malzemeden üretilmiş radiopak markırları
olmalıdır.
10. Stent’nin kateter ucu uzun ve inceltilmiş bir tasarıma sahip olmalı; bu sayede
atraumatic bir uç sağlanmalıdır. Bu uç radioopak özellik taşımalıdır.
11. Stent, dispoable ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmalıdır.

BİLİYER SİSTEM DARLIĞINA YÖNELİK SELF EXPANDİBLE BİLİYER STENT
(GR1149)
1. Biliyer Stent, ekstrahepatik bilier sistemin malign ve benign darlıklarına yönelik durumlarda
uygulanabilir olmalıdır.
2. Biliyer Stent, transhepatic kullanım için self expanding özellikte olmalıdır.
3. Biliyer Stent, repositioanable (yer değiştirilebilir özellikte) olmalıdır. Paslanmaz çelik tübün
üzerinde siyah bir marker bulunmalı bu sayede wallstentin tekrar kapanarak yer değiştirebilme
özelliği bulunmalıdır.
4. Biliyer Stent’in materyali metal, cobald alaşımlı olmalı ve örgülüyapıda olmalıdır.
5. Biliyer Stent’in örgü açısı 140 C olmalı; bu sayede yüksek radial force’a sahip olmalıdır.
6. Biliyer Stent’in delivery sistemi, en fazla 7F olmalı ve 0.035 ve 0.038 inch guidewire üzerinden
taşınabilir özellikte olmalıdır.
7. Biliyer Stent’in delivery sistemi iki co-axial olarak ayarlanmış şafta sahip olmalıdır. İç şaftı
proximalde paslanmaz çelik, distalde termoplast olmalıdır.
8. Biliyer Stent, üzeinde üç adet x-ray marker (distal, middle ve proximal) bulunmalıdır.
9. Biliyer Stent, radio-opak tip’e sahip olmalıdır.
10. Biliyer Stentin toplam uzunluğu 90 cm, kullanılabilir enstrüman uzunluğu 60 cm olmalıdır.
11. Biliyer Stent, 4-10 mm çapta ve 40-100 mm uzunluğunda olmalıdır.
12. Biliyer Stent, disposable ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmalıdır.
13. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az iki yıl miadlı olmalıdır.
14. İstekliler teklif edilen malzemenin ihale dökümanında belirtilen şartlara uygunluğunu belirlemek
amacı ile teklif verdikleri her kalem numuneyi ve ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katologları
ve benzeri tanıtım materyallerini ihale tarihinden itibaren en geç (üç) iş günü içinde teslim
edeceklerdir.
15. İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik
konfigurasyondaki stentleri istenilen konfigurasyondaki stentler ile değiştirmeyi kabul edecektir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa