TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBI CİHAZ BİRİMİ İÇİN 3 KALEM HİZMET ALIMI
TIBBI CİHAZ BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
58799
: 19/2294
Alım No
:
:
:
:
25.12.2019
31.12.2019 16:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
GASTROSKOPİ CİHAZI TAMİRİ
1,00
ADET
1
KOLONOSKOPİ CİHAZİ TAMİRİ
1,00
ADET
3
DUODENOSKOPİ CİHAZI TAMİRİ
1,00
ADET
4

  

İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

58799 GASTROSKOPİ/KOLONOSKOPİ/DUODENOSKOPİ CİHAZI TAMİRİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Hastanemiz Gastroenteroloji Polikliniğinde bulunan Olympus marka TYPE Q150 model 2307406 seri numaralı gastroskopi cihazı, Olympus marka Type Q150L model 2303472 seri numaralı kolonoskopi cihazı ile Olympus marka Type 160VR model 2701655 seri numaralı duodenoskopi cihazıdır.
2.	Gastroskopi cihazında tespit edilen arıza; cihazın forceps kanalında takılma olduğu, hareket mekanizmasının arızalı olduğu tespit edilmiş ve forceps kanalı, hareket mekanizması, coil pipe ile elastik uç kılıfın değişimi gerektiği rapor edilmiştir.
3.	Kolonoskopi cihazında tespit edilen arıza; cihazın dış kılıfında kabarmalar ve kırılmalar olduğu, hareket mekanizmasının arızalı olduğu tespit edilmiş ve ön dış kılıf, hareket mekanizması ve elastik uç kılıfının değişimi gerektiği rapor edilmiştir.
4.	Duodenskopi cihazında tespit edilen arıza; cihazın forceps kanalında kaçak olduğu, ön dış kılıf rabircon altından kırılmaların mevcut olduğu, görüntüde parazitlikler ve hareket mekanizmasının arızalı olduğu tespit edilmiş ve forceps kanalı, hareket mekanizması, kamera, ön dış kılıf ve elastik uç kılıfının değişimi gerektiği rapor edilmiştir.
5.	Cihazlara hizmet verecek olan firmaların ISO 13485:2016, ISO 9001:2015 ile TSE 12426 veya TSE 13703 sertifikalarına sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca bu belgeler teklif formunda kurumumuza ibraz edilecektir.
6.	Cihazlarda değişebilecek olan malzeme/parçaların orijinal olması gerekmektedir.
7.	Cihazların söz konusu arızaları giderilip bakımı yapıldıktan sonra çalışır durumda kurumumuza teslim edilecektir.
8.	Cihazların nakliyesi durumunda, nakliye ve nakliye ücreti firmaya aittir. Nakliye esnasında oluşabilecek hasarlardan firma sorumludur.
9.	Cihazlar aynı tip arızalara karşı en az 6 (altı) ay garantili olmalıdır.
10.	Cihazlarda değişen parçalar olması durumunda, bu malzemelerin yazılı teknik servis raporu ve cihazdan çıkarılan malzemeler hastanemiz biyomedikal birimine teslim edilmelidir.
11.	Cihazlar, kurumumuzca onarım sonrasında ait olduğu birim tarafından en az 1 (bir) hafta kullanılacaktır. Cihazların onarımı bu kriterlerde değerlendirmeye alınacak olup aksi bir durumda işlem onaylanmayacaktır.
12.	Hastanemiz tarafından sipariş verildikten en geç 5 (beş) işgünü içerisinde ilgili cihazların tüm bakım ve onarım işlemleri tamamlanarak kurumumuza tam fonksiyonlu çalışır şekilde teslim edilmelidir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa