TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
KARDİYOLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI (24980246746 ABDİL KARTAL)
KARDİYOLOJİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
59301
: 19/2327
Alım No
:
:
:
:
06.01.2020
Talep Edilen Hasta
ABDİL KARTAL
:
07.01.2020 10:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
KALP PİLİ, VDD-VDDR
1,00
ADET
1
KR1017

  

İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

1.	KALP PİLİ, VDD-VDDR JENERATÖRÜ-KR1017

1. Mode programlanabilmeli, istenildiği takdirde VDD, VVIR, VVI, VOO modlarında çalışabilmelidir.
2. Pilin maksimum çıkış gücü 7.5 V olmalı, output 1.5 V ve 7.5 V arasında programlanabilmelidir.
3. Alt hız limiti en az 30 ppm ila 95 ppm arasında programlanabilmelidir.
4. Üst hız limit en az 80 ppm ila 180 ppm arasında programlanabilmelidir.
5. Atrial sensitivite 0.2-4.0 mV arasında programlanabilmelidir.
6. Ventriküler sensitivite 1.0-11.0 mV arasında programlanabilmelidir.
7. Atrial ve ventriküler pulse duration 0.15-1.0 ms arasında programlanabilmelidir.
8. Histeresis fonksiyonu olmalı ve 40, 50, 60, Off değerlerine programlanabilmelidir.
9. Pil AV delay değerlerini kalp hızına göre otomatik olarak ayarlayabilmelidir.
10. Sensed AV değerleri 30-350 ms aralığında programlanabilmelidir.
11. Cihaz hem unipolar hem de bipolar modda çalışabilmelidir.
12. Pacemakerin adaptive AV Delay ve AV Delay Hysteresis fonksiyonları olmalıdır.
13. Pacemaker ömrünü uzatan Sleep Function özelliği olmalıdır.
14. Cihazın, PVAB (Post Ventrikuler Atrial Blanking Period) fonksiyonu olmalı ve 130-350 ms arasında programlanabilmelidir.
15. Çok yüksek atrial hızları izlememek için auto, varied veya 150- 500 ms arasında programlanabilen Post Ventrikuler Atrial
Refrakter Period (PVARP) özelliği olmalıdır.
16. Blanked Flutter Search özelliği ile 2:1 iletilen hızlı atriyal taşikardileri tanıyabilmelidir.
17. Ventriküler refraktör period özelliği olmalı ve 150-500 ms arasında programlanabilmelidir.
18. Pacemaker tarafından başlatılabilecek bir taşikardiyi ( Pacemaker Mediated Tachycardia ) önlemek için PMT Intervention özelliği
olmalıdır.
19. Pil hastaya takıldıktan sonra otomatik olarak lead empedansı ölçen, lead empedanslarından herhangi biri belirlenen sınırların
altına düşer veya üzerine çıkarsa sorunlu lead ya da leadleri otomatik olarak Unipolar’ a çeviren Lead Monitor özelliği olmalıdır.
20. Hastanın kendi R ve P dalgaları non-invasive olarak programmer üzerinden ölçülebilmelidir.
21. Auto-mode switch özelliğine sahip olmalı ve gerektiğinde oluşabilecek atrial aritmilerde otomatik olarak pilin çalışma modu
değişmelidir.
22. Pil sürekli olarak AV intervalini ölçmeli ve otomatik olarak AV intervalini genişleterek intrinsik AV iletimini sağlamaya çalışmalıdır.
23. Pilin maksimum ağırlığı 24.0 gr, hacmi 11.5 cm3 ü geçmemelidir.
24. Pilin ömrü aşağıdaki şartlarda 6.5 yıldan az olmamalıdır. (VDD, % 100 pacing, 500 OHM, 2.5 V)

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa