TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
GENEL CERRAHİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 16 KALEM MALZEME ALIMI
GENEL CERRAHİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
59491
: 20/98
Alım No
:
:
:
:
23.01.2020
27.01.2020
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. N
Resmi Kodu
ENDOSKOPİK POLİPEKTOMİ SNARE KATETERİ,  30MM OVAL
20,00
ADET
1
GS1160 -    50.00
ENDOSKOPİK POLİPEKTOMİ SNARE KATETERİ,  15MM OVAL
20,00
ADET
2
GS1160 -    50.00
MULTİ-BAG FİLELİ BASKET YABANCI CİSİM  YAKALAMA KATETERİ
20,00
ADET
3
GS1150 -    50.00
ENDOSKOPİK POLİPEKTOMİ SNARE KATETERİ,  FİLELİ
20,00
ADET
4
GS1150 -    50.00
GASTROSKOPİ İÇİN SKLEROTERAPİ İĞNESİ.
20,00
ADET
5
GS1070 -    33.00
BİLİYER STENT, PLASTİK, 10FR 70MM
30,00
ADET
6
GS1490 -    39.00
BİLİYER STENT, PLASTİK, 10FR 100MM
30,00
ADET
7
GS1490 -    39.00
BİLİYER STENT, PLASTİK, SET (TAŞIYICI, İTİCİ VE STENT) 8,5FR 10CM
20,00
ADET
8
GS1480 -   130.00
BİLİYER STENT, PLASTİK, SET (TAŞIYICI, İTİCİ VE STENT) 8,5FR 7CM
20,00
ADET
9
GS1480 -   130.00
PANKREATİK STENT, PLASTİK 5FR 5CM
10,00
ADET
10
GS1510 -    39.00
ERCP KILAVUZ TEL, 0,025-0,035, HİDROFİLİK
50,00
ADET
11
GS2460 -   140.00
KOLONOSKOPİ ŞORTU
2.000,00
ADET
12
BİLİYER STENT, PLASTİK, SET (TAŞIYICI, İTİCİ VE STENT) 10FR
15,00
ADET
13
GS1480 -   130.00
SİFİNKTEROTOM, DÖNDÜRÜLEBİLİR
10,00
ADET
14
GS2360 -   259.20
ERCP KATATERİ TAPERED UÇLU
15,00
ADET
15
GS2210 -   100.00
BİPOLAR KANAMA DURDURUCU PROB  KATETERLER
5,00
ADET
16
GS1000 -   600.00

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden
1
Sayfa

 kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi sudogrudantemin@gmail.com

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

1.KALEM SNARE
1.	2.8 mm çalışma kanalından geçebilecek
2.	Olympus elektrokoter sistemiyle uyumlu olacak
3.	Plastik dış kılıfı cıkabilecek
4.	Kement genişliği,30 mm  olacak
5.	160 cm kolonoskoptan gecebilecek cıkabilecek uzunlukta olacak
6.	Açılma gücü yeterli olacak

2.KALEM SNARE
1.	2.8 mm çalışma kanalından geçebilecek
2.	Olympus elektrokoter sistemiyle uyumlu olacak
3.	Plastik dış kılıfı cıkabilecek
4.	Kement genişliği,15 mm  olacak
5.	160 cm kolonoskoptan gecebilecek cıkabilecek uzunlukta olacak
6.	Açılma gücü yeterli olacak

3.KALEM MULTİ-BAG FİLELİ BASKET YABANCI CİSİM YAKALAMA KATETERİ MULTİ-BAG TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Polip ve yabancı cisim çıkarmak amaçlı amaçlı dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Kateter çapı 2,8mm kanal çaplı endoskoplara uyumlu olmalıdır
3. Multi-Bag  yapısı polip ve yabancı cismi kolaylıkla tutabilecek yapıda olmalı ve yakalanan
cisimlerin tekrar düşmemesi için poşet yapıya sahip. Yapışmasını sağlayacak amaçlı olmalıdır.
4. Multi- bag  disposable olmalıdır.
5. Optimum patolojik inceleme için hasarsız çıkarabilecek özellikte olmalıdır.
6. Polip ve yabancı cisimleri çıkarmak için farklı ölçüleri olmalıdır.
7. Filenin kılıf çapı 2,5 mm  olmalıdır.
8. Kateterin uzunluğu  230 cm olmalıdır.
9. Multi-Bag  yaklaşık ölçüsü  loop çeperi 60x35 mm derinliği 20 mm olmalıdır.
10. Multi-Bag güçlü tel yapısı? olmalıdır.
11. File tek elle manipülasyona izin verecek yapıda olmalıdır.
12. File prosedür esnasında görüntülemeye olanak sağlayacak yapıda olmalıdır.
13. Değerlendirme de  ürünü kullanacak cerrahlar  tarafından karar verilecektir;Ürünün kullanım  kolaylığı,teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasınde sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.

4.KALEM FİLELİ SNARE
1-Fileli snare gastrointestinal sistemdeki yabancı cisim ve polipleri çıkartmak amaçlı dizayn edilmiş olmalıdır.
2-fileli snare kısmi rezeksiyonda endike büyük ve /veya sapsız poliplerin çıkarılmasında kullanıcı kolaylığı ve zaman tasarrufu sağlamalıdır.
3-optimum bir patolojik inceleme şçşn hasarsız olarak çıkartılabilecek özellikte olmalıdır.
4-fileli snare madeni para pil vb. yutulmuş yabancı cisimlerin çıkarılmasında kullanılabilmelidir.
5-kolay açılan oval şekilli yakalama kesesi olmalıdır. Kese iki derinliğe sahip olmalıdır.
6-Yakalama kesesi , ısıl şekillendirilmiş medikal sınıf plastikten imal edilmiş olmalıdır.
7-yakalama kesesi lateks içermemelidir. Bu sayede alerjik reaksiyon riskini ortadan kaldırmalıdır.
8-yakalama kesesinin döndürülebilir (rotasyonel) özelliği olmalı ve bu sayede doğru ve gerekli pozisyonlandırma yapılabilmelidir.
9-Yakalama aleti disposable olmalıdır.
10-Yakalama aletleri ölçüleri1.7mm veya 2.3 mm 230 mm olarak seçilebilmelidir.

 5.KALEM GASTROSKOPİ İÇİN SKLEROTERAPİ İĞNESİ
1- İğne Enjeksiyon yapmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
2- İğne tek kullanımlık olmalıdır.
3- Kateterin dış çapı 2.3 mm olmalıdır.
4- İğne kateter uzunluğu 170-190 mm olmalıdır.
5- İğnenin dış kılıfı teflon olmalıdır.
6- İğne uzunluğu 4.5- 5.5 mm iğne kalınlığı 0.7- 1.0 mm olmalıdır.
7- İğnenin handle üzerinde kilit mekanizması olmalıdır.
8- Kateter, Steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
      9-Ambalajı üzerinde sterilizasyon tarihi, sterilizasyon şekli, üretim ve son kullanım tarihi ile lot

6.KALEM BİLİARY STENT  10 F
1-Stent çapı 10F stent uzunluğu 5-7-10-12-15-18 cm olmalıdır.
2-Stent set halinde olmalıdır.
3-Setin içinde pusher olmalıdır.
4-Pusher 200 cm uzunluğunda olmalıdır..
5-Stent teflon materyalinden olup her iki ucunda 4 er adet çentiği ve 1 er adet drenaj deliği bulunmalıdır.
7.KALEM BİLİARY STENT  10 F
1-Stent çapı 10F stent uzunluğu 5-7-10-12-15-18 cm olmalıdır.
2-Stent set halinde olmalıdır.
3-Setin içinde pusher olmalıdır.
4-Pusher 200 cm uzunluğunda olmalıdır..
5-Stent teflon materyalinden olup her iki ucunda 4 er adet çentiği ve 1 er adet drenaj deliği bulunmalıdır.
8.KALEM BILIARY PLASTİK STENT SET 
1-	Stent dış çapı  8.5Fr olmalıdır. 
2-	Barb’lar (sabitleyici çentik) arasında kalan kullanım uzunlukları 5, 7, 10, 12, 15 cm. olmalıdır. .
3-	0.035 inç kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
4-	Taşıyıcı kateter, biliary stent ve itici kateter aynı sistemde yüklü olmalıdır.
5-	Taşıyıcı kateter ve itici kateter Teflon malzemeden yapılmış olmalıdır.
6-	Taşıyıcı kateterin uzunluğu 198cm, itici kateterin uzunluğu 168 cm olmalıdır.
7-	Stent, proximal ve distal olarak yeniden pozisyonlandırılabilmelidir. 
8-	Distal 1.5 cm.’lik kısmı hidrofilik olmalıdır.
9-	Percuflex materyalden yapılmış olmalıdır.
10-Stent proximal’inde ve itici kateter distalinde radyopak marker’lar bulunmalıdır.

9.KALEMBILIARY PLASTİK STENT SET 
1-	Stent dış çapı  8.5Fr olmalıdır. 
2-	Barb’lar (sabitleyici çentik) arasında kalan kullanım uzunlukları 5, 7, 10, 12, 15 cm. olmalıdır. .
3-	0.035 inç kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
4-	Taşıyıcı kateter, biliary stent ve itici kateter aynı sistemde yüklü olmalıdır.
5-	Taşıyıcı kateter ve itici kateter Teflon malzemeden yapılmış olmalıdır.
6-	Taşıyıcı kateterin uzunluğu 198cm, itici kateterin uzunluğu 168 cm olmalıdır.
7-	Stent, proximal ve distal olarak yeniden pozisyonlandırılabilmelidir. 
8-	Distal 1.5 cm.’lik kısmı hidrofilik olmalıdır.
9-	Percuflex materyalden yapılmış olmalıdır.
10-Stent proximal’inde ve itici kateter distalinde radyopak marker’lar bulunmalıdır.
-BİLİER PLASTİK STENTLER 10F / 10 CM  SET HALİNDE  ( 20 Adet ) 
1.	Steril, tek kullanımlık paketlerde olmalıdır.
2.	En az iki flepli olmalıdır.	
3.	Stent düz (Amsterdam tipi) olmalıdır (takılmasını kolaylaştırmak için stent orta kesimde açılanma olabilir).
4.	Stent dış çapı 10 Fr çapta olmalıdır.
5.	Barb’lar (sabitleyici çentik) arasında kalan kullanım uzunluğu 10 cm olmalıdır. 
6.	0.035 inç kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
7.	Stent, stent taşıyıcı kateter ve stent iticisi olarak set halinde olmalıdır
8.	Stentler insan sağlığına zararlı olmayan ve floroskopi altında rahatlıkla görülebilecek malzemelerden imal edilmiş olmalıdır.
9.	Firmalar orijinal ambalajında en az 1 adet numune vereceklerdir. Bölüm gerekirse numuneyi kullanacaktır.
BÖLÜM GEREKİRSE STENT UZUNLUĞUNU FİRMAYLA GÖRÜŞECEKTİR.
11-DİSPOSABLE KOLONOSKOPİ ŞORTU 2000adet

1)	Hastanemizin istediği ebatlarda üretilen bu şort kolonoskopi vakalarında kullanılmak üzere medikal özellikte olmalıdır.
2)	NonWoven  materyalden tek parça olarak imal edilmelidir.
3)	Tek kullanımlık olmalıdır, Şortun arkası açık (kapaklı tarzda) olmalıdır. .Kolonoskopi yapmaya uygun olmalıdır. Islandığında dağılmayacak şekilde olmalıdır.
4)	Şortun  boyu 60 cm , deliği 30 çap kapaklı olmalıdır.
5)	Şortun kumaşı cildin nefes almasını sağlamalı ancak su, alkol, kan ve benzeri vücut sıvılarını emmeden ortamdan uzaklaştıracak ve alta geçişine izin vermeyecek nitelikte itici olmalıdır. 35 gr’lık metaryelden yapılmalıdır. Koyu renkli olup içini göstermemelidir.
6)	Tek tek paketler halinde, non steril olmalıdır.
7)	Ambalaj üzerinde, firma adı, ürün bilgileri ve ölçüleri olmalıdır.

Ürünü ünite mutlaka görecektir,  
Döndürülebilir Papillotomın Teknik Kalite ve Güvenlik Özellikleri: 50 adet
1.	Döndürülebilir Papillotom, Avrupa Birliği Konseyi Tıbbi cihazlar yönetmeliği, 93/42/EEC sayılı direktifin hükümlerini karşılamalıdır ve CE sertifikası olmalıdır.
2.	Döndürülebilir Papillotom, Tıbbi Cihazlar  93/42/EEC yönetmeliği hükümlerine göre  (IIb) Sınıfında olmalıdır
3.	Üretici firmanın kalite yönetim sistemi en az,  EN ISO 13485:3003 +AC:2007 karşılamalı ve sertifikalandırılmış olmalıdır.
4.	Döndürülebilir Papillotom ambalajı ve etiketi ilgili yönetmeliklere uygun olmalı ve Döndürülebilir Papillotom ile ilgili tüm bilgileri içermelidir.
5.	Döndürülebilir Papillotom Steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
6.	Döndürülebilir Papillotom, 2,8 mm Endoskop çalışma kanalından kolayca geçebilmelidir.
7.	Döndürülebilir Papillotom Kateter çapı en çok 2,3 mm olmalıdır.
8.	Döndürülebilir Papillotomın ileri ucu  incelen filiform uç olmalı ve 1,8 mm kadar incelmelidir. 
9.	Döndürülebilir Papillotomda kontrast madde enjeksiyonu için luer-Lock  giriş olmalıdır.
10.	Elektro Koter bağlantısı üniversal olmalı, değişik HF koter cihazlarına adaptör ile kolaylıkla bağlanabilmelidir.
11.	Kesi teli boyu    30 mm olmalıdır.
12.	Döndürülebilir Papillotoma bağlaşık elciğindeki sürgü mekanizması ile ileri uç bükülerek kesi işlemi yapılabilmelidir.
13.	Döndürülebilir Papillotom 0,025, 0,035 inç Kılavuz tel ile birlikte kullanılabilmelidir. Kılavuz tel girişinde Kılavuz telin istenilen konumda sabitlenmesini sağlayan kilitleme sistemi olmalıdır.
14.	Döndürülebilir Papillotom, ileri kesi ucu, kesi yönünün istenilen açıya getirilebilmesi için elcikteki mekanizma ile istenen yönde döndürülebilmelidir.(Rotobe)
15.	Döndürme işlemi tutaçta kesi teli sürgüsünün döndürülmesi ile gerçekleşmelidir. Papilatom kılıfı sabit kalmalı ve sadece kesi teli yön değiştirmelidir.
16.	Döndürme işleminin hassas bir şekilde yapılabilmesi için, Elcikteki döndürme kesi teli ucuna en az 1/3 oranında iletilmelidir.
17.	Döndürülebilir Papillotom elciği ile bağlaşık ve tek parça olmalıdır.
18.	Döndürülebilir Papillotom toplam anma uzunluğu 215 cm olmalıdır.
19.	Döndürülebilir Papillotom tek kullanımlık olmalıdır.
20.	Döndürülebilir Papillotom orijinal ambalajında steril olarak paketlenmiş olmalıdır.
Ürün ünite tarafından görülecek denenecektir

ERCP KATETER(20 adet)

1-0.035 Guide wire ile uyumlu olmalıdır.
2-Distal uç incelen yapıda tapared olmalıdır.
3-Katater uzunluğu en az 220 cm olmalıdır.
4-Distal uçta radyopak marker olmalıdır.
5-Kateter çapı 5 F olmalıdır.
6. Katater ucu yuvarlak olmalıdır.
Bölüm numuneyi mutlaka görecek ve deneyecektir.
KILAVUZ TEL 450 cm , 0.035 - (Jagwire Guidewire , (50 adet)

1.	Kırılmaz Nitinol maddeden, şekil hafızalı materyalden yapılmış olmalıdır.
2.	Radyopak, Tungsten dolgulu distal uç, zor anatomilerden geçecek yapıda, 5 cm. uzunluğunda ve hidrofilik olmalıdır.
3.	Tel hareketini endoskopik olarak gösterebilen sarı-siyah çizgili yapıda olmalıdır.
4.	Distal kaplaması çalışma kanalında kaymayı kolaylaştırıcı Endoglide materyalinden, proximal kaplaması ise elden kaymayı önleyici materyal ile kaplı olmalıdır 
5.	Distal uç düz veya açılı olmalıdır.Distal ucu yumuşak ,bükülebilir olmalı,dokuya zarar verici olmamalı.
6.	Doktor kontrollü ERCP sistemi ile uyumlu olmalıdır.
7.	 0.035  inç boyutlarında, 450 cm uzunluğunda olmalıdır.
8.	Klaruz tel bire bir torge yapabilmelidir
9.	Kılavuz tel skopi altında rahatça görünmesi için radyoopak olmalıdır. 
10.	Klavuz telin gövdesi nitinol olup üzeri 2 farklı renkten oluşan zebra tip olmalıdır.
Ürünler ünite tarafından mutlaka görülecektir,ve denenecektir.
RADYOLOJİ İNFLATÖR(BALON ŞİŞİRME AMAÇLI)/DEFLATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ 10 adet
1.	Haznesi hava kabarcıklarının ve sıvının kolay gözükmesini sağlayan yüksek medikal kalitede polikarbonatdan yapılmış olmalıdır.
2.	Piston tek parçalı kilitleme, boşaltma sistemi içeren ve kullanım rahatlığı sağlayan piston sapına sahip olmalıdır. 
3.	Şırınga üzerine monte edilmiş, şişirip-söndürme sırasındaki basınçları gösteren, hatasız, karanlık ortamlarda bile rahat görüş sağlayan, doğru değeri tam olarak gösteren, 25 atmosferlik basınca kalibre edilmiş basınç göstergesi olmalıdır. 
4.	Kolay ve çabuk söndürme için en az 20 cc hacimli hazneye sahip olmalıdır.
5.	Şırınganın ucunda basınca dayanıklı uzatma ve musluk bulunmalıdır.
6.	Ürününün üst atmasferlere çıkıldığı zaman (20 atmosfer ve üstü) kilitleme sistemleri yan mandallı ve çevirmeli olanlarda yüksek atmosfere çıkıldığı zaman  dayanıklı olmalı mandalı atmamalıdır.
8.Manometrenin ucundaki üçlü musluk kulanıma uygun olmalıdır çok sert olmamalıdır.
9.Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. 
   10.Ürünler en az 2 (iki) yıl miatla teslim edilecektir. 
   11.Teklif veren firmalar teklifleriyle birlikte 1 (Bir) adet numune vermelidirler. Verilen numuneler denendikten sonra karar verilecektir.  İstenilen özellikte numunesi olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
     KOLEDOK İÇİN PLASTİK TEK STENT (20 adet)

1-Plastik stent çapı -10Fr olup uzunlukları -7cm aralığında olmalı.
2-Plastik stentin tamamı radyopak olmalıdır.
3-Plastik stentin her iki ucunda çentikleri bulunmalı ve yine her iki ucunda en az üçer adet drenaj delikleri bulunmalıdır.
4-Plastik stentin bir ucu incelen yapıda olmalıdır.
5--Gerektiğinde alımdan sonra farklı çaplarda değiştirilmelir.

       ÜRÜNLER ünite tarafından kesinlikle görülücektir,

BILIARY  –PANKREAS PLASTİK STENT (Percuflex Amsterdam Tip Stent) (20 adet)
1-	Percuflex materyalden yapılmış olmalıdır.
2-	Amsterdam tip olmalıdır.
3-	Stent dış çapı  5Fr olmalıdır.
4-	Barb’lar (sabitleyici çentik) arasında kalan, kullanım uzunluğu 5cm olmalıdır.
5-	Kılavuz kateterin distal uç kısmı incelen ve önceden yuvarlatılmış olmalıdır.
6-	Stentlerin her bir ucunda iki adet drenaj deliği bulunmalıdır

Ürünler ünite tarafından mutlaka görülecek ve değerlendirilecektir

HEATER PROBE PROBU 

1.Reusable ve otoklavlanabilir özellikte olmalıdır.
2.hastanemizde mevcut HPU-20 model cihaz ile kullanıma uygun yapıca ve aynı marka olmalıdır.
3.7fr kalınlıkta olmalıdır.
4.uzunluğu 2300 mm olmalıdır. 

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa