TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
AİLE HEKİMLİĞİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 1 KALEM DEMİRBAŞ ALIMI
AİLE HEKİMLİĞİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
59516
: 20/99
Alım No
:
:
:
:
23.01.2020
27.01.2020
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. N
Resmi Kodu
KARBON MONOKSİT ÖLÇÜM CİHAZI
1,00
ADET
1

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi sudogrudantemin@gmail.com

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27
       KARBON   MONOKSİT  ÖLÇÜM   CİHAZI   TEKNİK  ÖZELLİKLERİ 

1.	Cihaz taşınabilir boyutta olmalı, bataryalar ile çalışabilmeli ve aşağıdaki testleri gerçekleştirebilmelidir :
2.	Ekspirasyon havasındaki  CO seviyesi ölçümünü yapabilmelidir.
3.	Cihazda yapılan test sonucu ekranı üzerinden izlenilebilmelidir. 
4.	Cihaz aynı zamanda CO zehirlenmesi içinde kullanılabilmelidir.
5.	Cihaz CO ölçümünü en az  0  - 150  ppm  arası  yapabilmelidir.
6.	Cihazda CO ppm değeri otomatik olarak % COHb  ( KarboksiHemoglobin)  ye çevrilmelidir.
7.	Cihaz dedektör ölçümleri elektrokimyasal sensörü aracılığı ile  yapmalıdır.                                 Sensör hassasiyeti en az 1ppm olmalıdır.
8.	Değerler renkli geniş LCD ekran üzerinde okunabilmeli ve cihaz tamamıyle ekran üzerinden dokunmatik olarak çalışabilmelidir.
9.	Cihazın çalışma sıcaklık aralığı en az  10 - 40  C derece arasında   ve   nem oranı aralığı en az  10 - 90 %   ve   çalışma  basıncı  en az  800 – 1200  mbar  arasında  olmalıdır.
10.	 Cihazın Hidrojen duyarlılık oranı  <  6  %   altında olmalıdır.
11.	 Cihazda  Nefes  tutma  süresi  en  az  15  saniye  olmalıdır.
12.	 Cihazın  tepki ( yanıt ) süresi en fazla  30 saniye olmalıdır .
13.	 Cihaz  en az  3 ( üç ) ( AA ) adet kolay temin edilebilen Piller vasıtasıyla çalışabilmelidir .
14.	Ağızlık takılan sensör sterilizasyon açısından belirli aralıklarla değiştirilebilmelidir. Sensörde hasta kontaminasyonunu engellemek için tek yönlü valf sistemi olmalıdır.            Cihazın sensörünün sorunsuz çalışma ömrü en az 5 yıl olmalıdır.
15.	Cihaz sigara içenleri sigarayı bırakmaya motive edebilmelidir.
16.	Cihaz  kolayca   kalibrasyon   yapılabilir  özellikte   olmalıdır.                                       Kalibrasyon satıcı firma tarafından Türkiyede yapılabilmelidir.
17.	Cihazın bilgisayar bağlantısı USB portu vasıtasıyla yapılabilmelidir.                                    Cihazla beraber bilgisayar Yazılımı (software - CD) ve bağlantı kablosu verilmeli ve bu program sayesinde cihaz herhangi bir bilgisayara bağlandığında kapsamlı test raporu çıktısı yazıcıdan alınabilmeli ve takip yapılabilmelidir.
Cihaz  yazılım ile beraber kullanıldığında 0-200 ppm arasına kadar ölçüm yapılabilmelidir.
18.	Cihaz basit disposable plastik Ağızlık ile kullanılabilmelidir.                                                                 
19.	Cihaz  aynı zamanda CO zehirlenmesi takibindede  kullanılabilmelidir.                                 Cihaz alandaki KarbonMonoksit (CO) seviyesinin belirlenmesindede yardımcı olabilmelidir. 
20.	Cihaz portatif olarak taşınabilmeli ve piller vasıtasıyla her yerde  kullanılabilmelidir.  Cihazın üzerindeki gösterge sembolünden Pillerin şarj durumu takip edilebilmelidir . 
21.	Cihazın yüzeyi hijyen açısından antibakteriyel bir madde ile kaplı olmalıdır.
22.	Cihazın kalibrasyonu firma tarafından ihtiyaç duyulduğunda yapılabilmelidir.
23.	Cihazın ihtiyaç duyulduğunda gerekli sarfları ve yedekleri firmaca sağlanabilmelidir.
24.	Cihazın kullanımı ve bakımına dair eğitim firma tarafından sağlanmalıdır. 
Cihazın kullanımı teknik olmayan personel tarafından yapılabilecek kadar kolay olmalıdır.
25.	Cihaz her türlü imalat ve montaj hatalarına karşı 2 (iki) sene müddetle garantili olmalıdır. Garanti sonrasında yedek parça ve servis hizmeti ücreti karşılığında firma   tarafından sağlanabilmelidir.
26.	Teklif edilen cihaz üretim kalite standartlarına haiz yapıda olmalıdır. ( CE,ISO, vs.)
27.	Satıcı firma ve/veya Türkiye temsilcisinin hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır.
28.	Teklif veren firma ; cihazın UBB ( ÜTS ) kaydı ile birlikte Türkiye temsilcisinden temin edilmiş Yetki belgesini teklifle birlikte vermelidir.
29.	Cihaz ile birlikte Sarf malzeme olarak  ;  250  adet  disposable  Ağızlık  ve  3 adet  Valfi  verilebilmelidir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa