TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
KARDİYOLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 4 KALEM MALZEME ALIMI (35002927604 AYŞE ADIGÜZEL)
KARDİYOLOJİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
60235
: 20/157
Alım No
:
:
:
:
03.02.2020
Talep Edilen Hasta
AYŞE ADIGÜZEL
:
04.02.2020 01:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. N
Resmi Kodu
KALP PİLİ, DDDR
1,00
ADET
1
KR1014 -  2400.00
ELEKTROD, ATRİAL (AKTİF-PASİF FİXASYON)
1,00
ADET
2
KR1024 -   450.00
ELEKTROD, VENTRİKÜLER (AKTİF-PASİF)
1,00
ADET
3
KR1026 -   412.50
KARDİYOLOJİ AYRILABİLEN İNTRODUSER
1,00
ADET
4
KR2066 -    10.00

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi sudogrudantemin@gmail.com

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

1
Sayfa

KALP PİLİ DDDR
1. 1 ADET KALP PİLİ DDDR
2. 1 ADET ELEKTROD,ATRİAL (AKTİF –PASİF FİXASYON)
3. 1 ADET ELEKTROD VENTRİKÜLER(AKTİF- PASİF)
4. 2 ADET AYRILABİLEN İNTRODUCER
5. Malzemelerin fiyatı ayrı ayrı belirtilecektir. Teklifler toplam set fiyatı üzerinden değerlendirilecektir. Hastane
malzemeyi set halinde veya ayrı ayrı da alabilecektir. Firma işlem için çağrıldığında 24 saat içinde teknik eleman ve
malzeme ile birlikte icabet edecektir.

1.KALP PİLİ DDDR JENARATÖRÜ
Şartname Metni:
1. Pacemaker DDDR, DDD, DDIR, DDI, DOOR, DOO, VDD , VVI, VVIR,VOOR,VOO, VVT, AAT, AAIR, AAI, AOOR, AOO, ODO modlarında
programlanabilmelidir.
2. Alt hız (lower rate) 30- 150 ppmarasmda programlanabilmelidir.
3. Hysteresis programlanabilmelidir.
4. Maksimum sensed ve paced AV delay ayrı ayrı programlanabilmelidir.
5. AV delay (gecikmesi) değerlerini kalp hızına göre otomatik olarak ayarlayabilmelidir.
6. Üst izleme hızı 80-160 ppm arasında programlanabilmelidir.
7. Üst sensörhızı 80- 160 ppm arasında programlanabilmelidir.
8. Çıkış voltajı atrium ve ventrikül için birbirinden bağımsız olarak 0.5 - 6 V değerleri arasında programlanabilmelidir.
9. Pulsewidth ( uyarı genişliği) değerleri atrium ve ventrikül ayrı ayrı olarak programlanabilmelidir.
10. Atrialsensitivite değerleri programlanabilmelidir.
11. Ventrikülersensitivite değerleri programlanabilmelidir.
12. Atrial ve ventriküler polariteler ayrı ayrı unipolar veya bipolar olarak programlanabilmelidir.
13. Ventriküler olaylardan sonra oluşabilecek retrograd P dalgalarmı izlemek için programlanabilen post ventriküleratrialblanking
periyod (PVAB) özelliği olmalıdır.
14. Çok yüksek atrial hızları izlememek için programlanabilen Post VentrikülerAtrialrefrakter periyod ( PVARP ) özelliği olmalıdır.
15. Ayrıca cihazın hıza göre PVARP ı otomatik olarak ayarlama ( dinamik PVARP ) özelliği de olmalıdır.
16. Programlanabilen atrialrefrakter periyod özelliği olmalıdır.
17. Atriumdapace edildikten sonra oluşabilecek yankıları izlememek için atrialblankingperiod özelliği olmalıdır.
18. Ventrikülerpace&#39;den sonra T dalgalarmı görmemesi için 150-500 msarasmda programlanabilen ventrikülerrefrakter periyod
özelliği olmalıdır.
19. Ventrikülerblanking periyod özelliği olmalıdır.
20. Pacemaker tarafından başlatılabilecek bir taşikardiyi önlemek için PMT sonlandırma özelliği olmalıdır.
21. Pil hastaya takıldıktan sonra otomatik olarak lead empedansı ölçebilmeli, leadempedanslarmdan herhangi biri belirlenen
sınırların altına düşer ya da üstüne çıkarsa sorunlu lead ya da leadleri otomatik olarak unipolara çevirebilmelidir.
22. Pil kontrolleri sırasında güvenli denemeler yapılmasına olanak veren &quot;geçici programlama” özelliği olmalıdır.
23. Hastanın kendi elektriki sisteminden doğan PVC lere karşı güvenlik sağlayan algoritması olmalıdır.
24. Atrial ve ventriküleroutput2.5 V, 600 ohm ve % 100 pace şartlarında çalıştığında ömrü en az 6 yıl olmalıdır.
25. Pacemakerin ağırlığı en fazla 30 gr olmalıdır.
26. Hasta kontrolünde, pacemakerın son kontrolden beri tüm Pace - Sense oranları, PVC sayıları, pacemakerın kalan ömrü, Lead
Empedansları ve Bataryanın durumu, son ölçülen eşik değerlerini ve programlanan değerleri, P/R dalgaları değerleri vb.
parametreler görülebilmelidir.
27. Diagnostik parametreler sayesinde kontroller arasındaki taşikardiler, kalp hızları, lead empedansları v.b. parametreler
pacemakerin hafızasında depolanabilmelidir.
28. Hastanın kendi R ve P dalgaları non-invasive olarak programmer üzerinden ölçülebilmelidir.
29. Ventriküler otomatik threshold ölçme özelliği sayesinde pil otomatik belli aralıklarla kendisi threshold testi yaparak pil çıkış
gerilimi değerini otomatik olarak ayarlayabilmelidir.
30. Modeswitch özelliği sayesinde oluşabilecek atrial aritmilerde otomatik olarak pilin çalışma modu değişmelidir.
31. Pil P ve R dalga genliklerini otomatik olarak ölçme özelliği olmalıdır.
32. Pil sürekli olarak AV intervalini ölçmeli ve otomatik olarak AV intervalini genişleterek intrinsik AV iletimini sağlamaya çalışmalıdır.
33. Hasta bilgileri, takılan lead, endikasyon, implante edilen cihaz ve doktor bilgileri cihaza kaydedilebilmelidir.
34. Pil tarafından yapılan otomatik ölçümlerin ve aritmi episodlarının kayıtları ve histogramları otomatik olarak hafızasında
depolanabilmeli incelenebilmelidir.
35. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK Ulusal Bilgi
Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen yönetmelik
kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
36. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak mecburiyetindedir.
d. Firma vereceği ürünün özeliklerini belirten katalog vermelidir.

2.ELEKTROD ATRİAL(AKTİF–PASİF FİXASYON
Şartname Metni:
1.Lead silikon / poliüretan izolasyonlu olmalı ve en fazla 8 F introducer ile kullanılabilmelidir.
2.Lead batarya ömrünün kısalmasına sebep olan threshold yükselmelerini engellemek için steroid salınımlı olmalıdır.
3.Gerektiğinde pasif ve aktif fiksasyonlead tercihi yapılabilmeli ve değişimleri garanti edilebilmelidir.
4.atriyalleadin yönlendirilebilme itilebilme ve döndürülebilme özellikleri yeterli olmalı atriyuma kolayca yerleştirilebilmeli.yerleştirildiği
yerde stabil olarak kalabilmelidir.
5.Lead ile birlikte bir (1) adet introducer set ( guidewire, sheat ve ven iğnesi dahil) teslim edilmelidir. İmplantasyon öncesi sheat kırılma
riskine karşı yeterli sayıda yedek set getirilmelidir.
6.Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK Ulusal Bilgi Bankasına
kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen yönetmelik kapsamı dışında yer alan
malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
7.Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak mecburiyetindedir.
d. Firma vereceği ürünün özeliklerini belirten katalog vermelidir.

3.ELEKTROD VENTRİKÜLER(AKTİF- PASİF)
Şartname Metni:
1. Lead silikon / poliüretan izolasyonlu olmalı ve en fazla 8 F introducer ile kullanılabilmelidir.
2 .Lead batarya ömrünün kısalmasına sebep olan threshold yükselmelerini engellemek için steroid salınımlı olmalıdır.
3. Gerektiğinde pasif ve aktif fiksasyonlead tercihi yapılabilmeli ve değişimleri garanti edilebilmelidir.
4. Ventrikülerleadin yönlendirilebilme itilebilirlik ve döndürülebilme özellikleri yeterli olmalı Ventriküle kolayca
yerleştirilebilmeli.yerleştirildiği yerde stabil olarak kalabilmelidir.
5. Lead ile birlikte bir (1) adet introducer set ( guidewire, sheat ve ven iğnesi dahil) teslim edilmelidir. İmplantasyon öncesi sheat
kırılma riskine karşı yeterli sayıda yedek set getirilmelidir.
6. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK Ulusal Bilgi
Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen yönetmelik kapsamı
dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
7. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak mecburiyetindedir.
d. Firma vereceği ürünün özeliklerini belirten katalog vermelidir.

4. AYRILABİLEN INTRODUCER TEKNİK ÖZELLİKLERİ ( KR2066)
1. İntroducer yırtılabilir özellikte olmalıdır
2. Ponksiyon için ven iğnesi içerisinde bulunmalıdır.
3. İntroducer set içerisinde uygun çapta ve uzunlukta guidewire bulunmalıdır.
4. Verilecek olan introducer kullanılacak leadler ile uygun çapta olmalıdır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa