TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI İÇİN 1 KALEM DEMİRBAŞ ALIMI
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
60725
: 20/571
Alım No
:
:
:
:
01.10.2020
05.10.2020 16:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. N
Resmi Kodu
OTOKLAV CİHAZI
1,00
ADET
1

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi sudogrudantemin@gmail.com

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27
OTOKLAV TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	Cihaz üzerinde imal tarihi veya seri numarası bulunmalı, standart aksesuar, parça ve varsa cihaza müdahalede kullanılacak özel aparatları ile birlikte verilmelidir. 
2.	Cihaz laboratuar cam ve çelik malzemelerinin yüksek sıcaklıkta ve basınç altında buhar ile sterilizasyonu için kullanıma uygun olmalıdır.
3.	Dik tip, tekerlekli otoklav olmalı. Cihaz mobil olmalı ayrıca yerine veya yerinde montaj gerekmemelidir.  Hem sıvı hem katıların sterilizasyonuna imkân vermelidir. 
4.	Cihazın etkin hacmi en az 75 litre olmalıdır. 
5.	Cihaz mikroprosesör kontrollü olmalıdır. 
6.	Sterilizasyon parametreleri istenildiğinde değiştirilebilmeli 105 ile 134 C arasında sterilizasyon yapabilmeli, sterilizasyon süresi 3–59 dk aralığında, kurutma süresi 20–60 dk aralığında seçilebilmelidir.
7.	Cihaza entegre edilmiş bir zamanlayıcı sayesinde sterilizasyon işlemine otomatik başlayabilmelidir. En az 10-60 dakika arası otomatik ayar ile süresiz çalışma ayarı bulunmalıdır.
8.	Cihaz 0.21 – 2 bar arasında çalışmalıdır, basıncı gösteren bir vakum göstergesi olmalıdır.
9.	Cihazın prevakum fonksiyonu olmalıdır. Cihazda sterilizasyona başlamadan önce işlemin tam ve sağlıklı gerçekleşmesini sağlamak için cihazın içindeki basınç önce  –0.5 bar’ a kadar düşürülerek içerisinin doymuş buharla kaplanması sağlanmalı ve bu ön vakumlama işleminden sonra sterilizasyona devam edilmelidir. 
10.	Cihazda vakumlu kurutma döngüsü olmalıdır.
11.	Cihazda basınç emniyet anahtarı, emniyet tahliye vanası, emniyet termostatı düzenekleri bulunmalıdır.
12.	Cihaz mikroişlemci sıcaklık, zaman, program ve basıncı sürekli kontrol etmeli ve arıza durumunda ısıtmayı otomatik olarak keserek, sesli uyarı vermelidir.
13.	Cihaz hata durumunda, hata mesajı vermelidir.
14.	Cihazda basınç mevcutken kapağın açılmasını önleyen bir emniyet düzeneği olmalıdır.
15.	Çalışma basıncı ise en az 1.5 Kg/cm2 olmalıdır.
16.	Çalışma sıcaklığı  en az  60 – 130 C olmalıdır.
17.	Cihaz kullanıcı tarafından programlanabileceği gibi, en az 9 programlık bir hafızaya sahip olmalıdır. Cihazda mikrobiyolojik agarlı besi ortamları için işlem modu olmalıdır.
18.	Sıcaklık, zaman, program no verileri, basınç dijital göstergelerden takip edilebilmelidir.
19.	En az 15 litre kapasiteli su tankı olmalıdır, su tankı devamlı olarak musluğa bağlı olmalıdır ve cihazın su seviyesi kontrol özelliği sayesinde seviye azalmalarında cihaz otomatik olarak su eklemesini yapabilmelidir, bu sayede kullanıcının devamlı su tankını kontrol etmesine gerek olmamalıdır.
20.	Cihazla katı konumunda çalışılırken içeri alınan suyun isteğe bağlı olarak tekrar tanka veya drenaja gönderilme imkânı olmalıdır
21.	Gerektiğinde direkt olarak musluğa bağlamak için eksternal su girişi olmalıdır.
22.	Cihazın kapağı en az 6 noktadan kilitli olmalıdır.
23.	Cihazda kapak iç çember sıcaklığı ve basıncı otomatik olarak kontrol edilerek kapatılıp açılmalıdır.  Uygun şartlar sağlanmadıkça açılmamalıdır.
24.	Sterilizasyon işlemi tamamlandıktan sonra içerideki buhar daha önce set edilen miktar oranında egzost mekanizması ile güvenli bir şekilde dışarı atılmalıdır. 
25.	Cihaz EN-61010-1, EN-61010-2-040, EN-61326 standartlarına uygun olmalıdır.
26.	Cihaz imalat ve montaj hatalarına karşı 1 yıl süre ile ücretsiz, takip eden 10 yıl süre ile ücreti mukabili servis ve yedek parça garantisine sahip olmalıdır. Bu garanti taahhüdünün bir sureti ihale dosyasında üretici veya ithalatcı firma tarafından onaylı olarak konulmalıdır.
27.	Cihaz normal laboratuvar şartlarında 220 V 50 Hz şebeke elektriği ile çalışmalı ve %10'Iuk voltaj değişimlerinden etkilenmemelidir.
28.	Cihazın ithalatçı firmasının temsilcilik belgesi, TSE den alınmış hizmet yeterlilik belgesi ve sanayi ve ticaret bakanlığından alınma satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi olmalıdır. Teklif veren firmalar ithalatçı firma değil ise temsilci firmadan alınmış bayii yetki belgesi olmalıdır.
29.	Cihazda aşağıdaki durumlar için uyarı ve güvenlik sistemine sahip olmalı ve bunlar ekrandan izlenebilmeli veya hata kodu vermelidir:
A-	Aşırı basınç durumunda güç kesilmelidir.
B- Aşırı sıcaklıkta güç kesilmelidir.
C- Isıtma elementleri işlevini yitirdiği zaman uyarmalıdır.
D- Düşük su seviyesine karşı ikaz etmelidir.
E- Sıcaklık sensörü arızası için uyarmalıdır
KABUL VE MUAYENE

1.	Cihaz kullanılacağı yere sağlam teslim edilmeli, imal ve malzeme hatalarından yoksun; kırık, çatlak ve deforme olmamış olmalıdır. Cihaz Mikrobiyoloji Laboratuvarının göstereceği yere kurularak, çalışır vaziyette teslim edilmeli ve bir adet deneme amaçlı sterilizasyon işlemi uygun ve yeterli sürede tamamlanmalıdır.
2.	Cihazın nasıl kullanılacağın anlatan yazıl bilgi, teknik özelliklerini anlatan, kullanım, bakım kılavuzu ile uluslararası kabul görmüş standart belgesi (örneğin, yerli üretim ise TSE veya TSEK; yabancı ise CE, ISO, TÜV, DIN, EN, BS, NIST, gibi) ve üretim sonrası kalite kontrol belgesi verilmelidir.
3.	Cihazın EN-61010-1, EN-61010-2-040, EN-61326 standartlarına uygun olduğunu gösterir belgeler muayene ve teslim aşamasında ibraz edilmelidir. 
4.	Cihazın sterilizasyon yeterlilik testleri bilgisayar aracılı olarak teslimat anında yapılmalıdır. Bu testte otoklavın sterilizasyon aşamaları ve ilgili grafikleri dökümante edilmelidir. 
5.	Cihaz ile birlikte 12 adet biyolojik indikatör ücretsiz teslim edilecektir.
6.	Cihaz 3 adet paslanmaz çelik sepeti ile birlikte verilmelidir

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa