TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
KARDİYOLOJİ YOĞUN BAKIM İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIMI
KARDİYOLOJİ YOĞUN BAKIM
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
61099
: 20/484
Alım No
:
:
:
:
25.03.2020
30.03.2020 10:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. N
Resmi Kodu
KARDİYOLOJİ İNFLATÖR (BALON ŞİŞİRME  AMAÇLI)/DEFLATÖR
500,00
ADET
1
KR2010 -    30.00
KARDİYOLOJİ KILAVUZ TEL, 035, STANDART J  UÇLU
500,00
ADET
2
KR2004 -    22.00
KATETER, KORONERSİNÜS STEERABLE  DİAGNOSTİK 10 POL
12,00
ADET
3
KR1055 -   850.00

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi sudogrudantemin@gmail.com

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

1
Sayfa

1.KARDİYOLOJİ İNFLATÖR(BALON ŞİŞİRME AMAÇLI)/DEFLATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ KR2010
1. HAZNESİ HAVA KABARCIKLARININ VE SIVININ KOLAY GÖZÜKMESİNİ SAĞLAYAN YÜKSEK MEDİKAL KALİTEDE POLİKARBONATDAN YAPILMIŞ OLMALIDIR.
2. PİSTON TEK PARÇALI KİLİTLEME, BOŞALTMA SİSTEMİ İÇEREN VE KULLANIM RAHATLIĞI SAĞLAYAN PİSTON SAPINA SAHİP OLMALIDIR.
3. ŞIRINGA ÜZERİNE MONTE EDİLMİŞ, ŞİŞİRİP-SÖNDÜRME SIRASINDAKİ BASINÇLARI GÖSTEREN, HATASIZ, KARANLIK ORTAMLARDA BİLE RAHAT GÖRÜŞ SAĞLAYAN,
DOĞRU DEĞERİ TAM OLARAK GÖSTEREN, 25 ATMOSFERLİK BASINCA KALİBRE EDİLMİŞ BASINÇ GÖSTERGESİ OLMALIDIR.
4. KOLAY VE ÇABUK SÖNDÜRME İÇİN EN AZ 20 CC HACİMLİ HAZNEYE SAHİP OLMALIDIR.
5. ŞIRINGANIN UCUNDA BASINCA DAYANIKLI UZATMA VE MUSLUK BULUNMALIDIR.
6. ÜRÜNÜNÜN ÜST ATMASFERLERE ÇIKILDIĞI ZAMAN (20 ATMOSFER VE ÜSTÜ) KİLİTLEME SİSTEMLERİ YAN MANDALLI VE ÇEVİRMELİ OLANLARDA YÜKSEK
ATMOSFERE ÇIKILDIĞI ZAMAN DAYANIKLI OLMALI MANDALI ATMAMALIDIR.
8.MANOMETRENİN UCUNDAKİ ÜÇLÜ MUSLUK KULANIMA UYGUN OLMALIDIR ÇOK SERT OLMAMALIDIR.
9.MALZEME, STERİL VE ORİJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLMELİDİR. AMBALAJLAR ÜZERİNDE STERİLİZASYON TARİHİ VE YÖNTEMİ İLE SON KULLANMA TARİHİ
BELİRTİLMİŞ OLMALIDIR.
10.ÜRÜNLER EN AZ 2 (İKİ) YIL MİATLA TESLİM EDİLECEKTİR.
11.TEKLİF VEREN FİRMALAR TEKLİFLERİYLE BİRLİKTE 1 (BEŞ) ADET NUMUNE VERMELİDİRLER. VERİLEN NUMUNELER DENENDİKTEN SONRA KARAR VERİLECEKTİR.
İSTENİLEN ÖZELLİKTE NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

2.GUIDEWIRE (KILAVUZ TEL) TEKNİK ŞARTNAMESİ 150CM-260CM-KR2004
1. PERKUTAN GİRİŞ VE ANJİYOGRAFİKKATETERLERE KILAVUZLUK YAPMAK İÇİN KULLANILABİLMELİDİR.
2. TEFLON KAPLI OLMALIDIR.
3. FLEKSİBLE OLMALI VE MANEVRA KABİLİYETİ ÇOK İYİ OLMALIDIR.
4. ORJİNAL ŞEKLİNİ MUHAFAZA ETMELİDİR.
5. UZUN SÜREN İŞLEMLER ESNASINDA MALZEME TEKRAR KULLANILABİLMELİ, ÇABUK DEFORME OLMAMALIDIR.
6. ÇAP TOLERANSI MAKSİMUM 0.0001” OLMALIDIR.
7. UZUNLUK TOLERANSI MAKSİMUM 1.25 CM OLMALIDIR.
8. FİXED-CORE VE MOVABLE-CORE TİPLERİ OLMALI VE FİXED-COREGUİDEWİRE’LAR J UÇLU, 0.035”KALINLIKTA, EN AZ 150 CM UZUNLUKTA, FLEKSİBL UCUNUN
UZUNLUĞU 6 CM, J YARIÇAPI 3 MM OLMALIDIR; MOVABLE-COREGUİDEWİRE’LAR J UÇLU, 0.035” KALINLIKTA, EN AZ 150 CM UZUNLUKTA, J-YARIÇAPI 3 MM
OLMALIDIR.
9. STANDART J UÇLU 150CM, EXCHANGE J UÇLU GUİDEWİRE 260CM UZUNLUKTA OLMALIDIR.
10. LUERKONNEKTÖRLÜ PLASTİK DİSPENSER İÇİNDE VE ORJİNAL STERİL AMBALAJDA VERİLMELİDİR.
11. MALZEME, STERİL VE ORİJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLMELİDİR. AMBALAJLAR ÜZERİNDE STERİLİZASYON TARİHİ VE YÖNTEMİ İLE SON KULLANMA TARİHİ
BELİRTİLMİŞ OLMALIDIR.
12. ÜRÜNLER EN AZ 2 (İKİ) YIL MİATLA TESLİM EDİLECEKTİR. SON KULLANMA TARİHİ YAKLAŞAN ÜRÜNLERİN, HASTANE TARAFINDAN EN AZ 4 AY ÖNCESİNDEN
BİLDİRİLMEK ŞARTIYLA, YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN ÜCRETSİZ OLARAK DEĞİŞTİRİLECEKTİR.
13. TEKLİF VEREN FİRMALAR TEKLİFLERİYLE BİRLİKTE 5 ADET NUMUNE VERMELİDİRLER. VERİLEN NUMUNELER DENENDİKTEN SONRA KARAR VERİLECEKTİR.
İSTENİLEN ÖZELLİKTE NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
14. SATIN ALINAN MALZEME KONTROL VE MUAYENE EDİLDİKTEN SONRA HASTANEMİZİN İHTİYACINA GÖRE PERİYOTLAR HALİNDE KABUL EDİLECEKTİR.
13.TESLİM EDİLEN HER BİR MALZEME TESLİMAT TARİHİ İTİBARI İLE EN AZ İKİ YIL MİADLI OLMALIDIR. FİRMA MİADI DOLAN ÜRÜNÜ YENİ ÜRÜNLE DEĞİŞTİRMELİDİR.
14.TEKLİF VEREN FİRMALAR TEKLİFLERİYLE BİRLİKTE 1 ADET NUMUNE VERMELİDİRLER. VERİLEN NUMUNELER DENENDİKTEN SONRA KARAR VERİLECEKTİR. İSTENİLEN
ÖZELLİKTE NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

3.KATETER, KORONERSİNÜS STEERABLE DİAGNOSTİK 10 POL-KR1055
1. KATETER 10 ELEKTRODLUDUR.
2. KATETER ELEKTROD DİZİLİMİ 2-8-2 ŞEKLİNDEDİR.
3. KATETER UZUNLUĞU 115CM’DİR.
4. KATETER UCUNDA BULUNAN KOİLLER (MANYETİK SENSÖR) SAYESİNDE ELEKTROANATOMİK MAPPİNG CİHAZI İLE HABERLEŞİP
ANATOMİK MAPPİNG YAPMAYA OLANAK SAĞLAR.
5. KATETER ÜZERİNDE BULUNAN ELEKTRODLAR İNTRAKARDİYAK ELEKTRİKSEL BİLGİ TOPLAMAYA OLANAK SAĞLAR.
6. KATETER UÇ ELEKTRODU 2MM’DİR.
7. KATETER KALINLIĞI 7F’TİR.
8. D VE F OLMAK ÜZERE UNİ-DİRECTİONAL CURVE SEÇENEKLERİNE SAHİPTİR.
9. KATETERLERLE BİRLİKTE 10 KATETER İÇİN 2 ADET BAĞLANTI KABLOSU VERİLECEKTİR.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa