TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBI CİHAZ BİRİMİ İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIMI
TIBBI CİHAZ BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
62233
: 20/765
Alım No
:
:
:
:
03.06.2020
08.06.2020 16:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. N
Resmi Kodu
COM İSTASYON HAREKETLİ KOL CONTA
120,00
ADET
1
COM TİPİ PNEUMATIC SİSTEM İSTASYONU
4,00
ADET
2
SİSTEM TÜP KEÇE
150,00
ADET
3

  

İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi sudogrudantemin@gmail.com

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
1
Sayfa

62233 NOLU İSTEM
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	COM İstasyon Hareketli Kol Conta
•	Teklif verilen malzeme, hastanemiz genelinde kurulu olan Aerocom marka AC3000 model COM tipi pneumatic kan tüpü taşıma sistem istasyonları üzerindeki hareketli kollara uyumlu olmalıdır.
•	Teklif verilen malzeme, sisteme ait istasyonların orijinal görüntüsünü bozmayacak özellikte, hareketli kolların mekanik çalışma aksamını olumsuz etkilemeyecek ve dayanıklı kauçuk malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 
•	Teklif verilen malzeme için firma en az 6 (altı) ay garanti taahhütünde bulunmalıdır.
•	Malzemenin nakliye ücreti yüklenici firmaya ait olup, nakliye esnasında oluşabilecek tüm aksaklıklardan firma sorumludur.

1.	COM Tipi Pneumatic Sistem İstasyonu
•	Teklif verilen com tipi pneumatic sistem istasyonu, hastanemiz genelinde kurulu olan Aerocom marka AC3000 model COM tipi pneumatic kan tüpü taşıma sistemine uyumlu olmalıdır.
•	Teklif verilen com tipi pneumatic sistem istasyonu, sisteme ait nakil borularının orijinal görüntüsünü bozmayacak özellikte ve uygun olmalıdır. 
•	İç Mekanizması Tamburlu (Yuvarlak hazneli) olmalı, tambur içinde biri alım yuvası diğeri de geçiş yuvası olacak şekilde olmalıdır.
•	İstenen istasyon ölçüleri; Genişlik: 404mm, Derinlik: 290mm, Uzunluk: 702mm (Alt hazne 90mm ve üst hazne 92mm hariç)
•	İstasyon, gönderme ve alma istasyonu olarak çalışan düşey konumlu ve aşağıdaki özeliklere sahip olacaktır.
•	İstasyonların bakımlarının rahat bir şekilde yapılabilmesi için, kapakları kolayca açılabilir tipte olmalıdır.
•	İstasyonun alt veya üst kısmında bulunan haznesine, en az bir taşıma tüpü (carrier) alabilir yapıda olmalıdır.
•	İstasyon üzerinden alma ve gönderme işlemi yapılabilmelidir. Taşıyıcı tüpü göndermek için ayrıca gönderme düğmesine basmaksızın istasyon taşıyıcıyı otomatik olarak algılayıp gönderi yapabilmelidir.
•	İstasyon, tam entegre yavaşlatma fonksiyonuna sahip olup, taşıyıcı tüp alıcı istasyona vardığında, yavaşlatıcı hava-yastığı fonksiyonu ile hızı düşürülmeli ve yumuşak bir iniş sağlamalıdır.
•	Alıcı tarafından gelen taşıyıcılar için bir sele ve sele içinde taşıyıcılar için kırılmayı, deformasyonu önleme amaçlı koruyucu kabin tertibatı olmalı ve taşıyıcı bu sele içine yavaş bir şekilde düşmelidir. Gönderici ve alıcı özellikli İstasyon sayısı kadar verilecektir.
•	İstasyon alıcı tarafında bir hava basıncı ya da hava kirliliği oluşturmamalıdır.
•	İstasyona ait mikro işlemcili devre üniteleri, soketli ve takılıp, çıkarılabilir tipte kolay müdahale edilebilir biçimde olmalıdır.
•	İstasyonda, taşıyıcı tüplerde oluşan elektrik yükünü alan topraklama hattına bağlı iletken borular kullanılmış olmalı ve böylece elektronik kartlar ve sistem koruma altında olmalıdır.
•	İstasyon üzerinden sistemin tamamının güç üniteleri kapatılabilir ve açılabilir yapıda olmalıdır.
•	İstasyon içerisinde, sistemin düzgün ve verimli çalışabilmesi için en az 2 adet optik switch olmalıdır.
•	İstasyon arıza sensörlerine sahip olmalı, istasyonlardaki algılayıcıların tümü optik switch olmalıdır.
•	İstasyon kurulan üniteye uyumlu renkte olmalıdır. İstasyonun kabin ve kapağı modern görünümlü, kir tutmaz, temizlenebilir ve dayanıklı tipte olmalıdır.
•	İstasyon taşıyıcı bir askı içerisine yerleştirilmeli ve hijyenik sebeplerle kovaya entegre edilmelidir.
•	İstasyon, alt veya üstten yüklenebilir yapıda olmalıdır. 
•	İstasyon üzerine gerekli operasyonları yapmak üzere Operasyon Paneli ihtiva etmelidir. Bu Operasyon Paneli şu özelliklere sahip olmalıdır;
•	Telefon-tipi veya membran tipi tuş takımına sahip olup, gönderilecek istasyon bu panel üzerinde tuşlanarak seçilebilmelidir.
•	Operasyon paneli en az 65.000 istasyon ve en az 65.000 istikameti yönlendirebilecek kapasitede olmalıdır.
•	Tuş takımında yanlış tuşlama halinde iptal tuşu bulunmalıdır.
•	Gönderilecek yöne ait ayrıca bir yönlendirme tuşu olmamalıdır.
•	Panel üzerinde operasyon tuşları dışında 2 ayrı tuş, öncelik belirleme ve diğer özel fonksiyonlar için, ayrıca bırakılmalıdır.
•	Operasyon Panelleri üzerinde iki sıralı ve her biri en az 24 dijitli (en az 2x24  LCD) likit kristal gösterge (LCD ) bulunmalıdır.
•	Gönderi halinde, ekran (display) üzerinden gönderilen istasyon numarası ve adı açık bir şekilde görülmelidir. Alıcı istasyonda, alım halinde, istasyonun alım yaptığı uyarısı yazılı ve görsel olarak çıkmalıdır. 
•	Tüm istasyonlarda ekran (display) üzerinden sistemdeki bütün istasyon numaraları ve adları kontrol amacıyla okunabilir olmalı, bu numara ve isimler numerik veya alfabetik olarak saklanabilmeli, istasyon numaraları verildikten sonra, istasyonlar kendi numaralarını kaydedip saklamalıdır.
•	İstek halinde oluşturulacak özel fonksiyonlar ( öncelik ve yavaş gönderim gibi ) da ekran (display) üzerinde okunabilir bir biçimde görülebilmelidir.
•	İstasyon gönderi esnasında alıcı tarafta bir arıza oluşması halinde en az iki kez gönderme işlemini tekrarlamalı ancak ikinci işlemden de sonuç alınamaması halinde gönderilen materyal, gönderen istasyona geri dönebilmeli, gönderen durumdan haberdar olabilmelidir. Taşıyıcılar herhangi bir nedenle temizleme istasyonuna gönderilerek karışıklıklara yol açmamalıdır. 
•	İstasyon ekranları kendinden arka iç aydınlatmalı, kolay okunabilir (display ) tipte olmalıdır.
•	Her istasyon için kullanıcıları tanımlamak gereksiz kullanımları önlemek amacı ile, istenirse opsiyonel olan RF ID kartlar ile istasyonlara operasyona girmeli ve sadece yetkili kişiler istasyonları kullanabilmelidir. Gerekirse bu işlem RF kartlar yerine kişiye özel PİN kodları ile yapılabilmelidir.
•	Teklif verilen malzeme için firma en az 1 (Bir) yıl garanti taahhütünde bulunmalıdır.
•	COM tipi pneumatic sistem istasyonlarının nakliye ücreti ve montaj işlemi yüklenici firmaya ait olup, nakliye ve montaj esnasında oluşabilecek tüm aksaklıklardan firma sorumludur. Ayrıca montajı yapılacak olan com tipi pneumatic sistem istasyonlarının mevcut sisteme tanıtımı için gerekli olabilecek her türlü cihaz, donanım, yazılım, ayar ve işçilik yüklenici firmaya aittir.
2.	Sistem Tüp Keçe
•	Teklif verilen malzeme, hastanemiz genelinde kurulu olan Aerocom marka AC3000 model pneumatic istasyonlarının kan taşıma tüplerine uyumlu olmalıdır.
•	Teklif verilen malzeme, pneumatic kan taşıma tüplerinin orijinal görüntüsünü bozmayacak özellikte, sistem boruları içerisindeki naklini etkilemeyecek yapıda ve dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalıdır.
•	Söz konusu malzeme kendinden lastikli veya yapışkan özelliği sayesinde kan taşıma tüplerinin dış yüzeylerine montajı kolay olmalıdır.
•	Teklif verilen malzeme için firma en az 6 (altı) ay garanti taahhütünde bulunmalıdır.
•	Malzemenin nakliye ücreti yüklenici firmaya ait olup, nakliye esnasında oluşabilecek tüm aksaklıklardan firma sorumludur.

Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa